Załącznik nr 2

Zadanie nr 8

Instalacja alarmowo przyzywowa

L.p.; Opis parametrów technicznych Parametr wymagany; Parametr wymagany; Parametr oferowany –. 1; System przyzywowy spełnia normę DIN VDE 0834 i jest podstawą do porozumiewania się pacjentów z personelem; TAK. 2; Gwarancja zdalnego serwisu (nazwa autoryzowanego serwisu i potwierdzenie czasu pracy 24/7); TAK. 3; Oprogramowanie zarządzające systemem i dodatkowymi funkcjami; TAK. 4; Auto discover systemu po włączeniu; TAK. 5; Sprawdzenie poprawności działania elementów systemu max co 15s; TAK. 6; Natychmiastowe zgłaszanie awarii elementów systemu; TAK. 7; Zapamiętywanie aktualnych wezwań i alarmów podczas awarii systemu; TAK. 8; Ponowne wyświetlanie komunikatów po przywróceniu zasilania; TAK. 9; Powiadomienia o awarii wysyłane przy pomocy karty telemetrycznej (SMS); TAK. 10; Konstrukcja systemu uniemożliwia skasowanie alarmu w innym miejscu, niż miejsce jego wygenerowania; TAK. 11; System zabezpieczany zwarciowo; TAK. 12; Okablowanie IP/LAN lub inne (podać); TAK. 13; Mikroprocesorowa centrala. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny; TAK. Port RS 232; TAK. Port USB, umożliwiający podłączenie drukarki; TAK. Zasilanie: 10,0V - 14,0V; TAK. Możliwość wyboru rodzaju wyświetlanych wezwań; TAK. 14; Wyświetlacz korytarzowy. Wymiary min. 150x280x10 mm; TAK. Źródło światła: LED; TAK. Zasilanie: 10-14V; TAK. Głośność sygnałów akustycznych min 45 do max 65 dB; TAK. Częstotliwość emitowanego dźwięku min 500 do max 2500 Hz; TAK. Sygnalizacja obecności personelu kolorem zielonym; TAK. Widoczność z odl. 20m; TAK. Wielkość liter min. 44mm; TAK. 15; Lampka salowa. Źródło światła: LED; TAK. 3-kolorowa sygnalizacja; TAK. Widoczność przy oświetleniu min. 5 max. 500 lx; TAK. Wymiary min 80x80x30mm; TAK. Zasilanie 10-14V; TAK. Max. czas reakcji 5s; TAK. W stanie bezczynności lampki zgaszone; TAK. Zgodność z normą DIN 0834; TAK. 16; Gniazdo manipulatora z manipulatorem pacjenta. Wymiary gniazda min 80x80x10; TAK. Funkcja kontroli rozłączenia; TAK. Sygnalizacja stanu działania źródłem światła; TAK. Dostępność kabli o długości min. 3m max. 5m; TAK. Sterowanie oświetleniem za pomocą manipulatora; TAK. Stopień ochrony min. IP54; TAK. Dostosowane do montażu do płytkich puszek; TAK. 17; Przycisk przywoławczy pociągany. Wymiary gniazda min 80x80x10mm; TAK. Zasilanie 10-14V; TAK. Sznurek z syntetycznego polimeru; TAK. Długość sznurka: min. 2m; TAK. Sznurek (ciągło) z systemem wielokrotnego zrywania; TAK. Dostosowane do montażu do płytkich puszek; TAK. 18; Przycisk przywoławczo-odwoławczy. Wymiary gniazda min 80x80x10mm; TAK. Zasilanie 10-14V; TAK. Źródło światła: LED; TAK. Przyciski o wymiarach min 15x15mm; TAK. Przyciski z oznaczeniem graficznym ułatwiającym identyfikację; TAK. Przyciski zlicowane z powierzchnią elementu; TAK. Dostosowane do montażu do płytkich puszek; TAK. 19; Przycisk przywoławczo-odwoławczy z wyświetlaczem LED. Wymiary gniazda min 80x80x10; TAK. Zasilanie 10-14V; TAK. Źródło światła: LED; TAK. Wyświetlacz o wymiarach min 50x15mm; TAK. Przyciski o wymiarach min 15x15mm; TAK. Przyciski z oznaczeniem graficznym ułatwiającym identyfikację; TAK. Przyciski zlicowane z powierzchnią elementu; TAK. Dostosowane do montażu do płytkich puszek; TAK. 20; Odbiornik RFID z przyciskiem lekarskim. Wymiary gniazda min 80x80x10mm; TAK. Zasilanie 10-14V; TAK. Źródło światła: LED; TAK. Przycisk o wymiarach min 15x15mm; TAK. Przycisk z oznaczeniem graficznym ułatwiającym identyfikację; TAK. Przycisk zlicowany z powierzchnią elementu; TAK. Dostosowane do montażu do płytkich puszek; TAK. 21; Terminal salowy. Zasilanie 10-14V; TAK. Źródło światła: LED; TAK. Wyświetlacz LCD; TAK. Wyświetlacz o wymiarach min 50x15mm; TAK. Przyciski o wymiarach min 15x15mm; TAK. Przyciski z oznaczeniem graficznym ułatwiającym identyfikację; TAK. Przyciski zlicowane z powierzchnią elementu; TAK. 22; Materiały potwierdzający oferowane parametry techniczne w języku polskim, a w przypadku wytwórcy zagranicznego w języku wytwórcy wraz z tłumaczeniem na język polski. (prospekt urządzenia, folder, katalog, instrukcja obsługi, karty techniczne itp.). Ze względów serwisowych i gwarancyjnych Zamawiający wymaga produktu powtarzalnego dostępnego na rynku bez modyfikacji lub dostosowań istniejących wyrobów do niniejszej specyfikacji.; TAK. 23; Gwarancja: min. 36 m-cy, bezpłatny serwis min 36 miesięcy W ramach gwarancji: - min. 2 przeglądy serwisowe w ciągu roku (w cenie), - wymiana części eksploatacyjnych w okresie gwarancji zalecanych przez producenta (w cenie); TAK. 24; Deklaracja zgodności wytwórcy; TAK. 25; Rysunek techniczny producenta potwierdzający wymagane wymiary; TAK. 26; Nazwa serwisu i dokumenty potwierdzające autoryzację przez wytwórcę; TAK.