Załącznik nr 2

Zadanie nr 10

Lampy obrotowe sufitowe bezcieniowe – 2 sztuki

| L.P. | OPIS PARAMETRU / WARUNKU | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy, lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2 | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK |  |
| 3 | Średnica kopuły do 30 cm | TAK |  |
| 4 | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny | TAK |  |
| 5 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK |  |
| 6 | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu | TAK |  |
| 7 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK |  |
| 8 | Ilość źródeł światła - 18 (tylko białe diody LED) | TAK |  |
| 9 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK |  |
| 10 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 60.000 lux | TAK |  |
| 11 | Wgłębność oświetlenie L1+L2: 130 cm | TAK |  |
| 12 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 | TAK |  |
| 13 | Temperatura barwowa: 4.400 K | TAK |  |
| 14 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach | TAK |  |
| 15 | Pobór mocy – 19 W | TAK |  |
| 16 | Waga do 35 kg | TAK |  |
| 17 | Żywotność źródła światła min 40.000 godz. | TAK |  |
| 18 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |  |
| 19 | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 lub równoważna | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min 36 miesięcy, bezpłatny serwis min 36 miesięcy | TAK |  |
| 21 | Bezpłatny montaż | TAK |  |