Załącznik nr 2

Zadanie nr 38

Stół zabiegowy

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do operacji i zabiegów ogólnochirurgicznych. Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty), stół fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców, - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
| 3. | Długość stołu z blatem: 2000 mm (+50 mm ) | TAK |  |
| 4. | Szerokość blatu z listwami do mocowania wyposażenia: 580 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 5. | Szerokość materaców: 500 mm ( + 10 mm ) |  |  |
| 6. | Regulacja wysokości blatu: 700 do 1000 mm ( + 25 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
| 7. | Zakres regulacji oparcia pleców minimum: - 400 do +850 | TAK |  |
| 8. | Zakres regulacji podgłówka minimum: - 500 do +550 | TAK |  |
| 9. | Zakres regulacji przechyłów bocznych : - 250 do +250 | TAK |  |
| 10. | Przechył Trendelenburga : 300 | TAK |  |
| 11. | Przechył anty-Trendelenburga: 300 | TAK |  |
| 12. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej : - 900 do 250 ( + 50 ) | TAK |  |
| 13. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 | TAK |  |
| 14. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 15. | Dźwignia pompy na dłuższym boku podstawy | TAK |  |
| 16. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych blatu oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 18. | Przechyły boczne uzyskiwane za pomocą składanej korby usytuowanej z boku blatu, pod segmentem siedzenia | TAK |  |
| 19. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej – powierzchnie matowane | TAK |  |
| 20. | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Osłona podstawy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | TAK |  |
| 21. | Stół przejezdny z kołami antystatycznymi, z systemem centralnego unieruchomienia. Unieruchomienie podstawy poprzez naciśnięcie nożnej dźwigni powodującej wysunięcie czterech stopek unoszących koła jezdne nad podłogę. Stopki zapewniające ręczne kompensowanie nierówności podłogi | TAK |  |
| 22. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjału wraz z przewodem wyrównania potencjału | TAK |  |
| 23. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu oraz z możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK |  |
| 24. | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
| 25. | Układ teleskopowy kolumny nośnej wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Kolumna nośna bez osłon (np. ze stali nierdzewnej, tworzywowych, harmonijkowych) w celu zapewnienia łatwej dezynfekcji, a tym samym ograniczenia potencjalnych ognisk bakterii | TAK |  |
| 26. | Obciążenie robocze stołu zapewniające pełne bezpieczeństwo i funkcjonalność stołu: - z podgłówkiem zamontowanym od strony oparcia pleców min. 200kg - z podgłówkiem zamontowanym od strony płyty lędźwiowej min. 135 kg | TAK |  |
| 27. | Wyposażenie stołu : - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym - komplet podkolanników z korpusami mocującymi | TAK |  |
| 28. | Okres udzielonej gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim (potwierdzenie dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 29. | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 30. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 31. | Deklaracja Zgodności | TAK |  |
| 32. | Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis min. 36 miesięcy | TAK |  |