Augustów, dnia 22 stycznia 2019 r.
Dotyczy : postępowania na dostawę na potrzeby SPZOZ w Augustowie materiałów szewnych  numer referencyjny 1/ZP/2019


Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :
1.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?.
Zamawiający wyraża zgodę.
2. 2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 pkt. 3: 

W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostawie partii towaru.
Zamawiający wyraża zgodę.
Dotyczy: Pakiet nr 6  

3. Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści, Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, waga 43,7g/m2, grubość 0,46 mm, wielkość porów 6,29 mm², z niebieskimi pasami wzacniającymi i ułatwijącymi pozycjonowanie. Opakowanie zbiorcze 3 sztuk;  rozmiar 10 x 15 cm. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N. 
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Pakiet nr 6

4. Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści, Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, waga 43,7g/m2, grubość 0,46 mm, wielkość porów 6,29 mm², z niebieskimi pasami wzacniającymi i ułatwijącymi pozycjonowanie. Opakowanie zbiorcze 3 sztuk;  rozmiar 7,5cm x 15cm. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N.
Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 6

5. Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści, Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, waga 43,7g/m2, grubość 0,46 mm, wielkość porów 6,29 mm², opakowanie zbiorcze 3 sztuk;  rozmiar 7,5cm x 15cm Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N.
Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 6

6. Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści, Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, waga 43,7g/m2, grubość 0,46 mm, wielkość porów 6,29 mm², opakowanie zbiorcze 3 sztuk. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N.
Zamawiający dopuszcza.
7. Czy zamawiajacy w Pakiecie 1 zamiast produktu wskazanego w SIWZ dopuści również: Szew wchłanialny, syntetyczny, złożony z glikolidu i laktydu, pleciony, powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, z igłą o zwiększonej stabilności w imadle, odporną na stępianie i zginanie, czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni. Wytrzymłość węzła na rozciąganie w stanie początkowym około 140%, po dwóch tygodniach około 80%, po trzech tygodniach około 30%.
Zamawiający dopuszcza.
8. Czy zamawiający w Pakiecie 1 w pozycji 4 dopuści igłę określoną w katalogu jako wzmocniona (zamiast pogrubiona)?
Zamawiający dopuszcza.
9. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 5 dopuści szew na igle 24 mm (zamiast 19mm)?
Zamawiający dopuszcza.
10. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 6 dopuści szew barwiony na igle 30 mm (zamiast 35mm) lub czy zamawiający w niniejszej pozycji dopuści szew niebarwiony na igle 39mm?
Zamawiający dopuszcza.
11. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 8 dopuści szew konfekcjonowany 5x75 cm (zamiast 4x70cm), na igle 37mm  okrągła 1/2 koła wzmacniana odczepiana (zamiast 40mm pogrubiona okrągła odczepiana)?
Zamawiający dopuszcza.
12. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 17 dopuści igłę okrągłą 27mm (zamiast okrągłej 26mm)?
Zamawiający dopuszcza.
13. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 18-25 dopuści igłę okrągłą wzmocnioną (zamiast okrągłej lub okrągłej pogrubionej)?
Zamawiający dopuszcza.
14. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycje  24 dopuści szew w niebarwiony – w kolorze białym (zamiast barwionego)?
Zamawiający nie dopuszcza.
15. Czy zamawiajacy w Pakiecie 1 pozycja 28 dopuści szew na igle okrągłej wzmocnionej (zamiast na okrągłej)?
Zamawiający dopuszcza.
16. Czy zamawiajacy w Pakiecie 1 pozycja 29 dopuści szew 120 cm z pętlą (zamiast 150 cm z pętlą) igła 65mm 1/2 koła okrągła wzmocniona (zamiast 76 mm  ½ koła  okrągła)?
Zamawiający dopuszcza.
17. Czy zamawiajacy w Pakiecie 1 pozycja 31 dopuści szew na igle okrągłej wzmocnionej (zamiast na okrągłej pogrubionej)?
Zamawiający dopuszcza.
18. Czy zamawiajacy w Pakiecie 1 pozycja 32 dopuści szew na igle odwrotnie tnącej wzmocnionej 40mm (zamiast na odwrotnie tnącej pogrubionej 37mm), szew o długości 90 cm (zamiast 70-75 cm)?
Zamawiający dopuszcza.
19. Czy zamawiajacy w Pakiecie 1 pozycja 33 dopuści szew na igle okrągłej wzmocnionej 27mm (zamiast na okrągłej 26mm), szew o długości 75 cm (zamiast 90 cm)?
Zamawiający dopuszcza.
20. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 35 dopuści igłę 27mm (zamiast 26mm)?
Zamawiający dopuszcza.
21. Czy zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 36 dopuści igłę 37mm okrągła przyostrzona (zamiast 30mm o krótkim zakończeniu tnącym). Pragnę zaznaczyć, że igły te mają takie same zastosowanie jedynie inaczej nazywają się u różnych producentów)?
Zamawiający dopuszcza.
Pakiet I
22. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekany, barwiony, czas wchłaniania 60-70 dni, wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia,
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet I, poz. 8
23. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły okrągłej nie odczepianej.
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet II
24. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szew syntetyczny, wchłanialny, pleciony, powlekany, barwiony, z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia       o czasie wchłaniania 60-90 dni.
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet III, poz. 2, 3
25. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici syntetyczne, plecione, szybkowchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego, o zdolności podtrzymywania tkankowego po                8-11 dniach 50%, czas wchłaniania 42 dni.
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet III, poz. 1
26. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici syntetyczne, monofilamentowe, wytwarzane z kwasu glikolowego i kaprolaktonu oraz o czasie wchłaniania 90-120 dni.
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet IV, poz.1-7
27. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici pakowanych na prosto.
Zamawiający dopuszcza.

28. Pakiet IV, poz. 8,9
29. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji  do osobnego pakietu.
Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet V, poz. 6
30. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point). W razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji 6 do osobnego pakietu.
Zamawiający wyraża zgodę.

31. Pakiet VI, poz. 1, 2
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego o wielkości porów 1,2-1,4 mm, gramaturze 70 g/m2 +/-10%, grubości 0,60 mm +/-10%, grubości nici 0,15-0,20 mm,  nieposiadające niebieskich pasków? 
Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet VI, poz. 2, 3
32. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie siatkę polipropylenową w rozmiarze 8 cm x 15 cm.
Zamawiający dopuszcza

Pakiet VI, poz. 3
33. Czy Zamawiający w w/w części dopuści siatki polipropylenowe o gramaturze 55g/m2 +/-10%, których wielkość porów wynosi 1,5mm-1,7mm, grubość nici 0,10mm -0,15mm, grubość całkowita siatki 0,40mm +/-10%,  nieposiadające niebieskich pasków?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pakiet VI, poz. 4
34. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Zamawiający wyraża zgodę.
5

