Augustów, dn. 05 lipca 2019 r.

        Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup aparatury medycznej w ramach projektu „Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług” numer projektu LT-PL-3R-245 numer referencyjny 8/ZP/2019

ZESTAW DO VIDEODUODENOSKOPII
Dot. pkt. 6
1. Czy Zamawiający dopuści videoduodenoskop o kącie obserwacji 100 stopni oraz retro 8 stopni?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 9
1. Czy Zamawiający dopuści wlot kanału biopsyjnego typu standard?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 10
2. Czy Zamawiający dopuści System higieny pozwalający w pełni szczotkować cały element dystalny, wielorazowego elewatora?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 11
3. Czy Zamawiający dopuści zestaw (20 szt.) demontowalnych osłonek (czapeczek) na końcówkę endoskopu?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 12
4. Czy Zamawiający dopuści zapis zawór testera szczelności zintegrowane z konektorem do procesora?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 13
5. Czy Zamawiający dopuści cztery przyciski w tym trzy na głowicy endoskopu oraz jeden na panelu sterującym procesora?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 14
6. Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta.
  Zamawiający rezygnuje z tego zapisu.
  Dot. pkt. 15
7. Czy Zamawiający dopuści videoduodenoskop z podłączeniem do procesora za pomocą złącza elektrycznego oraz z podłączeniem do źródła światła za pomocą konektora?
  Zamawiający dopuszcza.
  TOR WIZYJNY
  Dot. pkt. 1
8. Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie gdzie osobno jest moduł źródło światła xenon o mocy min. 300W i moduły procesora: moduł źródło xenon i moduł procesor jest to lepsze rozwiązanie ponieważ jest możliwość wymiany poszczególnych modułów w sytuacjach serwisowych, a nie całego zestawu?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 4
9. Czy Zamawiający dopuści lampę zapasową halogenową o mocy min 75 W włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 9
10. Czy Zamawiający dopuści pompę powietrza z cztero- stopniową regulacją nadmuchu?
  Zamawiający dopuszcza.
  WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY
  Dot. pkt. 6
11. Czy Zamawiający dopuści wózek z centralną listwą zasilającą posiadającą dodatkowy wyłącznik z min. 4 gniazdami z możliwością rozbudowy o kolejne 4 gniazda?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 7
12. Czy Zamawiający dopuści wózek z podstawą jezdną z blokadą min. 2 kół, 2 koła skrętne o średnicy min.100 mm na każdej krawędzi wózka?
  Zamawiający dopuszcza.
  ZESTAW DO ZABIEGÓW ECPW
  Dot. pkt. 1
13. Czy Zamawiający dopuści papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku, średnica końcówki temperowana 2,45 > 1,95 mm, końcówka ze znacznikami, długość cięciwy 20 mm, 25 mm, 30 mm, kompatybilna z prowadnicą o średnicy 0,035”?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 2
14. Czy Zamawiający dopuści papilotom igłowy, średnica 2,3 mm, długość ostrza 6 mm, długość narzędzia 250 cm, jednorazowego użytku?
  Zamawiający dopuszcza.
15. Czy Zamawiający dopuści papilotom igłowy jednorazowego użtyku, końcówka temperowana 2,3 >1,8 mm, igła 6 mm, długość 215 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035”?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 3
16. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 0,035 cala, jednorazowego użytku, nitinolowa, dwukolorowa, długość 460 cm; końcówka prosta i zagięta?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 4
17. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę średnica 0,025 cala, dwukolorowa, nitinolowa, długość 460 cm, końcówka prosta?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 5
18. Czy Zamawiający dopuści koszyk do litotrypsji jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3 mm, długość 250 cm, rozmiar 20/30 mm lub 30/45 mm, kształt trapeza 4 drutowy, drut pleciony?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 5
19. Czy Zamawiający dopuści koszyk do litotrypsji jednorazowego użytku, koszyk dormia 6- drutowy, średnica narzędzia 2,3 mm rozmiar 35 x 55 mm, długość narzędzia 215 cm?
  Zamawiający dopuszcza.
20. Czy Zamawiający dopuści koszyk do litotrypsji jednorazowego użytku, koszyk dormia 6- drutowy, średnica narzędzia 2,7 mm rozmiar 25 x 40 mm, długość narzędzia 215 cm, dwu-kanałowy, do prowadnika 0,035 cala?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 6
21. Czy Zamawiający dopuści koszyk do litotrypsji jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3 mm, długość 250 cm, rozmiar 20/30 mm lub 30/45 mm, kształt trapeza 4 drutowy, drut pleciony?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 7
22. Czy Zamawiający dopuści balon ekstrakcyjny do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, 3 – kanałowy, średnica balonika po napompowaniu16 mm, rozmiar 7 Chr., długość 200 cm, do prowadnika 0,035 cala, cewnik trójdrożny?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 8
23. Czy Zamawiający dopuści zestaw do wprowadzania protez, jednorazowego użytku, dł. 200 cm, możliwość wstrzykiwania kontrastu przy jednoczesnej obecności prowadnika, cewnik prowadzący z markerem RTG, do wprowadzenia protez o śr. 8,5Fr, 10 Fr do wyboru?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 9
24. Czy Zamawiający dopuści popychacz rozmiar 7 Ch., długość 175 cm, do prowadnika 0,035 cala, jednorazowy?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 10
25. Czy Zamawiający dopuści jednorazową protezę:
  Prosta rozmiar 7 Ch, z otworami, długość między zaczepami * długość całkowita (mm): 30x50, 50x70, 70x90, 90x110?
  Prosta rozmiar 8,5 Ch., długość między zaczepami * długość całkowita (mm): 30*50, 40*60, 50*70, 60*80, 70*90, 80*100, 90*110, 100*120, 110*130, 120*140, 130*150, 150*170?
  Prosta rozmiar 10 Ch., długość między zaczepami * długość całkowita (mm): 30*50, 40*60, 50*70, 60*80, 70*90, 80*100, 90*110, 100*120, 110*130, 120*140, 130*150, 150*170?
  Z jednej strony zakrzywiona (pigtail) z drugiej strony prosta rozmiar 7 Ch., długość między zaczepami * długość całkowita (mm): 50*70, 70*90, 90*110, 120*140?
  Z jednej strony zakrzywiona (pigtail) z drugiej strony prosta rozmiar 8,5 Ch., długość między zaczepami * długość całkowita (mm): 50*70, 70*90, 90*110, 120*140?
  Podwójny pigtail rozmiar 7 Ch., długość między zaczepami * długość całkowita (mm): 50*90, 70*110, 90*130, 120*160?
  Podwójny pigtail rozmiar 8,5 Ch., długość między zaczepami * długość całkowita (mm): 50*90, 70*110, 90*130, 120*160?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 11
26. Czy Zamawiający dopuści cewniki ECPW jednorazowego użytku, średnica zwężana 2,3> 1,8mm, końcówka standardowa, zwężana oraz końcówka metalowa (klepsydra), do wyboru, cewniki współpracujące z prowadnicą 0,035”?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 12
  AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA
  Dot. pkt. 6
27. Czy Zamawiający opuści urządzenie realizujące automatycznie:
  mycie wstępne z użyciem detergentu
  mycie zasadnicze,
  dezynfekcję chemiczno-termiczna
  płukanie
  suszenie?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 7
28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis: Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika?
  Zamawiający wyraża zgodę.
  Dot. pkt. 9
29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wizualną funkcję-sprawdzenia- przydatności dla środka wielorazowego użycia ?.
  Zamawiający wyraża zgodę.
  Dot. pkt. 13, 14
30. Czy Zamawiający dopuści klawiaturę klasyczną ,a przy tym bardzo wyraźną oraz wyświetlacz
  LCD ?
  Reszta parametrów bez zmian .
  Zamawiający dopuszcza.
31. Czy Zamawiający dopuści panel w języku polskim , z diodami komunikującymi o poszczególnych fazach pracy myjni? Dużo łatwiejsze rozwiązanie dla obsługującego personelu
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 16
32. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu i dopuści inne rozwiązania technologiczne?
  Proponowana przez Oferenta myjnia ma inne równoważne rozwiązania technologiczne.
  Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania technologiczne.
  Dot. pkt. 17
  Czy Zamawiający dopuści zbiornik na koncentrat detergentu min. 1 litr?
  Takie rozwiązanie nie wpływa na przebieg mycia i dezynfekcji.
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 21
33. Czy Zamawiający będzie wymagał min. 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym?
  To powoduje stałe uzdatnianie wody oraz bezpieczeństwo pracy urządzenia.
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 22
34. Czy Zamawiający dopuści urządzenie mobilne ,system 4 kół z możliwością blokady 2 z nich?
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 23
35. Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach 58 x 60 x 94 cm?
  Reszta parametrów bez zmian.
  Zamawiający dopuszcza.
  Dot. pkt. 24
36. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjni o max. wadze 80 kg?
  Zamawiający dopuszcza.
37. Czy Zamawiający dopuści panel w języku polskim , z diodami komunikującymi o poszczególnych fazach pracy myjni?
  Zamawiający dopuszcza.
38. Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony procesor pracował w systemie obrazu HDTV zintegrowany ze źródłem światła- oświetlenie LED o mocy 1400 Lm .Z możliwością systemu barwienia typu: BLI i CLI jako najlepszymi możliwymi filtrami w dziedzinie endoskopii?
  Zamawiający dopuszcza.
  Zapytanie nr 40 dotyczy Zestawienia Granicznych Parametrów Techniczno- Użytkowych
39. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z ramieniem C o odległości pomiędzy kołpakiem a wzmacniaczem obrazu (tzw. wolna przestrzeń) wynoszącą 71,5 cm
  Zamawiający dopuszcza.
  Zapytanie nr 41 dotyczy Zestawienia Granicznych Parametrów Techniczno- Użytkowych
  Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z ramieniem C o odległości SID wynoszącej 93,9 cm
  Zamawiający dopuszcza.
  Zapytanie nr 42 dotyczy Zestawienia Granicznych Parametrów Techniczno- Użytkowych
  Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z ramieniem C o maksymalnym prądzie skopii ciągłej wynoszącym 5 mA
  Zamawiający nie dopuszcza.
  Zapytanie nr 43 dotyczy Zestawienia Granicznych Parametrów Techniczno- Użytkowych
  Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z ramieniem C o szybkości chłodzenia anody wynoszącej 24 kHU/min, podczas gdy jej pojemność cieplna wynosi 200 kHU i znacząco przekracza wartość wymaganą.
  Zamawiający nie dopuszcza.
  Zapytanie nr 44 dotyczy Zestawienia Granicznych Parametrów Techniczno- Użytkowych
  Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z dwoma monitorami o przekątnej 19” i rozdzielczości 1280x1024: jeden monitor kolorowy o jasności wynoszącej 270 cd/m2 oraz drugi monitor czarno-biały o jasności 800cd/m2.
  Zamawiający nie dopuszcza.
  45.Prosimy o wydzielenie z zestawu do videoendoskopii akcesoriów – zestaw do zabiegów ECPW jako osobny pakiet. Obecna konstrukcja zapisów SIWZ uniemożliwia złożenie ważnej oferty przez firmy oferujące wyłącznie akcesoria.
  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie zestawu do zabiegów ECPW do osobnego Zadania nr 4.
  Pytania do Załącznika nr 5 – Wymagane warunki gwarancji i serwisu:
  46. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie problemu w eksploatacji urządzeń, czyli nawiązanie kontaktu telefonicznego z bezpośrednim użytkownikiem nastąpi najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia roboczego od zgłoszenia?

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytania do Załącznika nr 4 – Projekt umowy:
§5 ust. 1 pkt. 5:
47. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% ceny brutto wartości umowy, określonej w § 1 ust. 5, za każdy dzień zwłoki, w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji i niezapewnienia sprzętu zastępczego?

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytania do Załącznika nr 2; zadanie nr 2 – Aparat RTG z ramieniem C – 1 sztuka:
48. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, którego skopia pulsacyjna wynosi 8 pulsów/s? Ofertowana wartość jest niewiele niższa od wymaganej, ale zapewnia doskonałej jakości obraz, przy zapewnieniu niskiej dawki promieniowania?
Zamawiający dopuszcza.
49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, który nie posiada programów narządowych dla skopi i radiografii, gdyż posiada automatyczny dobór dawki promieniowania w zależności od prześwietlanej anatomii. Posiada dodatkowe programy do automatycznego wykrywania metalu, który redukuje dawkę oraz automatyczne dopasowanie obszaru badania, nawet jeżeli anatomia nie jest położona centralnie?
Zamawiający dopuszcza.
50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, który posiada jeden monitor medyczny monochromatyczny 27”, dzielony na dwa ekrany, zamontowany na ramieniu C za pomocą przegubowego ramienia z możliwością obrotu w każdą stronę i dużym zakresem regulacji wysokości i pochylenia? Dodatkowo monitor wyposażony jest w uchwyty do łatwej regulacji i obrotu. Aparat ten spełnia wszystkie funkcje aparatu dwu elementowego, umożliwia przeprowadzenie wszystkich procedur medycznych. Jego konstrukcja stanowi jeden element o łącznej wadze 310 kg, który zapewnia ergonomię pracy personelu medycznego?
Zamawiający dopuszcza.
52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, który posiada jeden monitor medyczny LCD wysokiej rozdzielczości o przekątnej 27”?
Zamawiający dopuszcza.
53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, który posiada dwa wejścia USB z możliwością zapisu obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenie na dowolnym komputerze lub stacji przeglądowej ale nie posiada nagrywarki CD/DVD?
Zamawiający dopuszcza.
54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, którego odległość kołpak-wzmacniacz wynosi 76 cm? Różnica między aparatem oferowanym, a wymaganym jest znikoma i nie wpływa w żaden sposób na ergonomię pracy?
Zamawiający dopuszcza.
55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, którego prąd dla skopii ciągłej wynosi 5,4 mA? Różnica między aparatem oferowanym, a wymaganym jest znikoma, a zapewnia otrzymanie doskonałej jakości obrazu przy niskiej dawce. Chronimy w ten sposób pacjenta oraz personel medyczny?
Zamawiający dopuszcza.
56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, którego prąd radiografii cyfrowej wynosi 13 mA? Różnica między aparatem oferowanym, a wymaganym jest znikoma, a zapewnia otrzymanie doskonałej jakości obrazu przy niskiej dawce. Chronimy w ten sposób pacjenta oraz personel medyczny.
Zamawiający dopuszcza.
57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, który posiada profile obrazowania dla fluoroskopii takie jak klatka piersiowa /tułów, ręka, struktury zwarte (biodro), połowa dawki i tryb standardowy?
Zamawiający dopuszcza.
58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, którego wielkość dużego ogniska wynosi 1,5 mm?
Zamawiający dopuszcza.
59. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, którego pojemność cieplna anody wynosi 46 kHU? Różnica między parametrem oferowanym, a wymaganym jest znikoma?
Zamawiający dopuszcza.
60. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, który standardowo posiada kamerę CMOS? Jest to rozwiązanie nowocześniejsze niż kamera CCD.
Zamawiający dopuszcza.
61. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, którego mozaika wyświetlanych na monitorze obrazów wynosi 12?
Zamawiający dopuszcza.
62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do zaoferowania najnowszy aparat firmy GE Healthacare, który posiada dwa 19” monitory medyczne monochromatyczne. Jest to najnowocześniejsze rozwiązanie dla użytkownika, które zapewnia doskonałą jakość obrazu. Jest to najnowocześniejsze rozwiązanie dla użytkownika, które zapewnia doskonałą jakość obrazu?
Zamawiający dopuszcza.
Pytania do SIWZ:
63. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze?

Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i uwzględni w czasie przewidzianym na usunięcie wady: naprawy bez wymiany części zamiennych (5 dni roboczych) oraz naprawy z wymianą części zamiennych, które są sprowadzane od producenta z zagranicy (10 dni roboczych)?

Zamawiający wyraża zgodę.

65. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C?

Zamawiający wyraża zgodę.

66. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z aparatem: „Wykazu podstawowych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i innych części, których wymiana lub naprawa może okazać się konieczna w okresie eksploatacji urządzenia”. Aparaty RTG typu ramię C posiadają wysoce skomplikowaną budowę składającą się z wielu części i elementów?

Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW DO VIDEODUODENOSKOPII
ZESTAW DO ZABIEGÓW ECPW
Dot. Pkt. 1
66. Czy Zamawiający dopuści papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku, średnica końcówki o atraumatycznej końcówce o zaokrąglonym kształtcie, 7F zwężającej się do 5F?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 2
67. Czy Zamawiający dopuści papilotom igłowy, średnica 7 F zwężającej się, długość ostrza 6 mm, długość narzędzia 215 cm lub 250 cm, jednorazowego użytku?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 3
68. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę o średnicy 0,035 cala, jednorazowego użytku, nitinolowa, dwukolorowa, z końcówką hydrofilną o długość 460 cm; końcówka prosta i zagięta?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 4
69. Czy Zamawiający dopuści prowadnicę średnica 0,025 cala, dwukolorowa, nitinolowa, z końcówką hydrofilną na długości krótszej niż 50 cm, długość 460 cm, końcówka prosta?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 5
70. Czy Zamawiający dopuści koszyk do litotrypsji jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3 mm, długość 250 cm, o kształcie trapezu, 20/30 mm lub 30/40 mm? Lub innego kształtu tj. np. „ straight – prosty”; „ turned – skręcony”; „slightly turned – lekko skręcony”o długości w pozycji otwartej od 30mm do 60 mm, różnica co 0,5 mm?
Zamawiający dopuszcza.
71. Czy Zamawiający dopuści koszyk do litotrypsji jednorazowego użytku, typ Dormia , 8- drutowy, średnica narzędzia 2,6 mm; o długości otwartego kosza 45 mm, długość narzędzia 215 cm; o kształcie tj. np. „ straight – prosty”; „ turned – skręcony”?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 6
72. Czy Zamawiający dopuści koszyk do litotrypsji jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3 mm, długość 250 cm, rozmiar 20/30 mm lub 30/45 mm, kształt trapeza 4 drutowy, drut pleciony?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 7
73. Czy Zamawiający dopuści balon ekstrakcyjny do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3mm, 3-kanałowy, długość 200cm, możliwość użycia prowadnika 0,035", markery RTG, bezlateksowy, jednostopniowy (możliwość osiągnięcia 1 średnicy -16mm)?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 8
74. Czy Zamawiający dopuści zestaw do wprowadzania protez,
jednorazowego użytku, o dł. 230 cm, możliwość wstrzykiwania kontrastu przy jednoczesnej obecności prowadnika, cewnik prowadzący z markerem RTG, do wprowadzenia protez o śr. 8,5Fr, 10 Fr do wyboru?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 9
75. Czy Zamawiający dopuści popychacz rozmiar 7 Ch., długość 175 cm lub 250 cm, do prowadnika 0,035 cala, jednorazowy?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 10
76. Czy Zamawiający dopuści proteza PE jednorazowego użytku do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych, w zestawie z plastikowym pozycjonerem, typ Stent-Set, w komplecie z zestawem wprowadzającym typu Quick-Set, - prosta, 3 otwory  na jednym i 1 na drugim końcu, z dwoma ,,skrzydełkami"(zaczepami) stabilizującymi położenie?
Zamawiający dopuszcza.
77. Czy zapytanie Zamawiającego miało dotyczyć tylko protez prostych ze wspomnianym zestawem wprowadzającym w komplecie (tu: plastikowy pozycjoner)? Czy nie wystąpił w pytaniu błąd merytoryczny, wskazujący, że Zamawiający oczekuje protez innego kształtu na w/w pozycjonerze plastikowym?
Zamawiający nie oczekuje protez innego kształtu.
Dot. pkt. 11
78. Czy Zamawiający dopuści cewniki ECPW jednorazowego użytku, średnica zwężana 2,3> 1,8mm, końcówka standardowa, zwężana oraz końcówka metalowa (klepsydra), do wyboru, cewniki współpracujące z prowadnicą 0,035”?
Zamawiający dopuszcza.
Dot. pkt. 12
79. Czy Zamawiający dopuści wyłączenie pkt 12 z pakietu IV?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie dotyczą części I zamówienia
Pytanie 79
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1 pkt. 1, 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 80
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1 pkt. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 81
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1 pkt. 4
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 82
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 8a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę urządzeń z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych w przypadku naprawy bez wymiany sprowadzanych od producenta części zamiennych ?

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 83
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„(…) o ile okres niesprawności sprzętu każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 84
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji na wymienione części zamienne
do 6 miesięcy ?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 85
Dotyczy załącznika nr 5 – warunki gwarancji i serwisu – pkt. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 86. Część II Zamówienia. Aparat RTG z ramieniem C.
Dot. SIWZ, rozdział: IV. Termin wykonania zamówienia
Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć czas realizacji dostawy do min. 10 tygodni? Pragniemy nadmienić, że aparaty Rtg z ramieniem C są produkowane pod konkretne zamówienie, poza terytorium Polski i czas produkcji to minimum 8 tygodni, a należy jeszcze doliczyć czas na dostawę.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 87. Część II Zamówienia. Aparat RTG z ramieniem C.
Dot. SIWZ, rozdział: XII. Opis sposobu obliczenia ceny i XIII. Opis kryteriów oceny ofert
W związku z podaniem oceny niektórych parametrów technicznych w tabeli „Zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych. Aparat rtg z ramieniem C”, prosimy o podanie wagi ww. parametrów techniczno-użytkowych aparatu rtg z ramieniem C w kryteriach oceny oferty.
Są to parametry wymagalne, które nie podlegają ocenie punktowej. Kryterium oceny jest cena, okres gwarancji i okres bezpłatnego serwisu.
Pytanie nr 89. Część II Zamówienia. Aparat RTG z ramieniem C.
Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał wykonania testów specjalistycznych przy odbiorze aparatu RTG z ramieniem C? Jeśli tak, czy koszt ich wykonania będzie po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?
Zamawiający będzie wymagał wykonania testów specjalistycznych. Koszt testów specjalistycznych będzie po stronie Wykonaecy.
Pytanie nr 89. Część II Zamówienia. Aparat RTG z ramieniem C.
Dot. pkt. 37
Mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów oraz biorąc pod uwagę specyfikę zabiegów endoskopowych, tj. nierzadko konieczność długiego czasu pracy lampy RTG, czy Zamawiający rozważy zwiększenie wymogu dotyczącego pojemności cieplnej kołpaka lampy RTG do min. 1000 kHU? Pragniemy nadmienić, że ww. parametr decyduje m.in. o utrzymaniu ciągłości pracy lampy, bez przerw na jej schłodzenie przy wydłużających się zabiegach.
Zamawiający nie zwiąksza tego wymogu.
Pytanie nr 90. Część II Zamówienia. Aparat RTG z ramieniem C.
Dot. pkt. 17.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu rtg z ramieniem C o szerokości wózka z ramieniem C nieznacznie odbiegającej od wymogu, a mianowicie 81 cm?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 91. Część II Zamówienia. Aparat RTG z ramieniem C.
Dot. pkt. 46
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu rtg z ramieniem C z Systemem TV o współczynniku DQE nieznacznie odbiegającym od wymogu, a mianowicie 58%?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 92. Część II Zamówienia. Aparat RTG z ramieniem C.
Dot. pkt. 48
Czy Zamawiający będzie traktował jako równorzędne rozwiązanie i dopuści zaoferowanie aparatu rtg z ramieniem C z Systemem TV o rozdzielczości kamery 1k x 1k?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 93. Część II Zamówienia. Aparat RTG z ramieniem C.
Dot. pkt. 69
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia aparatu z nagrywarką DVD-ROM? Pragniemy nadmienić, że eksport obrazów w formacie DICOM odbywa się w oferowanym aparacie przez skomunikowanie go z systemem szpitalnym PACS.
Zamawiający odstąpi od tego wymogu.
Pytanie nr 94. Część II Zamówienia. Aparat RTG z ramieniem C.
Dot. pkt. 73
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia aparatu z celownikiem laserowym?
Zamawiający nie odstapi od tego wymogu.
Pytanie dotyczą ZADANIE NR 1 – załącznik nr 2 do SIWZ
Zestaw do zabiegów ECPW do oferowanego videoduodenoskopu – 1 kpl.
Pytanie 95 – dot. Poz. 4
Prosimy o dopuszczenie prowadnicy o śr. 0,025” z giętką końcówką hydrofilną o długości  5cm, prostą lub zagiętą?
Zamawiający dopuszcza.
Wózek medyczny endoskopowy – 1 szt.
Pytanie 96 – dot. Poz. 7
Prosimy o dopuszczenie wózka na kółkach o średnicy min. 100mm.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 97 – dot. Poz. 9
Prosimy o dopuszczenie wózka o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) maks 1230 x 615 x 625mm.
Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 3 stół operacyjny do zabiegów ECPW (zestawienie parametrów i warunków wymaganych - załącznik nr 3):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w listwy bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie w związku z tym ograniczniki zabezpieczające są niepotrzebne – dotyczy l.p. 2

Zamawiający wyraża zgodę.

98. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją wysokości w zakresie 730/1030 stopni? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 6

Zamawiający wyraża zgodę.

99. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie +45/-45 stopni? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 8

Zamawiający wyraża zgodę.

100. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w odłączaną i chowaną korbę, umiejscowioną z boku stołu, jak na poniższej wizualizacji? Oferowana korba nie jest składana. Proponowane rozwiązanie jest równoważne, gdyż zapewnia pełną funkcjonalność w użytkowaniu stołu. – dotyczy l.p. 18

Zamawiający wyraża zgodę.

101. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym wierzchołek materaca po wypiętrzeniu wynosi 120mm? Długoletnia praktyka w produkcji i dostawie stołów, konsultacje ze środowiskiem chirurgicznym wskazują, że dla bezpieczeństwa i komfortu pacjenta nie zaleca się stosowania zbyt dużego wypiętrzenia. Proponowany zakres przez naszą firmę jest optymalny – dotyczy l.p. 23

Zamawiający wyraża zgodę.

102. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w osłonę mieszkową umieszczoną tylko na połączeniu blatu z kolumną, jak na poniższej wizualizacji? Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów stołów operacyjnych, pozwalające na ochronę elementów stanowiących połączenie stołu z blatem. Oferowane rozwiązanie jest łatwe do dezynfekcji i ogranicza rozwój bakterii w miejscach łączenia blatu z kolumną. – dotyczy l.p. 26

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Części I_ Myjnia dezynfektor:
103. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia spełniała wymagania prawne obowiązujące w Polsce, a zwłaszcza by jej budowa i działanie były zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883-4: Wymagania i badania dotyczące
myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych?
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ Zadanie nr 2, Aparat rtg z ramieniem C,
Generator, Prąd radiografii cyfrowej – min. 15 [mA]
104. Czy Zamawiający dopuści aparat rtg, w którym maksymalne natężenie prądu w trybie radiografii cyfrowej wynosi 13 mA?
Dzięki zastosowaniu czułego wzmacniacza obrazu oraz zaawansowanych algorytmów przetwarzających obraz jest to wielkość wystarczająca do uzyskania zdjęć cyfrowych bardzo dobrej jakości. Jest to wartość zbliżona do obecnie wymaganej i nie powoduje utrudnień w codziennej pracy. Opisany wymóg w SIWZ ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy SIWZ, Cześć II Zamówienia
Aparat RTG z ramieniem C generator 5 kW anoda rotacyjna wzmacniacz 9 cali wózek z monitorami
105. Prosimy o modyfikację tytułu zamówienia dla Części II, ponieważ opis aparatu określony w tytule tj. generator 5 kW i anoda rotacyjna nie są zbieżne ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 (Zestawienie Granicznych Parametrów Techniczno-Użytkowych Aparat RTG z ramieniem C). Zamawiający wymaga generatora o mocy min. 2,0 kW i lampę rtg dwuogniskową, bez precyzowania typu anody.
Czy z uwagi na powyższe Zamawiający zmodyfikuje tytuł zamówienia zgodnie z poniższy:
„Część II zamówienia:
Aparat RTG z ramieniem C”
Opisany wymóg w SIWZ ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty

Zamawiający zmieni zapis w SIWZ z generatora 5 kW na zapis tożsamy z załącznikiem nr 2 do SIWZ – generator o mocy min 2,0 kW.
Dotyczy Zał. nr 4 do SIWZ – Umowa projekt § 5, ust 2
106. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w/w zapisu na:
„Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu szkód przekraczających wartość kar umownych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.
Dotyczy Zał. nr 5 do SIWZ – Wymagane warunki gwarancji i serwisu pkt 10
107. Prosimy o zmianę zapisu i dopuszczenie, aby w przypadku wymiany części lub podzespołu gwarancja na wymienioną część była równa gwarancji udzielonej przez producenta części zamiennych. Zwracamy uwagę, iż w sytuacji zróżnicowania okresu gwarancji na urządzenie i okresu udzielonej gwarancji na wymienione części, wykonawcy będą dążyć do zaoferowania możliwe długiej gwarancji na całe urządzenie (co jest dodatkowo punktowanym kryterium oceny ofert) tym samym będzie to korzystniejsze dla Zamawiającego.
Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, iż gwarancja nie krótsza niż 12 miesiecy.
Dotyczy SIWZ , część VI.A, pkt 1.3
108. Czy z uwagi na to, że folderach, katalogach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Zamawiający wyraża zgodę.
Dotyczy SIWZ , część IV
109. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 110
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 6 tygodni od daty złożenia zamówienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest aparat rtg z ramieniem C jest niewystarczający.
Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki.
W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia przynajmniej 8 tygodni.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie111
Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa §5 ust 1 pkt 1), 2)
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego w z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się
z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 112
Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa §5 ust 1 pkt 4)
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary do wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy.
Pytanie 113
Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego
o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
Kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
Pytanie 114
Czy Zamawiający dopuści aparat o wielkości SID 95cm oraz wolnej przestrzeni 76 cm? Różnica 3 cm i cm względem wymaganych 98cm i 77 cm nie ma żadnego znaczenia klinicznego, a jedynie ogranicza w sposób nieuzasadniony konkurencję.

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 115
Czy Zamawiający dopuści aparat, który ma możliwość blokowania wykonania projekcji za pomocą kluczyka? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wyjaśnienie, czemu ma służyć blokowanie ruchu pionowego aparatu za pomocą kluczyka.

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 116
Czy Zamawiający dopuści aparat, którego masa własna wynosi 315kg? Różnica 5 kg, względem wymaganych 310 nie stanowi bariery funkcjonalnej.

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 117
Czy Zamawiający dopuści aparat z jednym ogniskiem 0,6mm dla trybu fluoroskopii oraz radiografii cyfrowej? Pragniemy zauważyć, że im mniejsze ognisko tym ostrzejszy obraz można uzyskać, więc zaproponowany aparat ma parametry lepsze niż wymagane. W przypadku braku wyrażenia zgody, Zamawiający w sposób sztuczny i szkodliwy ze względu na jakość blokuje konkurencję, co jest niezgodne z ustawą PZP.

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 118
Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości składania monitorów na czas transportu oraz regulacji wysokości, natomiast posiadające możliwość regulacji pochylenia?

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 119
Prosimy o dopuszczenie aparatu, który posiada Miernik czasu promieniowania powodujący wyłączenie wysokiego napięcia na lampie RTG po 5 min nieprzerwanej pracy. Jest to rozwiązanie zgodne z rozporządzeniem dotyczącym ochrony radiologicznej personelu i pacjenta.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 120 – Dotyczy rozdziału VI litera A punkt 3 SIWZ:
Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki, oświadczeniem Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 121 – Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ Wymagane warunki gwarancji i serwisu, Pkt. 9:
Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w Pkt. 8 Załącznika nr 5 – wymagane warunki gwarancji i serwisu. Ponad to, niesprawność jednego elementu, pozwalająca na pracę przy aparacie nie powinna być podstawą do przedłużania okresu gwarancji dla całego urządzenia. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację punktu, która w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego: „Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, w czasie dłuższym niż terminy podane w Pkt. 8 niniejszych warunków”.

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 122 – Dotyczy załącznika nr 5 – wymagane warunki gwarancji i serwisu Pkt. 10:
Czy Zamawiający dopuści zmianę tego zapisu na następujący: „Gwarancja na wymienione części zamienne i/lub podzespoły urządzenia trwa do końca pierwotnej gwarancji na całe urządzenie lub 12 miesięcy od dnia dokonania wymiany jeśli wymiana miała miejsce w ostatnim roku gwarancji.”
Zapis ten w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego oraz pozwala nam na złożenie odpowiednio wycenionej oferty”.

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 123 – Dotyczy załącznika nr 5 – wymagane warunki gwarancji i serwisu Pkt. 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu w następujący sposób: „Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisów autoryzowanych przez co najmniej 10 lat od uruchomienia urządzenia z wyłączeniem części zamiennych i oprogramowania do komputerów.”
Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie dostępności do części zamiennych do lat 8.
Pytanie nr 124:
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dotyczą ZADANIE NR 1 – załącznik nr 2 do SIWZ
VIDEODUODENOSKOP ZABIEGOWY – 1 kpl.
Pytanie 125 – dot. Poz. 4 i 5
Prosimy o dopuszczenie videoduodenoskopu zabiegowego z elewatorem i końcówką dystalną zamocowanym na stałe – zintegrowanego z częścią roboczą aparatu – z możliwością mycia, dezynfekcji i szczotkowania (bez jednorazowych demontowalnych końcówek).

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 126 – dot. Poz. 1
Prosimy o dopuszczenie videoduodenoskopu zabiegowego z chipem CCD wbudowanym w końcówkę z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości (w połączeniu z oferowanym w zadaniu videoprocesorem obrazu).

Zamawiający dopuszcza.
VIDEOPROCESOR obrazu wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 1 szt.
Pytanie 127 – dot. Poz. 3
Prosimy o dopuszczenie mocy oświetlenia 150W.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 128 – dot. Poz. 8
Prosimy o dopuszczenie sygnałów wyjścia video typu min.: DVI , RGB , Y/C (S-video) , Video out (wyjścia niezbędne do prawidłowej pracy zestawu i podłączenia do oferowanej archiwziacji).

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 129 – aparat RTG z ramieniem C
Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością blokowania za pomocą kluczyka wyzwalania skopi,	ale bez możliwości blokowania elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C ?

Zamawiający dopuszcza.