ZAŁĄCZNIK NR   2 DO SIWZ

Zadanie nr 3

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: STÓŁ OPERACYJNY DO ZABIEGÓW ECPW

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do zabiegów ECPW, fabrycznie nowy rok produkcji 2019 | TAK |  |
| 2. | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
| 3. | Długość stołu z blatem: 2050 mm (±50 mm ) | TAK |  |
| 4. | Szerokość blatu z listwami do mocowania wyposażenia: 580 mm ( ± 30 mm ) | TAK |  |
| 5. | Szerokość materaców: 500 mm ( ± 10 mm ) |  |  |
| 6. | Regulacja wysokości blatu: 700 do 1000 mm ( ± 25 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
| 7. | Zakres regulacji oparcia pleców minimum: - 400 do +850 | TAK |  |
| 8. | Zakres regulacji podgłówka minimum: - 500 do +550 | TAK |  |
| 9. | Zakres regulacji przechyłów bocznych : - 250 do +250 | TAK |  |
| 10. | Przechył Trendelenburga : 300 | TAK |  |
| 11. | Przechył anty-Trendelenburga: 300 | TAK |  |
| 12. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej : - 900 do 250 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 13. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 | TAK |  |
| 14. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 15. | Dźwignia pompy na dłuższym boku podstawy | TAK |  |
| 16. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych blatu oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 18. | Przechyły boczne uzyskiwane za pomocą składanej korby usytuowanej z boku blatu, pod segmentem siedzenia | TAK |  |
| 19. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej – powierzchnie matowane | TAK |  |
| 20. | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Osłona podstawy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | TAK |  |
| 21. | Stół przejezdny z kołami antystatycznymi, z systemem centralnego unieruchomienia. Unieruchomienie podstawy poprzez naciśnięcie nożnej dźwigni powodującej wysunięcie czterech stopek unoszących koła jezdne nad podłogę. Stopki zapewniające ręczne kompensowanie nierówności podłogi | TAK |  |
| 22. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjału wraz z przewodem wyrównania potencjału | TAK |  |
| 23. | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta), z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej (uzyskania ławeczki nerkowej) od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby. Wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu min. 150 mm | TAK |  |
| 24. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu oraz z możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK |  |
| 25. | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
| 26 | Układ teleskopowy kolumny nośnej wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Kolumna nośna bez osłon (np. ze stali nierdzewnej, tworzywowych, harmonijkowych) w celu zapewnienia łatwej dezynfekcji, a tym samym ograniczenia potencjalnych ognisk bakterii | TAK |  |
| 27 | Obciążenie robocze stołu zapewniające pełne bezpieczeństwo i funkcjonalność stołu: - z podgłówkiem zamontowanym od strony oparcia pleców min. 200kg - z podgłówkiem zamontowanym od strony płyty lędźwiowej min. 135 kg | TAK |  |
| 28. | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki z uchwytem mocującym – 2 szt. - ramka ekranu anestezjologicznego z uchwytem mocującym – 1 kpl. - wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl. - komplet podkolanników z korpusami mocującymi – 1 kpl. - pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt. - uchwyt nadgarstka, mocowany do listwy bocznej stołu z regulacją wzdłużną oraz regulacją zacisku pasa, szerokość pasa min. 100 mm – 2 szt. - pas podnóżka do unieruchamiania kończyn dolnych pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt. - pas udowy do unieruchamiania uda pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt. - pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar: L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm, wymiary pozycjonera 282 mm x 237 mm x 131 mm (±10mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT - 1 kpl. | TAK |  |
| 29. | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 30. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 31. | Deklaracja Zgodności | TAK |  |

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu na koszt Wykonawcy.