Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ZESTAW DO VIDEODUODENOSKOPII
L.p.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany / opi

ZESTAW DO ZABIEGÓW ECPW do oferowanego videoduodenoskopu - 1 kpl.
1.	Papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku / Średnica 7Fr i końcówka dystalna temperowana do 5Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i prowadnicy, końcówka ze znacznikami, dł. cięciwy 20mm, 25mm i 30mm, kompatybilna z prowadnicą o średnicy 0,035” Zestaw 10 szt.	TAK
2.	Papilotom trójkanałowy igłowy jednorazowego użytku / Średnica 7Fr i końcówka dystalna temperowana do 5Fr oddzielne kanały do podawania kontrastu i prowadnicy, końcówka ze znacznikami, igła wysuwana do 6mm. Zestaw 5 szt.	TAK
3.	Prowadnica śr. 0,035” / jednorazowego użytku, średnica 0,035”, nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z giętką końcówką hydrofilną o długości 5cm. Końcówka prosta i zagięta. / Zestaw 10 szt.	TAK
4.	Prowadnica śr. 0,025” / jednorazowego użytku, średnica 0,025”, nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z giętką końcówką pokrytą powłoką hydrofilną na długości 50cm. Końcówka prosta. / Zestaw 5 szt.	TAK
5.	Koszyk do ekstrakcji złogów, / Jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3mm , kształt trapeza 4 ramienny długość koszyka: 40mm, 50mm i 60mm (z pozycji rozciągniętej w osłonce), oraz kształt dormia 6 ramienny długość koszyka: 50mm i 60mm (z pozycji rozciągniętej w osłonce), drut pleciony, z rączką. Zestaw 5 szt.	TAK
6.	Koszyk do ekstrakcji złogów, / Jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3mm, kształt trapeza 4 ramienny, drut pleciony, długość koszyka: 40mm, 50mm i 60mm (z pozycji rozciągniętej w osłonce), z rączką, współpracujący z prowadnikiem 0,035” Zestaw 5 szt.	TAK
7 .	Balon do ekstrakcyjny do dróg żółciowych, Jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3mm, 3-kanałowy, długość 200cm, możliwość użycia prowadnika 0,035", markery RTG, bezlateksowy, 3-stopniowy (możliwość osiągnięcia 3 średnic jednym balonem 9mm-13mm-16mm, w zestawie 3 strzykawki o zróżnicowanej pojemności. Zestaw 5 szt.	TAK
8.	Zestaw do wprowadzania protez, / Jednorazowego użytku, dł. 220 cm, możliwość wstrzykiwania kontrastu przy jednoczesnej obecności prowadnika, cewnik prowadzący z markerem RTG, do wprowadzenia protez o śr. 8,5Fr, 10 Fr do wyboru. Zestaw 10 szt.	TAK
9.	Popychacz do wprowadzania protez / Jednorazowy, dł. 180cm, do wprowadzania protez o śr. 7 Fr Zestaw 5 szt.	TAK
10.	Proteza PE jednorazowego użytku do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych, miękka, widoczna w RTG, gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiającą odpływ oraz zmniejszającą możliwość zatkania, w zestawie z plastikowym pozycjonerem. / Dostępne typy (do wyboru przez Zamawiającego): / - prosta, 3 otwory na jednym i 1 na drugim końcu, z dwoma ,,skrzydełkami"(zaczepami) stabilizującymi położenie, / - zakrzywiona, 3 otwory na jednym i 1 na drugim końcu, z dwoma ,,skrzydełkami"(zaczepami) stabilizującymi położenie, / - pigtail, z jedną pętlą i zakończeniem prostym, 4 otwory na pętli i 1 na zakończeniu prostym, / - podwójny pigtail, z dwoma pętlami, 4 otwory na każdej pętli, ze znacznikiem po jednej stronie za pętlą / Rozmiary protez: 7Fr, 8,5Fr, 10Fr i długości: 5cm, 7cm, 9cm, 12 cm, 15cm (do wyboru) / Zestaw 15 szt.	TAK
11.	Cewniki ECPW jednorazowego użytku, średnica 1,8mm, końcówka standardowa, zwężana oraz końcówka metalowa (klepsydra), do wyboru, cewniki współpracujące z prowadnicą 0,035”, końcówka widoczna w RTG / Zestaw 10 szt.	TAK
`12.	Cewnik ECPW, jednorazowego użytku, o specjalnej konstrukcji, ułatwiający wprowadzanie dwóch prowadnic o śr. max. 0,035" do lewego i prawego przewodu wątrobowego jednocześnie. Końcówka cewnika łukowato wygięta i zaopatrzona mandrynem, dwukanałowy. Jeden z kanałów zakończony otworem na szczycie cewnika, drugi kanał zakończony otworem bocznym 5 cm od szczytu cewnika, przy każdym z otworów metalowy znacznik RTG, średnica 8,5 Fr, długość 190 cm, dwa porty Luer, port łączący się z otworem bocznym	TAK

Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 r.

Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu na koszt Wykonawcy.