Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
ZESTAW DO VIDEODUODENOSKOPII
L.p.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany / opisać
VIDEODUODENOSKOP ZABIEGOWY z obrazowaniem HD – 1 kpl.
1.	Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD	Tak
2.	Średnica kanału roboczego: min. 4,2 mm	Tak
3.	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: maks. 11,6 mm	Tak
4.	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: maks. 13,6 mm	Tak
5.	Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1250 mm	Tak
6.	Kąt obserwacji: min. 100˚ (kąt obserwacji wstecznej retro: 10˚)	Tak
7.	Głębia ostrości: min. 4-60 mm	Tak
8.	Zagięcie końcówki sondy wziernikowej: / - góra/dół: min. 120˚/90˚ / - prawo/lewo: min. 105˚/90˚	Tak
9.	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer	Tak
10.	System higieny pozwalający w pełni szczotkować cały element dystalny poprzez demontowalny, jednorazowy elewator	Tak
11.	Jednorazowa, całkowicie demontowalna końcówka dystalna endoskopu (w zestawie min. 20 końcówek)	Tak
12.	Zawór testera szczelności w konektorze	Tak
13.	Dowolnie programowalne przyciski sterujące na głowicy endoskopowej, z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora (min. 4 przyciski)	Tak
14.	Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu	Tak
15.	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora	Tak
16.	Pełna kompatybilność videoduodenoskopu z oferowanym procesorem obrazu HD	Tak
17.	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę)	Tak
18.	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych	Tak
TOR WIZYJNY HD do oferowanego videoduodenoskopu – 1kpl.
a)	Videoprocesor obrazu HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 1 szt.
1.	Źródło światła wbudowane w obudowę procesora	TAK
2.	Typ oświetlenia w źródle światłą: ksenon	TAK
3.	Moc oświetlenia: min. 300W	TAK
4.	Pomocnicza lampa LED włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej	TAK
5.	Wskaźnik zużycia lampy głównej	TAK
6.	Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia	TAK
7.	Przetwornik CCD typu „kolor” umożliwiający uzyskanie obrazu HD (min. rozdzielczość SXGA)	TAK
8.	Wyjścia sygnału video: min. DVI, VGA, RGB, Y/C, composite	TAK
9.	Wbudowana pompa powietrzna z min. 5-stopniową regulacją nadmuchu	TAK
10.	Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora do dowolnego przycisku na głowicy sterującej oferowanego videoendoskopu	TAK
11.	Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach	TAK
12.	Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach	TAK
13.	Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach	TAK
14.	Dodatkowy dowolnie programowalny przycisk na przednim panelu procesora umożliwiający przypisanie dowolnej funkcji procesora	TAK
15.	Funkcja wyostrzenia obrazu w trakcie badania, min. 5 stopni wyostrzenia	TAK
17.	Funkcja zamrożenia endoskopowego obrazu głównego z jednoczesnym podglądem obrazu bieżącego w / oknie pomocniczym na jednym ekranie	TAK
18.	Funkcja wirtualnej chromoendoskopii dostępna z oferowanymi endoskopami opartymi na kolorowym chipie CCD	TAK
19.	Funkcja uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych dostępna z oferowanymi endoskopami opartymi na kolorowym chipie CCD	TAK
20.	Funkcję uwydatnienia struktury tkanek dostępna z oferowanymi aparatami endoskopowymi opartymi na / kolorowym chipie CCD	TAK
21.	Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne	TAK
22.	Min. 2 wyjścia USB do m.in. archiwizacji obrazów statycznych	TAK
23.	Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania	TAK
24	Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego	TAK
25.	Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu)	TAK
26	Możliwość podłączenia wideoendoskopów wysokiej rozdzielczości HD oraz standardowej rozdzielczości SD	TAK
27.	Klawiatura do obsługi urządzenia	TAK

b)	Monitor medyczny endoskopowy HD – 1 szt.
1.	Przekątna min. 24 cali z matrycą LED lub LCD	TAK
2.	Kąt widzenia min. 178 stopni	TAK
3.	Zewnętrzny transformator napięcia	TAK
4.	Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI	TAK
5.	Jasność min. 250 cd/m2	TAK
6.	Kontrast min. 1000:1	TAK
7.	Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów	TAK
8.	Mocowanie do wózka: standard VESA	TAK

c)	Wózek medyczny endoskopowy – 1 szt.
1.	Wózek do aparatury wykonany ze stali ocynkowanej oraz z aluminium (kolumny)	TAK
2.	Wózek wyposażony w jedną szufladę umieszczoną pośrodku wózka oraz cztery półki. Dwie półki z możliwością regulacji, w tym jedna z podwieszaną szufladą.	TAK
3.	Szuflada wyposażona w prowadnice samodociągowe z pełnym wysuwem	TAK
4.	Blat pod monitor montowany na stałe, wyposażony w uchwyty do zawieszenia monitora	TAK
5.	W tylnej części wózka dodatkowa komora/osłona do kabli z możliwością otwarcia i dostępu do tylnej części aparatury	TAK
6.	Wózek wyposażony w 8-gniazdkową listwę elektryczną oraz wyłącznik główny zasilania elektrycznego znajdujący się na górnej powierzchni wózka	TAK
7.	Wózek na kółkach o średnicy min. 125 mm (w tym min. dwa kółka z blokadą).	TAK
8.	Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	TAK
9.	Wymiary zewnętrzne maks: 580x620x1305 mm	TAK

d)	Endoskopowa pompa płucząca – 1 szt.
1.	Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów Water Jet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru)	TAK
2.	Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego	TAK
3.	Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego	TAK
4.	Zbiornik płynu: min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny)	TAK
5.	Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min. 5m w zestawie)	TAK
6.	Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym	TAK
7.	Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy	TAK
8.	Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min	TAK
9.	Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy	TAK
10.	Możliwość Integracji z aparatem elektrochirurgicznym	TAK
11.	Poziom hałasu max. 50,0 dB	TAK
12.	Zasilanie 230 V / 50 Hz	TAK
13.	Wymiary (wys. X szer. X dł.): 180 mm x 250 mm x 320 mm (+/- 10%)	TAK
14.	Waga max: 4,5 kg	TAK

SYSTEM DO ARCHIWIZACJI badań endoskopowych – 1 kpl.
1.	System do cyfrowej archiwizacji badań endoskopowych w postaci dokumentacji opisowej i obrazowej	TAK
2.	Możliwość rejestracji obrazów medycznych niezależnie od sposobu zapisu: analogowo oraz cyfrowo	TAK
3.	Możliwość pracy w wersji: jedno- oraz wielostanowiskowej	TAK
4.	Wyposażony w bazę danych umożliwiająca prowadzenie kartoteki pacjenta, przetwarzanie jego danych	TAK
5.	Wydruki badań z wybranymi obrazami zarejestrowanymi podczas badania	TAK
6.	Analiza zdjęć oraz sekwencji video oraz ich archiwizacja wraz z bazą danych pacjentów	TAK
7 .	Baza kodów ICD9 i ICD10	TAK
8.	Możliwość rejestracji obrazów i sekwencji video w trybie jedno i dwupoglądowym (obraz z dwóch niezależnych źródeł: np. tor video i RTG) na jednym monitorze użytkownika	TAK
9.	Możliwość archiwizacji na nośnikach: CD/DVD , Pendrive, serwerach plików	TAK
10.	Opcjonalnie możliwość integracji z zewnętrznym medycznym systemem informatycznymi typu HIS/RIS/PACS znajdującymi się w placówce, integracja poprzez medyczne formaty wymiany danych HL7 i DICOM	TAK
11.	W zestawie komputer klasy PC, kolorowa drukarka laserowa oraz pełne okablowanie niezbędne do uruchomienia systemu	TAK

ZESTAW DO ZABIEGÓW ECPW do oferowanego videoduodenoskopu - 1 kpl.
1.	Papilotom trójkanałowy jednorazowego użytku / Średnica 7Fr i końcówka dystalna temperowana do 5Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i prowadnicy, końcówka ze znacznikami, dł. cięciwy 20mm, 25mm i 30mm, kompatybilna z prowadnicą o średnicy 0,035” Zestaw 10 szt.	TAK
2.	Papilotom trójkanałowy igłowy jednorazowego użytku / Średnica 7Fr i końcówka dystalna temperowana do 5Fr oddzielne kanały do podawania kontrastu i prowadnicy, końcówka ze znacznikami, igła wysuwana do 6mm. Zestaw 5 szt.	TAK
3.	Prowadnica śr. 0,035” / jednorazowego użytku, średnica 0,035”, nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z giętką końcówką hydrofilną o długości 5cm. Końcówka prosta i zagięta. / Zestaw 10 szt.	TAK
4.	Prowadnica śr. 0,025” / jednorazowego użytku, średnica 0,025”, nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z giętką końcówką pokrytą powłoką hydrofilną na długości 50cm. Końcówka prosta. / Zestaw 5 szt.	TAK
5.	Koszyk do ekstrakcji złogów, / Jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3mm , kształt trapeza 4 ramienny długość koszyka: 40mm, 50mm i 60mm (z pozycji rozciągniętej w osłonce), oraz kształt dormia 6 ramienny długość koszyka: 50mm i 60mm (z pozycji rozciągniętej w osłonce), drut pleciony, z rączką. Zestaw 5 szt.	TAK
6.	Koszyk do ekstrakcji złogów, / Jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3mm, kształt trapeza 4 ramienny, drut pleciony, długość koszyka: 40mm, 50mm i 60mm (z pozycji rozciągniętej w osłonce), z rączką, współpracujący z prowadnikiem 0,035” Zestaw 5 szt.	TAK
7 .	Balon do ekstrakcyjny do dróg żółciowych, Jednorazowego użytku, średnica narzędzia 2,3mm, 3-kanałowy, długość 200cm, możliwość użycia prowadnika 0,035", markery RTG, bezlateksowy, 3-stopniowy (możliwość osiągnięcia 3 średnic jednym balonem 9mm-13mm-16mm, w zestawie 3 strzykawki o zróżnicowanej pojemności. Zestaw 5 szt.	TAK
8.	Zestaw do wprowadzania protez, / Jednorazowego użytku, dł. 220 cm, możliwość wstrzykiwania kontrastu przy jednoczesnej obecności prowadnika, cewnik prowadzący z markerem RTG, do wprowadzenia protez o śr. 8,5Fr, 10 Fr do wyboru. Zestaw 10 szt.	TAK
9.	Popychacz do wprowadzania protez / Jednorazowy, dł. 180cm, do wprowadzania protez o śr. 7 Fr Zestaw 5 szt.	TAK
10.	Proteza PE jednorazowego użytku do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych, miękka, widoczna w RTG, gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiającą odpływ oraz zmniejszającą możliwość zatkania, w zestawie z plastikowym pozycjonerem. / Dostępne typy (do wyboru przez Zamawiającego): / - prosta, 3 otwory na jednym i 1 na drugim końcu, z dwoma ,,skrzydełkami"(zaczepami) stabilizującymi położenie, / - zakrzywiona, 3 otwory na jednym i 1 na drugim końcu, z dwoma ,,skrzydełkami"(zaczepami) stabilizującymi położenie, / - pigtail, z jedną pętlą i zakończeniem prostym, 4 otwory na pętli i 1 na zakończeniu prostym, / - podwójny pigtail, z dwoma pętlami, 4 otwory na każdej pętli, ze znacznikiem po jednej stronie za pętlą / Rozmiary protez: 7Fr, 8,5Fr, 10Fr i długości: 5cm, 7cm, 9cm, 12 cm, 15cm (do wyboru) / Zestaw 15 szt.	TAK
11.	Cewniki ECPW jednorazowego użytku, średnica 1,8mm, końcówka standardowa, zwężana oraz końcówka metalowa (klepsydra), do wyboru, cewniki współpracujące z prowadnicą 0,035”, końcówka widoczna w RTG / Zestaw 10 szt.	TAK
`12.	Cewnik ECPW, jednorazowego użytku, o specjalnej konstrukcji, ułatwiający wprowadzanie dwóch prowadnic o śr. max. 0,035" do lewego i prawego przewodu wątrobowego jednocześnie. Końcówka cewnika łukowato wygięta i zaopatrzona mandrynem, dwukanałowy. Jeden z kanałów zakończony otworem na szczycie cewnika, drugi kanał zakończony otworem bocznym 5 cm od szczytu cewnika, przy każdym z otworów metalowy znacznik RTG, średnica 8,5 Fr, długość 190 cm, dwa porty Luer, port łączący się z otworem bocznym	TAK

Automatyczna myjnia endoskopowa do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich - 1szt.
1.	Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów	TAK
2.	Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów (podać listę min. 5 zestawów)	TAK
3.	Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak i jednorazowego użytku	TAK
4.	Automatyczny proces mycia i dezynfekcji	TAK
5.	Dezynfekcja w obiegu zamkniętym	TAK
6.	W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów: / - faza mycia wstępnego, / - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), / - faza płukania po myciu, / - faza środka dezynfekującego, / - faza płukania po dezynfekcji / - faza przedmuchiwania/suszenia (kanałów endoskopu)	TAK
7.	Możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym min.: mycia, dezynfekcji , przedmuchu w z zakresie min. 0-9h w każdym z przypadków (w zależności od rodzaju stosowanych środków)	TAK
8.	Możliwość zaprogramowania min. 15 indywidualnych programów mycia (np. F1 – F15)	TAK
9.	Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku	TAK
10.	Dodatkowa niezależna pompa dedykowana do funkcji testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia, utrzymująca i kontrolująca podciśnienie w endoskopie w trakcie całego cyklu mycia i dezynfekcji	TAK
11.	Elektroniczny manometr do pomiaru podciśnienia w trakcie cyklu mycia wysokiej dokładności	TAK
12.	Przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej	TAK
13.	Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatotów	TAK
14.	Komunikaty wyświetlane w języku polskim	TAK
15.	Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji	TAK
16.	Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l.	TAK
17.	Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2l	TAK
18.	Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l	TAK
19.	Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l
20.	System niezależnych pomp dozujący, min. 2 pompy działające oddzielnie	TAK
21	Myjnia wyposażona w 1 lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym co powoduje stałe uzdatnianie wody	TAK
22.	Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich	TAK
23.	Wymiary myjni max 45x75x105cm (szer. x dl. x wys.)	TAK
24.	Waga myjni max 60kg	TAK

Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 r.
Dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu na koszt Wykonawcy.