Augustów, dn. 05 listopada 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy
postępowania przetargowego 10/ZP/2019

Dotyczy : postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano – instalacyjnymi praz zakup sprzętu i aparatury medycznej w SPZOZ w Augustowie" nr referencyjny 10/ZP/2019

Odpowiadając na zapytania Wykonawców Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

ZAŁĄCZNIK NR   2
Zadanie nr 17 - LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA ZABIEGOWA PODWÓJNA

Pytanie 1 dotyczy punktu 5
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która wyposażona jest w matrycę diodową z 96 punktami LED?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2 dotyczy punktu 7
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która wyposażona jest w 9 modułów diodowych LED?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3 dotyczy punktu 7
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która wyposażona jest w matrycę diodową z 96 punktami LED?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4 dotyczy punktu 9
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja średnicy pola roboczego odbywa się w zakresie 18-27 cm?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5 dotyczy punktu 12
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której stopień ochrony czasz wynosi IP42, natomiast systemu ramion IP30?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6 dotyczy punktu 13
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której możliwość regulacji natężenia światła operacyjnego odbywa się w 8 krokach w zakresie 30-100% (tj. 48 000 – 160 000 lux)?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7 dotyczy punktu 16
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której wgłębność oświetlenia wynosi 100cm?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8 dotyczy punktu 17
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której pobór mocy przez oprawę wynosi 130W?
Zamawiający nie dopuszcza.
Zadanie numer 17
Lampa operacyjna bezcieniowa zabiegowa podwójna
Pyt. 9.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o poborze mocy 80W dla kopuły głównej i satelitarnej, które to parametry minimalnie odbiegają od wymogów specyfikacji?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, której kopuła główna i satelitarna wyposażona jest w 6 modułów świetlnych zawierających łącznie 108 diod LED dla każdej czaszy? Liczba diod i ich rozkład w modułach nie jest parametrem istotnym z punktu widzenia użytkownika urządzenia.
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie 16-32 cm dla kopuły głównej i satelitarnej, co jest parametrem wystarczającym dla przeprowadzenia różnorodnych procedur chirurgicznych?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, dla której wgłębność oświetlenia (L1+L2) kopuły głównej i satelitarnej wynosi 120 cm co zapewnia znakomite oświetlenie płytkich i głębokich pól operacyjnych?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 13. Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania lampę, w której parametry światła (włączanie/wyłączanie, zmiana natężenia oświetlenia w zakresie 25-160 klx w ośmiu krokach, zmiana temperatury barwowej, włączenie oświetlenia endoskopowego) regulowane są za pomocą łatwo dostępnego panelu umieszczonego na przegubie zawieszenia przy każdej kopule, co jest idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia ergonomii obsługi urządzenia?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pyt. 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę dla której stopień ochrony obudowy IP wynosi 57, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 2
Lampy obrotowe sufitowe bezcieniowe – 2 sztuki
Pyt. 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kopułą bez uchwytu brudnego jeśli można ją pozycjonować przy pomocy uchwytu sterylnego, uchwytu przy kopule lub bezpośrednio ustawiać obudowę kopuły w żądanym położeniu? Dodatkowy uchwyt brudny utrudniałby utrzymanie lampy w czystości.
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z natężeniem oświetlenia 70.000 lx w odległości 1 m, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 17.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 180 cm w odległości 1 metra, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o współczynniku odwzorowania barw Ra 95, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej 4300 K, co jest różnicą niezauważalną dla oka ludzkiego?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 10-100% odbywa się płynnie, poprzez obrót uchwytu sterylnego? Pozwala to na regulację parametru ze strefy sterylnej, a jest rozwiązaniem bardziej niezawodnym od regulacji bezdotykowej.
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której źródłem światła jest 19 białych diod LED, co jest różnicą minimalną, bez żadnego znaczenia użytkowego?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z poborem mocy 23 W, co jest parametrem minimalnie różnym od oczekiwanego?
Zamawiający dopuszcza.
Pytania do Załącznika nr 4a – Wymagane warunki gwarancji i serwisu:
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie problemu w eksploatacji urządzeń, czyli nawiązanie kontaktu telefonicznego z bezpośrednim użytkownikiem nastąpi najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia roboczego od zgłoszenia?
Zamawiający wyraża zgodę.
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na podjęcie naprawy, obliczany od dnia zgłoszenia problemu – nie dłużej 2 dni robocze, wykonanie skutecznej naprawy i przywrócenie możliwości użytkowania urządzeń – nie później niż w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy – w przypadku naprawy bez wymiany sprowadzanych od producenta części zmiennych?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytania do Załącznika nr 4 – Projekt umowy:
§5 ust. 1 pkt. 4:
25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,2% wartości umowy, określonej w § 1 ust. 5, w przypadku nienależytego jej wykonania w zakresie innym, niż zwłoka w dostawie urządzenia, w szczególności w zakresie realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kary umownej Zamawiający wyrazi zgodę?
Zamawiający wyraża zgodę.
§5 ust. 1 pkt. 5:
26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% ceny brutto wartości umowy, określonej w § 1 ust. 5, za każdy dzień zwłoki, w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji i niezapewnienia sprzętu zastępczego?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytania do Załącznika nr 2; zadanie nr 23 – Łóżko szpitalne z materacem – 100 sztuk:
27. (dot. pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada wymiary zewnętrzne 2280 x 965 mm?
Zamawiający dopuszcza.
28. (dot. pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada ramę wykonaną z prostokątnych stalowych profili pokrytych lakierem proszkowym?
Zamawiający nie dopuszcza.
29. (dot. pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG, płyty w segmentach leża nie są wyposażone w otwory wentylacyjne?
Zamawiający nie dopuszcza.
30. (dot. pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada regulację wysokości leża w zakresie 410 – 840 mm?
Zamawiający dopuszcza.
31. (dot. pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada szczyty wyjmowane z gniazd ramy leża, wykonane z tworzywa nie posiadające odbojników? Odbojniki umieszczone są w ramie leża z czterech stron łóżka.
Zamawiajacy nie dopuszcza.
32. (dot. pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada szczyty wyjmowane z gniazd ramy leża bez zatrzaskowego zawiasu lub dźwigni umożliwiający demontaż szczytów?
Zamawiający nie dopuszcza.
33. (dot. pkt. 11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada poręcze boczne lakierowane proszkowo, wykonane z trzech profili stalowych o średnicy 25 mm, składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości łóżka?
Zamawiajacy nie dopuszcza.
34. (dot. pkt. 11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada wieszak kroplówki w całości chromowany, bez możliwości dopasowania kolorystycznego z poręczami bocznymi?
Zamawiający dopuszcza.
35. (dot. pkt. 14) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada cztery koła o średnicy 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady, koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik)?
Zamawiający dopuszcza.
36. (dot. pkt. 16) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada uchwyt do zwinięcia kabla zasilającego zlokalizowany po lewej stronie od strony głowy pacjenta?
Zamawiajacy dopuszcza.
37. (dot. pkt. 18, 21) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, które posiada materac dopasowany do leża pacjenta o gęstości wypełnienia materaca wynoszącego 35 kg/m3?
Zamawiajacy dopuszcza.
38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 28 dni od daty podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalnie wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zadanie nr. 6 – Kardiomonitor
39. Pkt. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z rozdzielczością 800x600? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a nie będzie miało praktycznie żadnego wpływu na obrazowanie parametrów.
Zamawiający dopuszcza.
40. Pkt. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający możliwość monitorowania EKG z kabla pięciożyłowego -7 odprowadzeń, z trzyżyłowego- 1 odprowadzenie oraz z dziesięciożyłowego-12 odprowadzeń EKG. Jest to standardowe rozwiązanie stosowane przez większość producentów kardiomonitorów. Oferowany kardiomonitor posiada już w standardzie monitorowanie 12 odprowadzeń co w znaczący sposób wpłynie na poszerzenie możliwości diagnostycznych monitora.
Zamawiajacy dopuszcza.
41. Pkt. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji licznika wykrytych bezdechów oraz alarm bezdechu w zakresie 10 do 60 sekund? Oferowany kardiomonitor posiada funkcję analizy respiracji natomiast licznik bezdechów jest funkcją bez uzasadnienia klinicznego. Ponadto alarm bezdechu od 5 sekund ze względu na fizjologię oddechu człowieka będzie powodował błędne alarmy.
Zamawiający dopuszcza.
42. Pkt. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2? Nie wpływa to na jakość i funkcjonalność kardiomonitora.
Zamawiajacy dopuszcza.
43. Pkt. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem rytmu serca w zakresie 40 – 240 ud/min? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego, ponadto taki zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej analizy stanu zdrowia pacjenta i nie będzie miało żadnego wpływu na jakość pomiaru.
Zamawiający dopuszcza.
44. Pkt. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią trendów graficznych oraz tabelarycznych z ostatnich 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 sekundowej oraz zapis „full disclosure „ z ostatnich 30 minut 1 krzywej EKG? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta i standardowo oferowane przez większość producentów kardiomonitorów
Zamawiający dopuszcza.
Pytania do Załącznika nr 2; zadanie nr 2 – Lampy obrotowe sufitowe bezcieniowe – 2 sztuki:
45. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?
Strop Ackerman.
46. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
Brak sufitu podwieszanego. Wysokość 3,01 m.
47. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V?
W pomieszczeniu nie jest przewidziane zasilanie awaryjne.
48. Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych?
Brak dojścia.
49. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?
Zasilanie 230 V.
50. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?
Zamawiający nie zapewnia.
51. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta?
Nie wisi.
Pytania do Załącznika nr 2; zadanie nr 17 – Lampa operacyjna bezcieniowa zabiegowa podwójna – 1 sztuka:
52. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp?
Strop betonowy.
53. Jaka jest wysokość sal, gdzie maja być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
Wysokość sali 3,60 m.
54. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?
230 V 3x4 mm – od skrzynki 2x4mm.
55. Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?
Będzie można ciągnąć instalację w tzw.
56. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, to jakiego producenta?
Wisi lampa firmy Żywiec.

Zadanie 23
Specjalistyczne łóżko z materacem - 100 sztuk
Pyt. 57
Czy Zamawiający z uwagi na przeznaczenie łóżka wymaga opisanego bezpiecznego przycisku do otwierania barierek wykonanego z trwałego aluminium lub metalu?
Zamawiający dopuszcza takie łóżka.
Pyt. 58
Czy Zamawiający wymaga łóżka wykonanego zgodnie z obowiązującą normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?
Zamawiajacy dopuszcza takie łóżka.
Pytanie nr 59, dot. zadanie nr 6 – Kardiomonitor:
 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający zapis trendów wszystkich mierzonych parametrów odpowiednio 720 godzin z rozdzielczością 10 minut i 72-godziny z rozdzielczością 1 minuta oraz 2 godziny mini trendów z rozdzielczością 1 sekunda? Urządzenie tworzy trendy wszystkich monitorowanych parametrów ze znacznikiem czasu rzeczywistego i umożliwia przegląd trendów na wyświetlaczu graficznym, z wydrukiem w postaci wykresów i wartości liczbowych zawartych w tabelach. Kardiomonitor umożliwia jednocześnie wyświetlanie na wyświetlaczu wartości liczbowych monitorowanych parametrów w trybie czasu rzeczywistego oraz trendów tych wartości. Czas trwania trendu wynosi do 720 godzin i jest uzależniony od rozdzielczości odpowiednio 18 h/15s, 36 h/30 sekund, 72 h/1min, 144 h/2min, 360 h/5 min, 720 h/10min. Czas trwania i częstotliwość minitrendów wynosi 30, 60, 120 minut, z rozdzielczością 1 sekunda. Powyższe wartości są w pełni wystarczające do wygodnej i komfortowej pracy z kardiomonitorem przy zachowaniu wszelkich potrzebnych zakresów. Dłuższy czas archiwizacji trendów nie ma uzasadnienia klinicznego i nie jest wykorzystywany w praktyce.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 60, dot. zadanie nr 6 – Kardiomonitor:
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający obserwację 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego oraz 7 odprowadzeń przy wykorzystaniu 5 żyłowego kabla EKG? Pozostałe wymagane parametry dotyczące danego punktu pozostają bez zmian. Nasz kardiomonitor umożliwia podłączenie 3, 5 oraz 10-odprowadzeniowego kabla EKG. Umożliwiając obserwację odpowiednio 3-kanałów(I, II, III) dla 3-końcówkowego, 7-kanałów(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V) dla 5-końcówkowego oraz 12-kanałów(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) dla 10-końcówkowego kabla EKG. Z praktycznego punktu widzenie mając możliwość podłączania 5 żyłowego kabla EKG funkcja ta nie ma uzasadnienia klinicznego. Funkcja ta jest oferowana przez konkretnego producenta i znacząco ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu większości producentów co jest niezgodne z zasadami konkurencyjności.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 61, dot. zadanie nr 6 – Kardiomonitor:
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o masie 5 kg? Waga oferowanego kardiomonitora nieznacznie odbiega od tej którą wymaga zamawiający. Jest to bardzo niska waga biorąc pod uwagę, że kardiomonitor jest wyposażony w 15 calowy ekran. Z praktycznego punktu widzenia zastosowanie nieco cięższego kardiomonitora nie będzie miało wpływu na użyteczność urządzenia.
Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 25
Czy Zamawiający oczekuje podnośnika z podstawą nóg otwieraną elektrycznie czy mechanicznie?
Zamawiający oczekuje podnośnika z podstawą nóg otwieraną elektrycznie.
Pkt. 3
62. Czy Zamawiający dopuści nosidełko pacjenta w kształcie litery U, wykonane z dżerseju, z pasami przekładanymi pod udami, o udźwigu do 120 kg, rozmiar uniwersalny?

Zamawiający nie dopuszcza.
Czy Zamawiający dopuści nosidełko pacjenta w kształcie litery U, wykonane z dżerseju, z wzmacnianymi pasami przekładanymi pod udami, o udźwigu do 320 kg, w rozmiarach: S, M, L do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?
Zamawiający dopuszcza takie nosidełko w rozmiarze L.
dotyczy: Zadanie nr. 6 Kardiomonitor – 2 szt.
pytanie nr 63 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z Ekranem LCD TFT o przekątnej 12,1”(obraz o rozdzielczości 800x600 pikseli)? Jest to niewielka różnica w wymaganej rozdzielczości, niezauważalna przy ekranie o przekątnej 12,1”.
Zamawiający dopuszcza.
pytanie nr 64 Czy zamawiający dopuści kardiomonitor dopuści bez funkcji jednoczesnej prezentacji 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod? Taki sposób monitorowania oznacza programową rekonstrukcję 3 odprowadzeń na podstawie 3 faktycznie uzyskiwanych i nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego.

Zamawiający dopuszcza.

pytanie nr 65 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z alarmem bezdechu ustawianym w zakresie od 10 do 40 s oraz licznikiem bezdechów w postaci alarmów bezdechu wraz z krzywymi automatycznie zapisującymi się w pamięci urządzenia? Wymagana dolna wartość 10s oznacza prawidłową częstość oddychania 12 R/min, natomiast alarmowanie przy bezdechu trwającym 50 s nastąpi zbyt późno.
Zamawiający dopuszcza.
pytanie nr 66 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z pamięcią w menu ciśnienia 5 ostatnich pomiarów?
Zamawiający dopuszcza.
pytanie nr 67 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami graficznymi i tabelarycznymi z dłuższego okresu, tj. 120 godzin przy rozdzielczości 1 min. i 4 godzin przy rozdzielczości 5 sekund? Przegląd na ekranie kardiomonitora trendów z 96 godzin (4 dni) z rozdzielczością 10 sekund jest niewygodne i czasochłonne.
Zamawiajacy dopuszcza.
pytanie nr 68 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o pomiar ciągły z zapisem w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 48 godzin?
Zamawiajacy dopuszcza.
  Zadanie nr 10 .Videogastroskop z torem wizyjnym
Videogastroskop z torem wizyjnym: 1 szt.
Pytanie 69 dot. pkt.1
Czy Zamawiający będzie wymagał by zaoferowany videogastroskop diagnostyczny posiadał lepsze parametry tj. średnicę zewnętrzną max.9,3 mm?
Zamawiający dopuszcza.
 Dot. pkt. 2 - dot. pkt.3
70. Czy Zamawiający będzie wymagał by długość robocza sondy wziernikowej wynosiła min. 1100 mm, a głębia ostrości min.2-100 mm?
Takie rozwiązanie zapewnia komfort pracy operatorowi.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 70. dot. pkt. 5 i 9
 Czy Zamawiający dopuści do oceny videogastroskop z technologią CMOS z możliwością wychylenia końcówki sondy wziernikowej min. : góra: 210 stopni ; dół:90 stopni; prawo :100stopni; lewo: 100 stopni?
Takie rozwiązanie jest bardziej nowoczesne dające lepszą możliwość obserwacji.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 71.dot. pkt.12
 Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie technologiczne, które to w sposób bardziej nowoczesny redukuje ryzyko skrętu światłowodu? Rozwiązanie to nie wymaga żadnego nadmiernego manewru ani rotacji o 180 stopni przy podłączeniu aparatu.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 72. Dot. pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści do oceny by dostarczony endoskop posiadał: 4 przyciski dowolnie programowalne z czego 3 na rękojeści endoskopu a jeden na panelu procesora?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 73 Dot.pkt.7
Czy Zamawiający dopuści do oceny videogastroskop z możliwością spłukiwania pola obserwacji ( tzw. water jet) poprzez specjalistyczny zawór umieszczony na kanale biopcyjnym?
Zamawiający dopuszcza.
Tor wizyjny - Videoprocesor obrazu HDTV -1 szt
Pytanie 74.dotyczy pkt 1-5
 Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z wyjściem sygnału typu :
Cyfrowe wyjście HDTV 1080 oraz wyjścia typu S-Video; Composite; RGB; 2xUSB?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 75.dotyczy pkt 1-5
 Czy Zamawiający będzie wymagał by procesor posiadał wyjście komunikacyjne DICOM w celu integracji z systemem PACS?
Jest to wymóg konieczny przy pełnym komunikacyjnym systemie DICOM szpitala.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 76.dotyczy pkt 7
 Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor , gdzie w menu ustawienia umieszczone są ogólnie znane komunikaty w postaci znaków graficznych?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 77. dot. pkt.12
Czy Zamawiający dopuści procesor z wbudowaną pompą powietrza z min. 4 stopniową regulacją nadmuchu?
Takie rozwiązanie nie wpływa na przebieg badania ,a jest wystarczające do pracy.
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 78. dot.pkt.16
Czy Zamawiający dopuści min. 2 wyjścia USB : jedno do archiwizacji ,drugie do regulacji ustawień procesora?
Jest to inne rozwiązanie technologiczne.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 79 do pkt.22
Czy Zamawiający dopuści do oceny inny rodzaj światła tj oświetlenie typu LED?
Gwarantuje to bezpieczną pracę przez min. 10.000 godzin i nie ma potrzeby stosowania tzw „ lampy zapasowej”.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 80 do pkt. 13-26
Czy Zamawiający zechce zrezygnować z tych zapisów?
Podane parametry są typowe i charakterystyczne tylko dla jednego producenta.
Nowe technologie zapewniają komfort pracy operatorowi i nie wymagają ani nastawień balansu bieli ani ręcznej regulacji barw. Nie jest też potrzebna możliwość podłączenia przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora.
Zamawiający rezygnyje z tych zapisów.
Pytanie 81 do pkt.22-26
Czy Zamawiający będzie wymagał , aby w ramach bezpieczeństwa energetycznego Dostawca w pełni je zapewnił . Najnowsze modele źródła światła mają żywotność min. 10.000 godz. Oznacza to ,że Zamawiający nie musi dokonywać kosztownych zakupów żadnych lamp czy też żarników.
W związku z tym ,iż Zamawiający życzy sobie nowe technologie ( pozycja videoprocesor HDTV) zasadnym jest by Dostawca w pełni mógł zabezpieczyć potrzeby energetyczne pracowni endoskopowej –poprzez dostarczenie takiego urządzenie w ramach równości konkurencji. Oznacza to dostarczenie przez Dostawcę min.20 lap o żywotności 500 godzin pracy lub urządzenia procującego min. 10.000 godzin.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 82 dot. pkt 1-17
Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z następującymi parametrami:
- tryb wzmacniania obrazu z uwzględnieniem uwydatniania struktur tkanek
-optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego
- dający możliwość prezentacji oświetlenia LED : BLI ,CLI ( najnowsze osiągnięcia w obrazowniu endoskopowym)
-min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła
-procesor który musi być wyposażony w w wyjście komunikacyjne LAN
-z wirtualnym sposobem barwienia tkanki- oświetleniem LED
 - z funkcją obraz w obrazie i obraz obok obrazu
z budowaną pompą powietrza regulowaną min. 4 zakresy z maksymalnym ciśnieniem 65 kPa
Zamawiający dopuszcza.
     Pytanie 83 - Dotyczy pkt.1-4 :
Czy Zamawiający określając parametry procesora obrazu będzie jeszcze wymagał by dostarczone urządzenie wyposażone było w wyjście komunikacyjne LAN i DICOM ?
Daje to lepsze możliwości połączeń z systemem operacyjnym PACS Szpitala.
Zamawiający dopuszcza.
     Pytanie 84 - Dotyczy pkt.4:
Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczone urządzenie –procesor obrazu- musiał posiadać możliwość archiwizacji obrazów medycznych w formatach JPG,TIFF, DICOM?
Pozwala to na większe bezpieczeństwo w archiwizowaniu zleconych badań.
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 85 - Dotyczy pkt.1-14:
Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony Videoprocesor obrazu był w pełni kompatybilny z endoskopami będącymi już na wyposażeniu pracowni endoskopowej Szpitala ( min. 2 aparatów typu wideokolonoskop lub wideogastroskop)?
Zamawiajacy dopuscza.
Pytanie 86 - dotyczy pkt.27-34
Czy Zamawiający zechce odstąpić od tych zapisów?
 Są to typowe parametry charakterystyczne dla jednego producenta.
Nowoczesne urządzenia tj. procesor obrazu zintegrowany ze źródłem światła nie potrzebują ręcznej regulacji oświetlenia barw, gdyż dokonuje się to automatycznie. Automatyczny bilans bieli również dokonuje się automatycznie.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 87 - Dotyczy Videogastroskop i videokolonoskopu
Czy dostawca videogastroskopu i videokolonoskopu musi także dostarczyć na własny koszt oryginalne przyłącza do myjni ( Choyang- będącej na wyposażeniu pracowni endoskopowej ) o ile dotychczasowe nie będą kompatybilne?
Myjnia endoskopowa jest wyrobem medycznym co oznacza, że nieautoryzowana modyfikacja tego produktu jest ograniczona prawnie.
Tak.
b. Monitor medyczny endoskopowy
Pytanie 88 - dotyczy pkt.5
Czy Zamawiający dopuści do oceny monitor medyczny w którym jasność wynosi min. 250 cd/m2 ?
Reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
C. Wózek medyczny
Pytanie 89 - dotyczy pkt.1-2
Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek medyczny wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, z podstawą jezdną z blokadą na min. 2 koła, koła skrętne na każdej krawędzi wózka ,średnica kółek min.100 mm?
Zamawiający dopuszcza.
 Pytanie 90 - dotyczy pkt.5
Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek medyczny z listwą zasilającą z min. 6 gniazdami umiejscowioną w tylnym ramieniu ?
Reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
 Zadanie 11 - Kolonoskop
Pytanie 91 - dotyczy pkt.1
Czy Zamawiający dopuści do oceny wideokolonoskop o średnicy kanału roboczego : min.3,8 mm?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 92 - Dotyczy pkt.2
Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony Videokolonoskop posiadał lepsze parametry od proponowanych tj. średnica zewnętrzna tuby wziernikowej wynosiła: 12,8 mm ; a długość robocza sondy wziernikowej wynosiła min. 1520 mm?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 93. Dot. pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści do oceny -by dostarczony endoskop posiadał: 4 przyciski dowolnie programowalne z czego 3 na rękojeści endoskopu a jeden na panelu procesora?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 94.dot. pkt.12
 Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie technologiczne, które to w sposób bardziej nowoczesny redukuje ryzyko skrętu światłowodu? Rozwiązanie to nie wymaga żadnego nadmiernego manewru ani rotacji o 180 stopni przy podłączeniu aparatu.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 95.dot. pkt.13
 Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop , który posiada złącze kanału water jet umiejscowione na rękojeści ?
Jest to inne rozwiązanie technologiczne.
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie 12 –Myjka do endoskopów
Pytanie 96.dot. pkt.10
 Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z możliwością dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym min.: mycia, dezynfekcji, przedmuchu w z zakresie min. 0 -9 min w każdym z przypadków ( w zależności od rodzaju stosowanych środków?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 97.dot. pkt.11
 Czy Zamawiający dopuści do oceny myjkę z funkcją oznaczenia- sygnalizacja dźwiękowa alarmująca o rozszczelnieniu aparatu?
Jest to inne rozwiązanie technologiczne w której ocena sytuacji dokonuje nie poprzez obserwację ,lecz poprzez sygnał ostrzegawczy.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 98.dot. pkt.12
 Czy Zamawiający dopuści do oceny myjkę w której przyłącza
Testera szczelności zamontowane są opcjonalnie na zewnątrz lub wewnątrz myjni?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 99.dot. pkt.17
 Czy Zamawiający dopuści do oceny myjkę z możliwością stosowania środków jednokrotnego użycia ze zbiornikiem wykonanym z tworzywa sztucznego o pojemności większej niż 3 litry?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 100.dot. pkt.21
 Czy Zamawiający dopuści do oceny myjkę w której zbiornik na detergent wynosi min. 2 litry?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 101.dot. pkt.22
 Czy Zamawiający będzie wymagał by myjnia do endoskopów posiadała min. 2 lampy
UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym w celu bezpiecznej i stałej funkcji uzdatniania wody?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 102.dot. pkt.33
 Czy Zamawiający dopuści do oceny myjkę jako urządzenie mobilne składające się z 4 kół z których min. 2 są z możliwością blokady?
Zamawiający dopszcza.
Pytanie 103.dot. pkt.24
 Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru?
Podane wymiary myjni są typowe dla jednego producenta.
Zatem czy Zamawiający dopuści do oceny inne wymiary np. 55X56x94?
Zamawiający rezygnuje z tego parametru.

Pytanie 104: Zadanie 20. Szyna CPM do do pasywnej mobilizacji stawów
Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o następujących parametrach:

Limit wyprostu:	-10° do 115°
Limit zgięcia:	-5° do 120°
Zakres ruchomości:	od przeprostu -10° do pełnego zgięcia 120°
Prędkość:	1 do 5 (od 45° do 155° na minutę)
Obciążenie:	1 do 6
Przerwa wyprostu:	od 0 do 900 sekund (15 minut)
Przerwa zgięcia:	od 0 do 900 sekund (15 minut)
Czas:	bez ograniczeń
Wymiary:	94 x 33 cm
Masa:	12 kg
Zakres ruchu:
zgięcie (w stopniach) wyprost (w stopniach) zgięcie w biodrze (w stopniach) wyprost w biodrze (w stopniach)		120 - 10 115 10
Pozycjonowanie stopy:
zgięcie podeszwowe (w stopniach) zgięcie grzbietowe (w stopniach) odwieszenie/przywieszenie (w stopniach)		40 30 30
Wymiary pacjenta:
maksymalna waga (w kg) wzrost (w cm) długość KD (w cm) długość piszczeli (cm) długość kości udowej (cm)		130 145 / 195 71 / 99 38 / 53 33 / 46
Specyfikacja mechaniczna:
ruch wolna przestrzeń w obrębie krocza rączka transportowa schowek na pilota w szynie waga (kg) długość x szerokość (cm) szerokość transportowa (cm) dostarczana z wkładkami frotte (opcja) dostarczana z plastikowymi podporami		półanatomiczny - tak tak 12 95 x 33 25 tak na zatrzask
Specyfikacja elektroniczna:
sterowanie cyfrowe wyświetlacz wielojęzykowy prędkość stopnie/min funkcje rozgrzewki manualne dostosowanie progu bólu funkcja By Pass programy timer licznik czasu pauza		tak - - tak 40 - 155 - - - - -
Bezpieczeństwo:
Start / Stop / Reverse dostosowanie progu bólu napięcie (V) zasilanie (VA) klasyfikacja kompatybilność elektromagnetyczna deklaracja zgodności		tak wartość stała 90 do 260 50 tryb b / klasa I tak tak

Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.
Pytanie 105: Zadanie 21. Wirówka rehabilitacyjna do kończyn górnych.

Czy Zamawiający wymaga automatycznego systemu napełniania wirówki?

Zamawiający wymaga.

Pytanie 106: Zadanie 25. Podnośnik dla chorych.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu urządzenie o następujących parametrach:

Nie dotyczy.

Zadanie nr 9

Pytanie 107
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy fabrycznie nowy elektrokardiograf z 2018 z pełną gwarancją?
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie 108:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf z ekranem 4,3 cala?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 109
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf o wadze 1,8 kg?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 110
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf o wymiarach 28,5x20,4x6,5 cm?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 111
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf umożliwiający wykonanie 500 badań/6 godzin pracy?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 112
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf z prędkością przesuwu papieru 5/10/25/20 mm/s?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 113
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf z papierem typu składanka o szerokości 100mm?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 114
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf z możliwością wydruku na standardowej drukarce termicznej przez komputer z możliwością archiwizacji badań ekg w formacie PDF bez potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 115
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf z możliwością ładowania akumulatora do 85% całkowitej pojemności w 4 godziny?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 116: pkt 2
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf z możliwością współpracy z serwerami?
Zamawiający dopuszcza.
 Pytanie 117
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1 pkt. 1, 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 118
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1 pkt. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?
Zamawiajacy wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0.2 %.
Pytanie 119
Dotyczy zapisów § 5 ust. 1 pkt. 4
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 120
Dotyczy załącznika nr 4a – warunki gwarancji i serwisu
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę urządzeń z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych w przypadku naprawy bez wymiany sprowadzanych od producenta części zamiennych ?
Zamawiajacy wyraża zgodę.
Pytanie 121
Dotyczy załącznika nr 4a – warunki gwarancji i serwisu
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, w szczególności efektem każdej niesprawności dowolnego elementu urządzenia, jest przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia, o ile okres niesprawności sprzętu każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 122
Dotyczy załącznika nr 4a – warunki gwarancji i serwisu
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji na wymienione części zamienne
do 6 miesięcy ?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 123
Dotyczy załącznika nr 4a – warunki gwarancji i serwisu
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczą załącznika nr 2 do SIWZ – parametry techniczne
dot. Zadanie 10 - gastroskop z torem wizyjnym
Pytanie 124
Dotyczy poz. 35
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności oferowanego procesora obrazu zarówno z oferowanym w zadaniu 10 gastroskopem jak kolonoskopem oferowanym w tym postępowaniu (t.j. zadanie nr 11).
Zamawiający wymaga.
 dot. Zadanie 11 - kolonoskop
Pytanie 125
Dotyczy poz. 14 i poz. 15
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności oferowanego videokolonoskopu z oferowanymi w postępowaniu: procesorem obrazu (zadanie nr 10) i oferowaną w postępowaniu myjnią endoskopową (zadanie nr 12)
Zamawiający wymaga.

dot. Zadanie 16 – koagulacja z argonem
Pytanie 126
Prosimy o dopuszczenie aparatu elektrochirurgicznego (koagulacja z argonem) o parametrach równoważnych, opisanych zgodnie z tabelą jak niżej:

Lp.			Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Dane techniczne
1	Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną			TAK
2	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz.			TAK
3	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz			TAK
4	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji.			TAK
5	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe klasa I CF.			TAK
6	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów.			TAK
7	Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu.			TAK
8	Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania.			TAK
9	Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu.			TAK
10	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego.			TAK
11	Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7”			TAK
12	Możliwość regulacji jasności ekranu w minimum dziesięciostopniowej skali.			TAK
13	Komunikacja w języku polskim.			TAK
14	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej.			TAK
15	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie.			TAK
16	Aparat wyposażony w system rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia.			TAK
17	Urządzenie wyposażone w 2 niezależne gniazda z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów.			TAK
18	Złącze argonowe zintegrowane w jednym z gniazd urządzenia.			TAK
19	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji min. 5 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia).			TAK
20	Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu.			TAK
21	Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy.			TAK
22	Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej			TAK
23	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia.			TAK
24	Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia i koagulacji.			TAK
25	Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu.			TAK
26	Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania.			TAK
27	Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym.			TAK
28	Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria.			TAK
29	Instrukcja w języku polskim.			TAK
PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA
1		Cięcie monopolarne z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 400W.		TAK
2		Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów endoskopowych (polipektomia, sfinkterotomia, mukozektomia), cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu.		TAK
3		Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia.		TAK
4		Koagulacja monopolarna kontaktowa z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 200W.		TAK
5		Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray).
6		Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej.		TAK
7		Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W.		TAK
8		Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych.		TAK
9		Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu.		TAK
10		Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia.		TAK
11		Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l dla narzędzi chirurgii otwartej i do 3l dla narzędzi endoskopowych.		TAK
12		Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem.		TAK
13		Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem.		TAK
14		Koagulacja bipolarna z z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 120W.		TAK
15		Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych.		TAK
16		Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej		TAK
17		Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów		TAK
18		Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu		TAK
19		Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego		TAK
20		Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z systemem automatycznego dopasowania mocy wyjściowej w zakresie do 300W		TAK
21		Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych
22		Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia		TAK
23		Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym		TAK
WYPOSAŻENIE							TAK
1	Włącznik nożny 2-przyciskowy do aktywacji cięcia i koagulacji, bezprzewodowy - 1 szt.			TAK
2	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 50 szt.			TAK
3	Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m – 1 szt.			TAK
4	Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1szt.			TAK
5	Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia - 2 szt.			TAK
6	Butla argonowa 5L – 1szt.			TAK
7	Reduktor argonowy z pomiarem ciśnienia– 1szt.			TAK
8	Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt.			TAK
9	Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butlę argonową 5 lub 10-litrową. Wyposażony koszyk na akcesoria.			TAK

Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 126 a punkt 51
Czy Zamawiający dopuści włącznik przewodowy, z kablem o dł. min 4 m – reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 126 b punkt 52
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110 cm2, wymiary 122x174 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg/ opakowanie 100 szt.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 126 c punkt 58
Czy Zamawiajacy dopuści kabel bipolarny do pęset, dł. 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu – dwa bolce płaskie, od strony aparatu 3 – bolcowa z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat, przeznaczenie do 100 cykli sterylizacji.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 126 d punkt 65
Czy Zamawiający dopuści wózek pod diatermię z rączką, z koszykiem odkładczym, z uchwytem na butlę argonową, z półką na włącznik nożny podwójny.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 126 e punkt 55
Czy Zamawiający dopuści elektroda nożowa, prosta, długość 62 mm, trzonek średnica 4 mm, wymiary noża 2,6 mm x 0,6 mm x 13 mm, przeznaczenie do minimum 75 cykli sterylizacji.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 126 f punkt 60, 61, 62
Czy Zamawiający dopuści eletrody artroskopowe bipolarne z rozłącznym kablem, reszta parametrów bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie 1 Stoły zabiegowe do gabinetów zabiegowych – 2 szt.
Pyt. Nr 127 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy , który posiada segmenty blatu wyposażone w listwy z wyjątkiem podgłówka, który ich nie posiada?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pyt 128. Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, który posiada Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej, które nie są wyposażone na obu końcach
w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt 129 pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, który posiada przechył Trendelenburga -25stopni ?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 130 pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, który posiada przechył Anty Trendelenburga 25 stopni?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 131 pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu 660-960 mmm. Wymiary wysokości dot. górnej powierzchni materaca?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt 132. Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego Podstawa w kształcie innym niż litery „T”( podobny) zapewniająca również dobry dostęp chirurga do blatu stołu?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pyt. 133 pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy przejezdny z kołami antystatycznymi, z systemem centralnego unieruchomienia. Unieruchomienie podstawy poprzez naciśnięcie nożnej dźwigni powodującej blokadę wszystkich kół bez dodatkowych stopek?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pyt 134 pkt. 26 Z uwagi na niejasny zapis parametru wymaganego dot. konstrukcji kolumny stołu (wymagany układ teleskopowy przy jednoczesnym nie dopuszczeniu osłon)Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z kolumną pokrytą panelami składanymi teleskopowo wykonanymi ze stali nierdzewnej ?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pyt 135 pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, którego Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta),
z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej (uzyskania ławeczki nerkowej) od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby. Wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu 140 mm co nieznacznie odbiega od parametru wymaganego?
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 23 łóżka szpitalne z materacami – 100 szt.
Pyt. 136 pkt. 6 OPZ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lóżko, którego czterosegmentowe leże pacjenta, posiada trzy ruchome segmenty w standardzie wypełnione siatką mocowaną na stałe?
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pyt 137 pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego Segmenty leża mogą być wypełnione elementami stalowymi wspawanymi lub wyjmowanymi (opcjonalnie wypełnieniem może być płyta HPL lub wypraski z tworzywa?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt 138 pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z materacem, ze szczytami zdejmowanymi wykonanymi z rur stalowych z wypełnieniem płytą HPL, górna część szczytu umożliwia chwyt rurki celem transportu na całej szerokości szczytu.
Zamawiajacy dopuszcza.
Pyt. 139 pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lóżko, które posiada okrągłe krążki odbojowe w narożnikach leża a nie w szczytach łóżka?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pyt. 140 pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łatwo zdejmowane szczyty wyjmowane bez zatrzasków i zawiasów? W celu założenia szczytu należy końce szczytu wsunąć do otworów w ramie leża. Otwory takie znajdują się w na obu końcach ramy leża.
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 141 pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada Barierki – boczne, pojedyncze, po każdej stronie łóżka, wykonane ze stali, lakierowane ?

Zamawiający dopuszcza.

Pyt 142 pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada następujący mechanizm zamknięcia:
Opuszczenie poręczy bocznej polega na odciągnięciu zatrzasku co powoduje zwolnienie blokady i umożliwia złożenie poręczy w kierunku nóg pacjenta. Podnoszenie poręczy polega na uniesieniu poręczy do góry - zablokowanie następuje samoczynnie, co sygnalizowane będzie dźwiękiem zatrzaskującej się blokady? Po zamocowaniu poręczy do leża należy sprawdzić, czy poręcze zostały prawidłowo zablokowane, tj. należy pociągnąć poręcz do siebie. Poręcz prawidłowo zablokowana nie powinna dać się wyciągnąć.

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 143 pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada profil zamknięty zimno gięty?

Zamawiajacy dopuszcza.

Zadanie 24 szafki przyłóżkowe – 100 szt.
Pyt. 144 pkt. 3 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe
o wymiarach 440 mm, szerokość wysokość 870 mm, głębokość 445 mm?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pyt. 145 pkt. 4 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe , których drzwiczki i blat wykonane są z twardszego pewniejszego materiału jakim jest płyta HPL?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 146 pkt. 5 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafki przyłóżkowe wyposażone w chowane wieszaki na ręcznik, umieszczone po jednej stronie ponieważ po drugiej stronie szafki posiadają blat boczny?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 147 pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat szafki z metalowymi relingami a nie wyprofilowanymi krawędziami, zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów?
Zamawiajacy dopuszcza.
148. Czy Zamawiający dopuści wirówki wykonane z TWS wzmocnionego włóknem szklanym, ponieważ:
AKRYL jest PLEKSIGLASEM (szkłem organicznym), znajdującym szerokie zastosowanie w produktach technicznych. W procesie produkcji wanien akrylowych rozgrzewa się płytę akrylową w piecu a następnie zasysa się ją do formy poprzez wytworzoną próżnię. Grubość górnej krawędzi płyty wynosi 6-8 mm a na dnie zostaje ona zredukowana do 0,2-0.5 mm. Ponieważ wanna w takim stanie nie nadaje się do użytku, zostaje ona następnie powleczona po stronie wewnętrznej tworzywem sztucznym zbrojonym włóknem szklanym (TWS).
AKRYL jako tworzywo sztuczne przepuszcza parę wodną, w przeciwieństwie do TWS. Przeniknięty parą wodną AKRYL oddziela się po pewnym czasie od warstwy TWS. Wpadające do wanny przedmioty, takie jak np. korek zamykający odpływ wody, mogą uszkodzić warstwę AKRYLU.
AKRYL jest materiałem homogenicznym, ulegającym przebarwieniom. Powstałe w nim jednak uszkodzenia mogą zostać usunięte poprzez ich zeszlifowanie.
AKRYL jest również materiałem bardzo twardym i prawie nieelastycznym. Pod wpływem nacisku łatwo powstają w nim pęknięcia naprężeniowe. Należy zatem zachować szczególną ostrożność podczas instalacji armatury, gdyż mocniejszy nacisk wywołany dokręcaniem nakrętek, niechybnie spowoduje powstanie pęknięć naprężeniowych, których nie da się już naprawić.
TWS jest żywicą poliestrową wzmocnioną włóknami szklanymi. Na pozytywną formę zostaje naniesiona warstwowo tkanka i żywica, aż do osiągnięcia pożądanej grubości materiału. Grubość warstwy farby jest relatywnie mała (około 2 mm) i jest dodatkowo polakierowana na wierzchniej stronie powłoką GELCOAT. Uszkodzenia mogą zostać naprawione w sposób nie pozostawiający śladów, przy zastosowaniu farby i żywicy, bez zbytniego nakładu kosztów.
TWS jest w każdym razie nowoczesnym materiałem i dalece wyprzedza tworzywa sztuczne takie jak BAKELIT i AKRYL pod względem możliwości technicznych. Dzięki wzmocnieniu włóknami szklanymi i elastycznym właściwościom, tworzywo to znajduje szerokie zastosowanie w branży konstrukcyjnej. Powstają z niego bez wyjątku: szybowce, spoilery, zderzaki samochodów osobowych, narty, skorupy butów sportowych. AKRYL nie wytrzymałby nigdy wymaganych naprężeń.
Uszkodzenia dają się naprawić w przypadku obydwu tworzyw sztucznych, jednakże w przypadku wanien z TWS jest to znacznie łatwiejsze i niemal niewidoczne. TWS jest nad wyraz elastyczny i odporny na uszkodzenia, nawet spowodowane użyciem młotka! Karoserie samochodów osobowych również nie ulegają przebarwieniom i dają się łatwo naprawiać bez dużego nakładu kosztów.
Zamawiający dopuszcza.
Wirówka rehabilitacyjna do kończyn górnych
W przypadku pojemności oferujemy wirówkę o mniejszej potrzebie zapełniania niecki wodą co wpływa korzystnie na ekonomiczniejsze zużycie wody przez placówkę. Prosimy o dopuszczenie 20 litrową pojemność?
Zamawiający dopuscza.
Proponowane wanny wyposażone są w 4 dysze do masażu podwodnego ponieważ z medycznego punktu widzenia oraz przy założeniu terapii metodą wirową dysze te przewyższają swoją funkcjonalnością dysze powietrzne poprzez możliwość regulowania kierunku wypływu wody. Dzięki takiemu zastosowaniu można przeprowadzić dokładną terapię kończyny górnej. Dysze powietrzne wprowadzają wodę jedynie w stan bąbelkowania.
Zamawiający dopuszcza.
Wirówka rehabilitacyjna do kończyn dolnych i kręgosłupa
149. Czy Zamawiający dopuści ustawienie czasu zabiegu w zakresie 1-99 min ponieważ w praktyce żadna z terapii nie trwa dłużej niż 1h?
Zamawiający dopuszcza.
150. Czy Zamawiający dopuści ekonomiczne zużycie wody i poziomy napełniania 80l i 210l ?
Zamawiający nie dopuszcza.
Wymiary zaoferowanych modeli w obu przypadkach różnią się od wymaganych a ponieważ jest to jedynie szczegół techniczny to nie wpływa na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta. Należy jednak zauważyć, że pozostałe wielkości są znacznie mniejsze od wymaganych dzięki czemu Zamawiający zyskuje więcej przestrzeni zabiegowej w pomieszczeniu.
Wirówka rehabilitacyjna do kończyn górnych : 77x79x93 cm ( dł.x.szer.xwys. )
Wirówka rehabilitacyjna do kończyn dolnych i kręgosłupa : 144x72x98 cm ( dł.xszer.xwys. )
Zamawiający nie dopuszcza.
Dotyczy: Pakiet nr 8 i 19
Pytanie 151
Ad. Załącznik nr 1 do SIWZ
Prosimy o potwierdzenie zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ dot. wymogu hasła dostępu do pliku JEDZ.
W praktyce tego typu pliki są kompresowane wraz z pozostałymi załącznikami składającymi się na ofertę Wykonawcy i nie są opatrzone hasłem dostępu.
Plik JEDZ jest dołączony do dokumentacji przetargowej i nie jest opatrzony hasłem dostępu.
Pytanie 152
Ad. Załącznik nr 4 do SIWZ, SIWZ
Prosimy o ujednolicenie zapisu rozdziału IV SIWZ zgodnie z § 3 Załącznika nr 4 do SIWZ na „Termin wykonania zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy nie później niż do 18.12.2019r.”
Poprawny zapis został umieszczony w treści ogłoszenia o zamówieniu i w SIWZ " Termin dostawy do 2 tygodni od daty podpisania umowy, nie później niż do dnia 18 grudnia 2019 r.

Pytanie 153
Ad. Załącznik nr 4 do SIWZ
Prosimy o zmianę zapisu § 3 ust. 4 Załącznika nr 4 do SIWZ z „Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone są w załączniku nr 3 do niniejszej umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)” na „Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone są w załączniku nr 3 do niniejszej umowy (załącznik nr 4a do SIWZ)”
Zamawiający zmieni zapis.
Pytanie 154
Ad. Załącznik nr 4a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by terminy przeglądów gwarancyjnych były określone w odrębnym dokumencie stanowiącym harmonogram przeglądów?
Producenci sprzętu medycznego w instrukcjach obsługi określają zakres oraz częstotliwość przeglądów.
Zamawiający wyraża zgody. Harmonogram przeglądów ma być dołączony do dostarczonej aparatury medycznej.
Pytanie 155
Ad. Załącznik nr 4a do SIWZ
Czy Zamawiający pod pojęciem protokół uruchochomienia i przekazania urządzeń rozumie określony w § 3 umowy protokół odbioru?
Tak.
Pytanie 156
Ad. Załącznik nr 4a do SIWZ
Czy Zamawiający zmieni zapis Załącznika nr 4a do SIWZ z „Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie odpowiedni serwis autoryzowany potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz z urządzeniami karcie/kartach gwarancyjnych” na „Wykonawcą ww. przeglądów i napraw będzie odpowiedni serwis autoryzowany potwierdzający każdorazowo swoje czynności w dostarczonym wraz z urządzeniami paszporcie/paszportach technicznych” ?
Nasza firma dokumentuje wykonanie usługi przez inżyniera serwisowego w paszporcie technicznym, a w nie w dokumencie gwarancyjnym. Standardowa karta gwarancyjna nie zawiera rubryk, gdzie można dokonać wpisów obsługi technicznej.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
Pytanie 157
1. Ad. Załącznik nr 4a do SIWZ
2. Czy Zamawiający zmieni zapis Załącznika nr 4a do SIWZ z „Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, w szczególności efektem każdej niesprawność dowolnego elementu urządzenia, jest przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia.” na „Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, w szczególności efektem każdej niesprawność dowolnego elementu urządzenia, jest przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia, pomijając sytuację, w której Wykonawca dostarczy aparat zastępczy.” ?
Zamawiający zmieni zapis.
Pytanie 158
1. Ad. Załącznik nr 4a do SIWZ
2. Czy Zamawiający zmieni zapis Załącznika nr 4a do SIWZ z „Gwarancja na wymienione części zamienne i/lub podzespoły urządzenia wynosi 24 miesiące od dnia dokonania wymiany” na „Gwarancja na wymienione części zamienne i/lub podzespoły urządzenia biegnie do końca gwarancji udzielonej na urządzenie.” ?
  Producenci zazwyczaj na wymienione części zamienne udzielają gwarancji do końca okresu gwarancji aparatu.
Zamawiający zmieni zapis.
Pytanie 159
1. Ad. Załącznik nr 4a do SIWZ
2. Czy poprawi oczywistą omyłkę pisarską dot. zapisu Załącznika nr 4a do SIWZ z „Wykonawca w ramach umowy dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego i dokona uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego (min. 3 osoby) w terminie nie dłuższym niż 5 dni przed podpisaniem protokołu odbioru od dnia dostawy. Potwierdzeniem wykonania w/w czynności będzie protokół odbioru ( bez zastrzeżeń). Urządzenia medyczne muszą być oznaczone znakiem CE.” na „Wykonawca w ramach umowy dostarczy urządzenia do siedziby Zamawiającego i dokona uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego (min. 3 osoby) w terminie nie dłuższym niż 5 dni przed podpisaniem protokołu odbioru od dnia dostawy. Potwierdzeniem wykonania w/w czynności będzie protokół szkolenia (bez zastrzeżeń). Urządzenia medyczne muszą być oznaczone znakiem CE.”
Zamawiajacy dokona poprawki.
Pytanie 160
Ad. Załącznik nr 4 do SIWZ § 1
Czy Zamawiający poprzez pojęcie dokumentacja techniczna uzna dostarczenie harmonogramu przeglądów technicznych; wykazu materiałów zużywalnych rekomendowanych przez producenta oraz instrukcji obsługi?
Tak.
Pytanie 161
Ad. Załącznik nr 4 do SIWZ § 1 Czy Zamawiający zmieni zapis § 1 Załącznika nr 4 do SIWZ z „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, jak również do tego terminu dokonać szkolenia personelu i dostarczyć pełną listę części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i innych części, których wymiana lub naprawa może okazać się konieczna w okresie eksploatacji urządzenia.” na „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, jak również do tego terminu dokonać szkolenia personelu i dostarczyć pełną listę materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i innych części, których wymiana lub naprawa może okazać się konieczna w okresie eksploatacji urządzenia.”
Ze względu na wysoką jakość i niezawodność aparatu trudno jest wykazać, które części zamienne mogą ulec uszkodzeniu w okresie gwarancji, a także po nim.
Pełna lista części zamiennych jest bardzo obszerna i nie jest dostępna w wersji papierowej.
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 162
Ad. SIWZ rozdział XIII
Czy pod pojęciem bezpłatny serwis Zamawiający rozumie wykonanie czynności serwisowych bez użycia części zamiennych, czyli przeglądów i diagnostyk wraz z dojazdem?
Nie – pod pojęciem bezpłatny serwis rozumie się również, iż materiały i części zamienne zastosowane do napraw będą na koszt Wykonawcy.
Pytanie 163
Ad. Załącznik nr 2, Zadanie nr 19 - Aparat USG z pełnym zestawem głowic i kolorowym Dopplerem pkt Głowice – ppkt 58 i 59
Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju głowice są opisane w tych punktach, prawdopodobnie nastąpiła omyłka pisarska ponieważ w pkt 58 jest zapis „głowica mikro convex „ natomiast opis parametrów wskazuje na głowicę convex.
Jeśli Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w głowicę concex oraz w głowicę mico convex to zapis pkt 58 powinien brzmieć :
„Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal
- zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz
( +/- 1 MHz)
- ilość elementów: min. 160
- kąt skanowania: min. 70°
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną”
a zapis pkt 59 powinien brzmieć :
„ Głowica microconvex”
Zamawiający wymaga aby aparat był wyposażony w głowicę concex oraz w głowicę mico convex.
PYTANIA DO SIWZ
Zadanie nr 8
Aparat USG z pełnym zestawem głowic i kolorowym Dopplerem

Pytanie 164
dotyczy pkt. 4
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez wbudowanego fabrycznego akumulatora pozwalającego na pracę - dokończenie badania w przypadku zaniku napięcia?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 165
dotyczy pkt. 5
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z cyfrowym monitorem LCD o przekątnej ekranu 19” i rozdzielczości 1280x1024?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 166
dotyczy pkt. 6
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez panelu dotykowego?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 167
dotyczy pkt. 7
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwość aranżacji panelu dotykowego?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 168
dotyczy pkt. 8
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez wirtualnej klawiatury numeryczna dostępna na ekranie dotykowym?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 169
dotyczy pkt. 9
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z fizyczną klawiaturą numeryczną na pulpicie sterowania?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 170
dotyczy pkt. 10
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez regulacji wysokości? Panel sterowani jest umieszczony i zaprojektowany na odpowiedniej wysokości.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 171
dotyczy pkt. 11
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z zintegrowanym panelem sterowania bez możliwości obrotu? Aparat USG jest niewielkich rozmiarów co pozwala na swobodne dopasowywanie go do pracy lekarza.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 172
dotyczy pkt. 12
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z zewnętrznym podgrzewaczem żelu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173
dotyczy pkt. 15
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej 32 738?

Zamawiający nie dopuscza.

Pytanie 174
dotyczy pkt. 16
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z dynamiką systemu 170 dB?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 175
dotyczy pkt. 17
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o zakresie pracy dostępnych głowic obrazowych 1-12 MHz?

Zamawiający nie dopuscza.

Pytanie 176
dotyczy pkt 18
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości zasłaniania portów głowic w przypadku braku głowic?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 178
dotyczy pkt. 19
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z ilością obrazów w pamięci CINE 1200? W praktyce lekarze cofają się nie więcej niż 300 obrazów.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 179
dotyczy pkt. 20
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z maksymalnym czasem zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospective) wynoszącym 180 sekund ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 180
dotyczy pkt. 221
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z dyskiem twardym HDD 512 GB?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 181
dotyczy pkt. 22
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez fabrycznie zainstalowanego systemu ochrony antywirusowej?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 182
dotyczy pkt. 23
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 183
dotyczy pkt. 24
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach JPG, DICOM, AVI ?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184
dotyczy pkt. 26
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głębokością penetracji od 2 do 30 cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 185
dotyczy pkt. 27
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z wyświetlanym zakresem pola obrazowego od 2 do 30 cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 186
dotyczy pkt. 29
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z maksymalną prędkością obrazowania (frame rate) 1128Hz?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 187
dotyczy pkt. 31
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez archiwizacji sekwencji filmowych na dysku twardym po zamrożeniu (pętli CINE)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 188
dotyczy pkt. 32
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwość rotacji obrazu o 360° bez skoku 90°?

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 189
dotyczy pkt. 34
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z obrazowaniem harmonicznym bez stopniowania częstotliwości?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 190
dotyczy pkt. 41
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z zakresem PRF dla Dopplera kolorowego od 74 do 13000Hz?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 191
dotyczy pkt. 43
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z maksymalnym kątem pochylenia bramki Kolorowego Dopplera +/- 20°?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 192
dotyczy pkt. 44
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez funkcji automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 193
dotyczy pkt. 47
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o zakresie PRF dla Dopplera Pulsacyjnego od 700 Hz do 29.7 KHz?

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 194
dotyczy pkt. 51
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości jednoprzyciskowej funkcji automatycznie umieszczającej bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 195
dotyczy pkt. 52
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z obrazowaniem krzyżowym na głowicach liniowych i convex bez podziału na stopnie i kroki?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 196
dotyczy pkt. 57
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez funkcji obrazującej powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalającej wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 197
dotyczy pkt. 58
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z szerokopasmową, elektroniczna głowica konweksową ze zmienną częstotliwością pracy do badań jamy brzusznej o parametrach:
- zakres częstotliwości pracy 2-5 MHz
- ilość elementów: 256
- kąt skanowania: 67,5°
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 198
dotyczy pkt. 59
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z szerokopasmową elektroniczną głowicą liniową do badań naczyniowych i małych narządów L12-4 o parametrach:
- zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz
- ilość elementów: 256
- szerokość skanu: 34mm
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 199
dotyczy pkt. 62
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 200
dotyczy pkt. 63
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o 3D/4D z możliwością wyświetlania 12 równoległych warstw (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 201
dotyczy pkt. 64
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu? Bez oprogramowania wyposażonego w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 202
dotyczy pkt. 65
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez oprogramowania do wyznaczania rzeczywistej objętości organu/zmiany w zapamiętanych wolumenach skanowania
Tryby:
•	ręczny
•	półautomatyczny
•	automatyczny?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 203
dotyczy pkt. 66
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o obrazowanie elastograficzne dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych(możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 204
dotyczy pkt. 67
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną
- pracującą w zakresie min. 5-9 MHz,
- kąt pola widzenia min. 150°x 80°
- ilość elemtów: min. 190?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 205
dotyczy pkt. 68
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań ginekologiczno-położniczych, serca płodu oraz brzusznych
- zakres częstotliwości pracy min. 1-9 MHz
( +/- 1 MHz)
- ilość elementów: min. 190
- kąt skanowania: min. 70° x 70°
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 206
dotyczy pkt. 70
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych pediatrycznych
- zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz
- ilość elementów: min. 80
- kąt skanowania: min. 90°?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 207
dotyczy pkt. 71
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych
Zakres częstotliwości pracy min. 4-16 MHz
-Ilość elementów: min. 190
-szerokość skanu: max 40 mm
-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 208
dotyczy pkt. 72
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych
-Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz
-Ilość elementów: min. 128
-Kąt skanowania: min. 90°?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 209
dotyczy pkt. 73
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D pracy serca płodu bez sygnału synchronizacyjnego ( STIC)
(możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 210
dotyczy pkt. 74
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT i IT na obrazie bryłowym. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 211
dotyczy pkt. 75
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o funkcję do automatycznej detekcji i obrysu pozwalającej na wyznaczania rzeczywistych wymiarów (min. wysokość, szerokość, grubość, objętość poszczególnych pęcherzyków w jajniku). (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 212
dotyczy pkt. 76
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o aplikację służąca do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 213
dotyczy pkt. 77
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o opcję STRAIN (z prezentacją wyniku w formie Bull’s Eye) oraz STRESS ECHO. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 214
dotyczy umowy
Czy zamawiający wydłuży termin dostawy do minimum 7 tygodni od momentu podpisania umowy? Aparat USG jest zamawiany w fabryce pod specyfikacje szpitala. W przypadku nowego aparatu USG nie po rekondycji i nie podemonstracjnego czas od zamówienia do realizacji musi potrwać przynajmniej 7 tygodni.

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIA DO SIWZ
Zadanie nr 19

Aparat USG z pełnym zestawem głowic i kolorowym Dopplerem

Pytanie 215
dotyczy pkt. 4
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez wbudowanego fabrycznego akumulatora pozwalającego na pracę - dokończenie badania w przypadku zaniku napięcia przez okres min 20 minut oraz na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie w czasie do 30s?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 216
dotyczy pkt. 9
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez fizycznej klawiatury numerycznej wysuwanej spod pulpitu sterowania? Aparat wyposażony jest w klawiaturę na panelu dotykowym.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 217
dotyczy pkt. 12
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z zewnętrznym podgrzewaczem żelu?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 218
dotyczy pkt. 13
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z cyfrową regulacją TGC dostępna na panelu dotykowym bez funkcji zapamiętywania kilku preferowanych ustawień?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 219
dotyczy pkt. 17
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z zakresem pracy na oferowanych głowicach obrazowych 2-12 MHz?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 220
dotyczy pkt. 18
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z 4 aktywnymi bezpinowymi równoważnymi gniazdami do przyłączania głowic bez możliwości zasłaniania portów głowic w przypadku braku głowicy w porcie?

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 221
dotyczy pkt. 19
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z 2200 obrazami w pamięci dynamicznej CINE? Pamięć CINE służy do przeglądania wstecz zapamiętywanych sekwencji na obrazie zamrożonym. W praktyce lekarz cofa się nie więcej niż 300 obrazów.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 222
dotyczy pkt. 20
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z dyskiem twardym 512 GB HDD?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 223
dotyczy pkt. 24
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach JPG, DICOM, AVI?

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 224
dotyczy pkt. 27
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z wyświetlany zakresem pola obrazowego 2-40 cm

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 225
dotyczy pkt. 32
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rotacji obrazu o 360° bez skoku co 90°?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 226
dotyczy pkt. 34
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z obrazowaniem harmonicznym bez możliwości zmian częstotliwości?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 227
dotyczy pkt 41
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z zakresem PRF dla Dopplera kolorowego do 24Hz do 150 Hz?

Zamawiający nie dopuszcz.a

Pytanie 228
dotyczy pkt. 43
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z maksymalnym kątem pochylenia bramki Kolorowego Dopplera +/- 20°?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 229
dotyczy pkt. 44
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez funkcji automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego, automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 230
dotyczy pkt. 48
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z regulacją wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym 0,5-20 mm?
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 231
dotyczy pkt. 51
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez jednoprzyciskowej funkcji automatycznie umieszczającej ramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 232
dotyczy pkt. 52
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z obrazowaniem krzyżowym na głowicach liniowych i konweksowych bez możliwości stopniowania i regulacji w krokach?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 233
dotyczy pkt. 24
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z oprogramowaniem pomiarowym do badań:
•	brzusznych
•	mięśniowo-szkieletowych
•	naczyniowych
•	małych narządów
•	pediatrycznych?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 234
dotyczy pkt. 57
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez funkcji obrazującej powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalającej wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 235
dotyczy pkt. 27
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą mikro convex:
- zakres częstotliwości pracy 5-8 MHz
- ilość elementów: 256
- kąt skanowania: 122°
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 236
dotyczy pkt. 29
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową do badań małych narządów powierzchownych, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych
- zakres częstotliwości pracy 4-12 MHz
- ilość elementów: 256
- szerokość skanu: 34,6 mm
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 237
dotyczy pkt. 31
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 238
dotyczy pkt. 32
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o 3D/4D z możliwością wyświetlania 12 równoległych warstw. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 239
dotyczy pkt. 34
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu? Bez o programowania wyposażonego w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 240
dotyczy pkt. 41
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o obrazowanie elastograficzne dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych(możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 241
dotyczy pkt. 43
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z maksymalnym kątem pochylenia bramki Kolorowego Dopplera +/- 20°?

Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 242
dotyczy pkt. 44
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez funkcji automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 243
dotyczy pkt. 51
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości jednoprzyciskowej funkcji automatycznie umieszczającej bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 244
dotyczy pkt. 52
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z obrazowanie krzyżowym na głowicach liniowych i convex bez podziału na stopnie i kroki?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 245
dotyczy pkt. 57
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez funkcji obrazującej powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalającej wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 246
dotyczy pkt. 58
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą mikro convex ze zmienną częstotliwością pracy do badań jamy brzusznej o parametrach:
- zakres częstotliwości pracy 5-8 MHz
- ilość elementów: 256
- kąt skanowania: 122°
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 247
dotyczy pkt. 60
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z szerokopasmową elektroniczną głowicą liniową do badań naczyniowych i małych narządów L12-4 o parametrach:
- zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz
- ilość elementów: 256
- szerokość skanu: 34 mm
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 248
dotyczy pkt. 63
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 249
dotyczy pkt. 64
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o 3D/4D z możliwością wyświetlania 12 równoległych warstw. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 250
dotyczy pkt. 65
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu? Bez oprogramowania wyposażonego w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 251
dotyczy pkt. 66
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez oprogramowania do wyznaczania rzeczywistej objętości organu/zmiany w zapamiętanych wolumenach skanowania
Tryby:
•	ręczny
•	półautomatyczny
•	automatyczny?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 252
dotyczy pkt. 67
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o obrazowanie elastograficzne dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 253
dotyczy pkt. 68
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną
- pracującą w zakresie min. 5-9 MHz,
- kąt pola widzenia min. 150°x 80°
- ilość elementów: min. 190?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 254
dotyczy pkt. 69
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań ginekologiczno-położniczych, serca płodu oraz brzusznych
- zakres częstotliwości pracy min. 1-9 MHz
( +/- 1 MHz)
- ilość elementów: min. 190
- kąt skanowania: min. 70° x 70°
- możliwość pracy z przystawką biopsyjną?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 255
dotyczy pkt. 71
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych
Zakres częstotliwości pracy min. 4-16 MHz
-Ilość elementów: min. 190
-szerokość skanu: max 40 mm
-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej?

Zamawiajacy nie dopuszcz.a

Pytanie 256
dotyczy pkt. 71
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych
Zakres częstotliwości pracy min. 4-16 MHz
-Ilość elementów: min. 190
-szerokość skanu: max 40 mm
-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 257
dotyczy pkt. 73
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych
-Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz
-Ilość elementów: min. 128
-Kąt skanowania: min. 90°?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 258
dotyczy pkt. 74
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D pracy serca płodu bez sygnału synchronizacyjnego ( STIC)
(możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 259
dotyczy pkt. 75
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT i IT na obrazie bryłowym. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 260
dotyczy pkt. 76
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o funkcję do automatycznej detekcji i obrysu pozwalającej na wyznaczania rzeczywistych wymiarów (min. wysokość, szerokość, grubość, objętość poszczególnych pęcherzyków w jajniku). (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 270
dotyczy pkt. 77
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o aplikację służąca do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 271
dotyczy pkt. 78
Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o opcję STRAIN (z prezentacją wyniku w formie Bull’s Eye) oraz STRESS ECHO. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji)?

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 278
dotyczy umowy
Czy zamawiający wydłuży termin dostawy do minimum 7 tygodni od momentu podpisania umowy? Aparat USG jest zamawiany w fabryce pod specyfikacje szpitala. W przypadku nowego aparatu USG nie po rekondycji i nie podemonstracjnego czas od zamówienia do realizacji musi potrwać przynajmniej 7 tygodni.

Zamawiający nie dopuszcza.
Dotyczy załącznika nr 2 – Zadanie nr 6 – Kardiomonitor 2 szt.
Pytanie 279 – Dot. pkt. 7
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD TFT wbudowany w monitor o przekątnej 12,1’’ i rozdzielczości 800x600 pikseli, który może prezentować jednocześnie aż do 13 krzywych? Oferowany kardiomonitor wyposażony jest również w uchwyt do przenoszenia i posiada zdecydowanie lepsze parametry niż aktualnie wymagany.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 280 – Dot. pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor pozwalający na prezentację 1 z 3 odprowadzeń rzeczywistych EKG przy rejestracji z 3 elektrod, kabel 5-elektrodowy w komplecie?
Prezentacja 6 odprowadzeń z 3 elektrod wskazuje, że są to odprowadzenia rekonstruowane przez algorytm i parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej. Z technologicznego punktu widzenia nie jest możliwe wyświetlenie 6 odprowadzeń rzeczywistych z kabla 3 elektrodowego w tym samym czasie.
Powyższe rozwiązanie zapewni monitorowanie 7 krzywych z 5 odprowadzeń.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 281 – Dot. pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez licznika bezdechów, z alarmem bezdechu w zakresie 10-40s? Biorąc pod uwagę zakres normalnych oddechów, czyli ok. 11-13/min., minimalny wymagany zakres 5s jest standardowym czasem pomiędzy oddechami.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 282 – Dot. pkt. 15
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor pozwalający na monitorowanie SpO2 w technologii własnej producenta, zbieżnej w wynikach do technologii Nellcor, bez funkcji zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 oraz z własnym inteligentnym zarządzaniem fałszywymi alarmami?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 283 – Dot. pkt. 16
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduł pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z zakresem pomiaru rytmu serca od 40 do 240 uderzeń/min, który to zakres różni się nieznacznie od wymaganego oraz z raportowaniem pomiarów NIBP i ich statystyką dzienną? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż szerszy zakres pomiaru pulsu i rytmu serca możemy uzyskać z pomiaru EKG i SpO2, który jest dużo częściej używanym źródłem pomiaru tegoż parametru.
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy załącznika nr 2 – Zadanie nr 9 – Aparat EKG
Pytanie 284 – Dot. pkt. 4
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o kompaktowych rozmiarach wyposażony w akumulator pozwalający na ciągłą pracę przez 8,5 h i wyposażony w zewnętrzny zasilacz kompaktowych rozmiarów (jak do laptopa) z długim przewodem zasilającym? Czas pracy na baterii oferowanego urządzenia jest na tyle długi, że nie ma potrzeby ładowania urządzenia w ciągu dnia.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 285 – Dot. pkt. 8
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej jakości, kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 800 x 480 pikseli oraz przyciski funkcyjne? Obecnie większość urządzeń, nie tylko medycznych, obsługiwane jest przez ekran dotykowy. Ponadto obsługa przez ekran dotykowy jest zdecydowanie szybsza i prostsza niż przez klawiaturę bądź przyciski funkcyjne.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 286 – Dot. pkt. 21
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w pamięć wewnętrzną na 500 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty SD o kolejne 500 badań? Karta SD po włożeniu do aparatu nie wystaje poza jego obrys i nie jest widoczna oraz narażona na jakiekolwiek uszkodzenia.
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy załącznika nr 2 – Zadanie nr 7 – Pompa infuzyjna 2 szt.
Pytanie 287
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę infuzyjną o klasie zgodności zgodną z IEC/EN60601-1: klasa I, typ CF?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 288
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę, której waga wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie <3kg?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 289
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy, która wyposażona jest w odłączalny uchwyt do mocowania pompy na rurze pionowej, kolumnie lub poziomej szynie?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 290
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę, którą można wyposażyć w odłączalny uchwyt do przenoszenia?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 291
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy, w których istnieje możliwość programowania infuzji w jednostkach: ml, ng, mcg, mg, g, mU, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEg na czas (minuta, godzina lub 24h)?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 292
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wyposażenia pompy w tryb „Emergency” bolusa. Producent oferowanej przez nas pompy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta nie przewiduje takiego rozwiązania. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie kto ponosi odpowiedzialność za błędnie podaną dawkę leku podczas stosowania takiej procedury.
Zamawiający ostępuje od tego wymogu.
Pytanie 293
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę, w której zastosowany jest wyłącznie nie obowiązkowy tryb wypełnienia linii?
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 294
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę, w której istnieje możliwość ustawienia poziomu ciśnienia okluzji na 1 z 12 poziomów?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 295
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę, w której na ekranie wyświetlane są takie informacje jak m.in. szybkość infuzji, ciśnienia, czas pozostały do końca infuzji?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 296
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę wyposażoną w bibliotekę 40 leków z możliwością rozszerzenia do 2000 leków?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 297
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę, wyposażoną w system alarmów: pusta strzykawka, okluzja, niski poziom baterii, brak lub nieprawidłowo włożona strzykawka, uszkodzenie urządzenia, rozładowany akumulator, strzykawka prawie pusta, blisko VTBI, koniec VTBI, brak zasilania AC?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 298
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy, które można łączyć w moduły po 2 sztuki bez użycia dodatkowych elementów?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 299
Czy Zamawiający zmieni wymóg minimalnej gwarancji z bezpłatnym serwisem na 24 miesiące?
Zamawiający nie odstąpi od tego wymogu.
Zadanie nr 1: stoły zabiegowe do gabinetów zabiegowych (zestawienie parametrów …. - załącznik nr 2):
300. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w listwy bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie w związku z tym ograniczniki zabezpieczające są niepotrzebne – dotyczy l.p. 2

Zamawiający wyraża zgodę.

301. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją wysokości w zakresie 730/1030 stopni? Oferowany parametr minimalnie różni się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 6

Zamawiajacy wyraża zgodę.

302. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia podgłówka w zakresie +45/-45 stopni? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, co pozostaje bez wpływu na użytkowanie stołu i jego funkcjonalność – dotyczy l.p. 8
Zamawiający wyraża zgodę.
303. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w odłączaną i chowaną korbę, umiejscowioną z boku stołu, jak na poniższej wizualizacji? Oferowana korba nie jest składana. Proponowane rozwiązanie jest równoważne, gdyż zapewnia pełną funkcjonalność w użytkowaniu stołu. – dotyczy l.p. 18
Zamawiający wyraża zgodę.

304. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym wierzchołek materaca po wypiętrzeniu wynosi 120mm? Długoletnia praktyka w produkcji i dostawie stołów, konsultacje ze środowiskiem chirurgicznym wskazują, że dla bezpieczeństwa i komfortu pacjenta nie zaleca się stosowania zbyt dużego wypiętrzenia. Proponowany zakres przez naszą firmę jest optymalny – dotyczy l.p. 23

Zamawiający wyraża zgodę.

305. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w osłonę mieszkową umieszczoną tylko na połączeniu blatu z kolumną, jak na poniższej wizualizacji? Jest to rozwiązanie stosowane przez wielu producentów stołów operacyjnych, pozwalające na ochronę elementów stanowiących połączenie stołu z blatem. Oferowane rozwiązanie jest łatwe do dezynfekcji i ogranicza rozwój bakterii w miejscach łączenia blatu z kolumną. – dotyczy l.p. 26
Zamawiający wyraża zgodę.

306. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy stołu do 6 tygodni licząc od dnia udzielenia zamówienia? Z uwagi na fakt, ze stół operacyjny do wielospecjalistyczny wyrób medyczny przeznaczony niejednokrotnie do bardzo skomplikowanych operacji, jego proces produkcyjny powinien zakładać nie tylko wyprodukowanie stołu, ale przeprowadzenie również wielu testów jakościowych. Tylko wówczas Producent stołu ma pewność, że dostarcza Użytkownikowi wyrób bezpieczny zarówno z perspektywy personelu, jak i pacjenta. Proces ten wymaga zatem zapewnienia odpowiedniej ilości czasu. Nie jest zatem możliwe, aby wykonać w/w czynności w ciągu 10 dni od otrzymania zamówienia.
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 307 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek, pkt. 13
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 360mm szer. x 977mm wys. x 445mm gł,?

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 308 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek, pkt. 1,2,3
Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą ,,czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 309 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek, pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy silnika 485W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 310 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek, pkt. 15
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik na wodę o pojemności 10l? Pojemność zbiornika jest dostosowana do zużycia wody przez urządzenia oraz oferowanej technologii maceracji.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 311 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek, pkt. 9
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czasem cyklu <60 sekund?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 312 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek, pkt. 16
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające stałe zużycie wody wynoszące 11l? W przypadku możliwości regulacji zużycia wody istnieje ryzyko nie dostosowania odpowiedniej ilości wody do ilości macerowanych naczyń, co może doprowadzić do zapchania kanalizacji.
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie nr 313– dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek, pkt. 5
Czy Zamawiający dopuści urządzenie przeprowadzające maceracje przy użyciu modułu tnąco-rozrywającego ( noże niewymagające ostrzenia – dożywotnia gwarancja)?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 314 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim gwarantuje jej czystość oraz wydłuża żywotność (w trakcie załadunku zanieczyszczenia nie trafiają pomiędzy uszczelkę, a obudowę urządzenia).
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 315 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek
Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy tnące umiejscowione były w głównej (górnej) części komory? Gwarantuje to bezpośredni dostęp do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, brak konieczności ingerencji i demontażu jakichkolwiek elementów bębna w celu ich sprawdzenia i ewentualnego wyczyszczenia.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 316 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie nr 317 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny z tworzywa sztucznego fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 318 – dotyczy zadania nr 26 – Maceratory do utylizacji basenów i kaczek
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 4 tygodni od podpisania umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody.

319. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów paragrafu 5
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną :
1) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w paragrafie 1 ust. 5, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

Zadanie nr 1
Lampy obrotowe sufitowe bezcieniowe - 2 sztuki
Pyt. 320
Czy Zamawiający dopuści bezcieniową lampę sufitową o natężeniu 60 000 lux w odległości 1 m i wyposażona w 21 diod LED umiejscowionych pojedynczo w oprawie?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 321
Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową o temperaturze barwowej światła lampy 4300K? Parametr ten nieznacznie odbiega od podanego w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 322
Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową o poborze mocy 21W? Parametr ten nieznacznie odbiega od podanego w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiajacy dopuszcza.
Pyt. 323
Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową o wgłębności oświetlenia 80 cm ?
Zamawiający nie dopuszcza.
Pyt. 324
Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową wyposażoną w wymienialny uchwyt “sterylny”, ale nie posiadająca dodatkowych bocznych uchwytów czy relingów i uchwytów “brudnych”, mogących utrudniać czyszczenie czaszy?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 325
Czy Zamawiający dopuści lampę w której regulacja natężenia oświetlenia realizowana jest za pomocą przycisków na panelu sterowania umiejscowionym blisko czaszy, na ramieniu lampy ?
Zamawiający dopuszcza
Zadania 17 - Lampa operacyjna bezcieniowa zabiegowa podwójna
Pyt. 326
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie punktu 7 opisu przedmiotu zamówienia: liczba projektorów 7. Czy w rozumieniu tego punktu dopuści lampę operacyjną wyposażoną w 112 diod led, które rozmieszczone są w czaszy o kształcie koła równomiernie i stanowią niezależne jednostki świetlne?
Zgodnie z SIWZ.
Pyt. 327
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o regulowanej średnicy pola roboczego w zakresie: 100 - 260 mm ? Zakres ten jest szerszy od podanego minimalnego zakresu i tylko nieznacznie przesunięty w kierunku niższych wartości.
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 328
Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja natężenia oświetlenia realizowana jest za pomocą przycisków na panelu sterowania, umiejscowionym blisko czaszy, na ramieniu lampy, w miejscu łatwo dostępnym ?
Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 329
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o poborze mocy przez jedną czaszę 70 W ?
Parametr ten w sposób nieznaczny odbiega od oczekiwanego.
Zamawiający dopuszcza.
Pyt.330
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o stopniu ochrony obudowy IP 51 ?
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie 24 - Szafki przyłóżkowe pacjenta - 100 sztuk
Pyt. 331
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wysuwanym blatem do spożywania posiłków bez oznaczonego miejsca na kubek ?
Zamawiajacy dopuszcza.
Zadanie 25 - Podnośnik dla chorych- 6 sztuk
Pyt. 332
Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 3 opisu przedmiotu zamówienia dopuści podnośnik wyposażony w uniwersalne transportowo-kąpielowe nosidło z wytrzymałego materiału z zagłówkiem stabilizującym głowę ?
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 2 – lampy obrotowe sufitowe bezcieniowe do gabinetów zabiegowych – 2 szt.
333. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, która z uwagi na swoją konstrukcję nie posiada dodatkowych uchwytów bocznych rozmieszczonych na obwodzie kopuły, lecz zgodnie z oczekiwaniem wyposażona będzie w wymienny, sterylizowany uchwyt? Oferowana lampa posiada bardzo kompaktowy kształt, a jej grubość (<8cm) pozwala na pewny chwyt na całym obwodzie czaszy.
Zamawiający dopuszcza.
334. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową wyposażoną w 13 diod LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych, co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000˚K w 6 krokach z możliwością ustawienia stałej temperatury na wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. 4400K? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu.
Zamawiający dopuszcza.
335. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia w odległości 1m na poziomie 70 000 lux?
Zamawiający dopuszcza.
336. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw na poziomie Ra≥95?
Zamawiający dopuszcza.
337. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością elektronicznej regulacji natężenia światła w ośmiu krokach w zakresie od 10 do 100% za pomocą przycisków zlokalizowanych na czaszy lampy?
Zamawiający dopuszcza.
338. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy na poziomie ≤32W?
Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 17 – lampa operacyjna bezcieniowa zabiegowa podwójna – 1 szt.
339. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna zawiera 90 diod LED z czego 60 jest białych, a pozostałe są koloru czerwonego?
Zamawiajacy nie dopuszcza.
340. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna zawiera 90 diod LED z czego 60 jest białych, a pozostałe są koloru czerwonego?
Zamawiajacy nie dopuszcza.
341. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna zawiera 39 diod LED z czego 33 jest białych, a pozostałe są koloru czerwonego?
Zamawiajacy nie dopuszcza.
342. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna zawiera 39 diod LED z czego 33 jest białych, a pozostałe są koloru czerwonego?
Zamawiajacy nie dopuszcza.
343. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna składa się z 6 segmentów (projektorów)?
Zamawiajacy dopuszcza.
345. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna składa się z 6 segmentów (projektorów)?
Zamawiajacy dopuszcza.
346. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna składa się z 3 segmentów (projektorów)?
Zamawiający dopuszcza.
347. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna składa się z 3 segmentów (projektorów)?
Zamawiajacy dopuszcza.
348. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie: 200-420mm?
Zamawiający dopuszcza.
349. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie: 200-420mm?
Zamawiajacy dopuszcza.
350. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie: 150-320mm?
Zamawiający dopuszcza.
351. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, której kopuła satelitarna posiada regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie: 150-320mm?
Zamawiający dopuszcza.
352. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) z asymetrycznie umieszczonym uchwytem centralnym (sterylnym)?
Zamawiający dopuszcza.
353. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego przy kopule lampy?
Zamawiający dopuszcza.
354. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) z możliwością elektronicznej regulacji natężenia światła w 6 stopniach/zakresach?
Zamawiajacy dopuszcza.
355. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) z mechanicznym ogniskowaniem plamy świetlnej (pola roboczego)?
Zamawiający dopuszcza.
356. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną (obie kopuły) o wysokim współczynniku odwzorowania barw na poziomie Ra≥95?
Zamawiający dopuszcza.
357. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy operacyjnej o wysokim współczynniku odwzorowania barwy czerwonej na poziomie R9≥95 jako parametru niezwykle istotnego do prawidłowej wizualizacji tkanek?
Zamawiajacy dopuszcza.
Zadanie nr 23 – łóżka szpitalne z materacami – 100 szt.,

Pytanie 358
Czy Zamawiający w tym zadaniu wydłuży termin realizacji do 42 dni?
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 359
Czy Zamawiający w punkcie 2. opisu dopuści łóżko gdzie wymiary zewnętrzne: 2150 x 970 mm? Jest to minimalna różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 360
Czy Zamawiający w punkcie 6. opisu dopuści łóżko z czterosegmentowym leżem pacjenta wykonanym z łatwo odejmowalnych paneli ABS. Każdy z segmentów leża wypełniony jest przez jeden panel ABS. Każdy segment wyposażony w otwory wentylacyjne. Segmenty leża zaokrąglone?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 361
Czy Zamawiający w punkcie 7. opisu dopuści łóżko gdzie regulacja wysokości leża bez materaca jest na poziomie 350-790mm ? Jest to parametr lepszy od wymaganego
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 362
Czy Zamawiający w punkcie 10. opisu dopuści łóżko gdzie blokowanie i odblokowywanie szczytów za pomocą zatrzasku , łatwo i szybko, bez użycia siły?
Zamawiajacy dopuscza.
 Pytanie 363
Czy Zamawiający w punkcie 10. opisu dopuści łóżko z dwoma dźwigniami, wykonanymi z bardzo wytrzymałego tworzywa, umożliwiającymi łatwy i szybki demontaż szczytów?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 364
Czy Zamawiający w punkcie 11. dopuści pojedyncze poręcze boczne wykonane z stopu E220+CR2S3 , który swoimi właściwościami przewyższa aluminium?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 365
Czy Zamawiający w punkcie 11. dopuści pojedyncze poręcze boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek 450 mm nad poziomem leża bez materaca?
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 366
Czy Zamawiający wymaga poręczy bocznych spełniających obecnie obowiązujące normy w Europie dla łóżek szpitalnych PN - EN 60601-2-52 ?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 367
Czy Zamawiający w punkcie 16. opisu dopuści łóżko gdzie uchwyt do zwinięcia kabla zasilającego zlokalizowany po od strony szczytu głowy ? Lokalizacja ta jest bardziej praktyczna, ponieważ łóżka z reguły stoją wezgłowiem od strony sciany, gdzie jest zasilanie.
Zamawiający dopuszcza.
Zadanie nr 24
Szafki przyłóżkowe pacjentów – 100 sztuk

Pytanie 368
Czy Zamawiający w zadaniu 24 dopuści szafkę, o następujących parametrach:
1.	Wymiary;
Szerokość - 420 mm
Głębokość - 450 mm
Wysokość - 880 mm

2.	Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym
3.	Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne
4.	Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l
5.	Blat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów
6.	Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi
7.	Szafka ma posiada koła jezdne o Ø 65 mm cztery z blokadą
8.	Półka na obuwie/basen w dolnej części szafki
9.	Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady
10.	Czoła szuflady i szafki lakierowane proszkowo z możliwością wyboru koloru
11.	Waga szafki 28 kg
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 369
Czy Zamawiający w zadaniu 24 dopuści szafkę, o następujących parametrach:
1.	Wymiary;
Szerokość - 560 mm
Głębokość - 410 mm
Wysokość - 840 mm

2.	Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym
3.	Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne
4.	Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l
5.	Blaty szafki(główny i boczny) wykonane z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów
6.	Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi
7.	Szafka posiada koła jezdne o Ø 65 mm cztery z blokadą
8.	Półka na obuwie w dolnej części szafki
9.	Dodatkowy blat boczny z możliwością chowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości w zakresie 780 – 1180 mm oraz nachylenia w 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 550 x 320 mm
10.	Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady
11.	Czoła szuflady i szafki wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z możliwością wyboru koloru
12.	Waga szafki 30 kg
Zamawiający dopuszcza.

Załącznik nr 2, Zadanie nr 7 – Pompa infuzyjna – 2szt.

– Pytanie 370 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF ? Taka klasa jest w pełni wystarczalna dla urządzeń tego typu i zastosowania.
Zamawiający dopuszcza.
Wymagania podstawowe:

Pytanie 371 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe do podawania dożylnego, sterowane elektronicznie umożliwiające współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, z technologiczną możliwością podaży dotętniczej, lecz bez jej wyszczególnienia w dokumentacji ?
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 372 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do rury pionowej, kolumny poziomej przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Dodatkowa możliwość odłączenia elementu wpływa na o wiele mniejsze zapotrzebowanie miejsca podczas pracy pompy ze stacją dokującą.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 373 Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcane pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do stacji dokującej bez zacisku, ale z uchwytem do przenoszenia? Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne, nie wydłuża czasu przygotowania pompy, ani nie komplikuje obsługi urządzenia.
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 374 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.
Zamawiający dopuszcza.
Programowanie infuzji:

Pytanie 375 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE,
Zamawiający dopuszcza.
Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 376 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe w której programowany bolus wynosi: dawka 0,1 – 50 ml oraz objętość/czas 0,1-1800 ml/h oraz bez trybu „Emergency” ? Tryb „Emergency” nie jest bezpiecznym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę budowę pompy i zastosowanie kliniczne. Bardziej dokładne i bezpieczne będzie manualne podanie leku przez wykfalifikowane osoby, bezpośrednio, bez użycia pompy.
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 377	Co Zamawiający miał na myśli wymagając opcji wypełnienia linii w 3 trybach ? Obowiązkowym, nieobowiązkowym oraz zalecanym ?
Zamawiający dopuszcza możliwość wypełniania linii.
– Pytanie 378 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z trybem obowiązkowym rozumianym jako prowadzenie podstawowej infuzji z wykorzystaniem parametrów objętości do podania, prędkości i czasu, trybem nieobowiązkowym jako możliwość podania bolusa manualnego lub automatycznego podczas infuzji i trybem zalecanym rozumianym jako prowadzenie infuzji na podstawie zakresu dawek konkretnego leku w trybie korzystającym z biblioteki leków ? Takie rozwiązanie wydaje się być bardziej praktyczne.
Zamawiający dopuszcza.
– Pytanie 379	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z 12 poziomami ciśnienia okluzji w zakresie od 75 – 900 mmHg z rozdzielczością 75 mmHg ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy i poprawnego zaprogramowania ciśnienia względem podawanego leku.
Zamawiajacy dopuszcza.
– Pytanie 380	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania pompy.
Zamawiający dopuszcza.
 – Pytanie 381 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez funkcji automatycznego startu po zaprogramowanej przerwie (Standby), w zamian za funkcję trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji? Główna funkcja Standby w większości urządzeń ma na celu wprowadzenie urządzenia w niski pobór mocy i do ewentualnego przypomnienia użytkownikowi o końcu zaplanowanej przerwy. Automatyczne wznowienie nie jest komfortowe, szczególnie dla pacjenta w momencie wystąpienia innych nieprzewidywanych sytuacji zdrowotnych lub okolicznościowych.

Zamawiajacy dopuszcza.

Panel sterowania:
– Pytanie 382	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez funkcji wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia ? Jest to funkcja wprowadzona tylko przez jednego producenta pomp, a dodatkowo taka opcja znajduje o wiele szersze zastosowanie podczas kontrolowania przepływów podczas podglądu centrali. Powołując się na zasadę konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego punktu.
Zamawiajacy dopuszcza.
– Pytanie 383	Co Zamawiający miał na myśli wymagając wbudowaną w pompę możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału?
Zamawiający miał na myśli pompę infuzyjną uwzględniającą specyfikę Oddziału Chirurgii Ogólnej.

– Pkt. 384	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału ? Możliwość podejrzenia wprowadzonego oddziału w menu pompy jest bardzo prostą i wystarczającą metodą podglądu ustawień.
Zamawiajacy dopuscza.
Układ alarmów:
– Pytanie 385	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z ogólnym alarmem braku lub źle założonej strzykawki zamiast alarmu otwartego uchwytu komory strzykawki ?
Zamawiający dopuszcza.
Pozostałe:
– Pytanie 386	Czy Zamawiający będzie wymagał przy dostawie pompy wyposażonej w moduł transmisji, jeżeli nie czy Zamawiający zrezygnuje z tego punktu ? W przypadku nie używania tej funkcji cena pompy znacznie wzrośnie i może narazić Zamawiającego na niepotrzebny wydatek.
Zamawiajacy dopuszcza.
– Pytanie 387	Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 szt. przy użyciu elementów dodatkowych? Taki proces nie zajmuje więcej czasu i jest zdecydowanie wystarczający do sprawnego funkcjonowania.
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 388	Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do statywów oraz stacji dokujących przy użyciu elementu odłączalnego od pompy? Taka możliwość nie wpływa negatywnie na pracę pompy, a dodatkowa możliwość odłączenia elementu, zmniejsza zapotrzebowanie na miejsca podczas pracy pompy w stacji dokującej.
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy : zad.23

389. Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterosegmentowym leżem wypełnionym tworzywowymi panelami?
Zamawiający dopuszcza.
390. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szczytami wyjmowanymi oraz odbojnikami zamontowanymi na stałe do konstrukcji łóżka w celu zabezpieczenia łóżka oraz ścian, ościeżnic w każdym czasie, nawet po zdemontowaniu szczytu?
Zamawiający dopuszcza.
391. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi metalowymi lakierowanymi proszkowo w kolorze białym?
Zamawiający dopuszcza.
392. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół, dzięki której za pomocą jednego ruchu zablokowane zostają wszystkie, 4 koła?
Zamawiajacy dopuszcza.
393. Czy Zamawiający dopuści stojak kroplówki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo?
Zamawiajacy dopuszcza.
394. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające uchwyt do zawieszenia i zwinięcia przewodu elektrycznego umieszczony bezpośrednio na przewodzie, dzięki któremu możliwe jest zawieszenie przewodu po dowolnej stronie na szczycie łóżka?
Zamawiajacy dopuszcza.
395. Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie wymaganym przez normę EN 60601-2-52 tj. 200Kg?
Zamawiający dopuszcza.
396. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający będzie wymagał aby łózko posiadało mechaniczną funkcję CPR segmentu pleców, która pozwoli na opuszczenie tego segmentu podczas transportu w sytuacji nagłego zatrzymania akcji serca pacjenta i konieczności podjęcia RKO? Funkcja ta jest standardem bezpieczeństwa wymaganym przez Normę EN 60601-2-52.
Zamawiający dopuszcza.
397. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta oraz komfort pracy personelu Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało elektryczną funkcję Trendelenburga, którą można wykorzystać w przypadku omdlenia, w celu ustawienia pozycji Antyszokowej ? Funkcja ta jest standardem bezpieczeństwa.
ZADANIE 5
398. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podciśnieniowej terapii ran o następujących parametrach technicznych?

Proponowane urządzenie do podciśnieniowej terapii	Parametry techniczne
	wymagane przez Zamawiającego
Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25 - 200 mm/Hg, urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2019	Pompa podciśnieniowa, wytwarzająca ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartościach od 25 - 200 mm/Hg, urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2019
Waga 1,08 kg	Waga 2,89 kg
Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg,	Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/Hg,
Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej, w zależności od leczonej rany,	Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej, w zależności od leczonej rany,
Możliwość regulacji natężenia : niskie, średnie, wysokie ( prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie )	Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie ( prędkość z jaką osiągane jest ciśnienie docelowe w ranie )
Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godziny,	Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godziny,
Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez 14 godziny,	Bateria wewnętrzną działającą w potrzebie przez 6 godziny,
Wewnętrzne alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikających ze strony : opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego ciśnienia, braku aktywności systemu terapeutycznego, alarm temperatury wewnętrznej, alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii	Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, niskiego ciśnienia braku aktywności systemu terapeutycznego, alarm temperatury wewnętrznej, alarm odchyleń ciśnienia i przerwania terapii
Ekran dotykowy w języku angielskim	Ekran dotykowy z językiem polskim, z instrukcją obsługi w języku polskim
Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwiające konfigurację	Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację
Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port IR umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta	Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, SD card i IR umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta
Możliwość ustawienia menu klinicysty- pełny dostęp do menu urządzenia lub tryb pacjenta - ograniczający meny do informacji podstawowych	Możliwość ustawienia menu klinicysty, pełny dostęp do menu urządzenia, tryb pacjenta ograniczający meny do funkcji podstawowych
Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika	Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika
Funkcja Seal Check ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia	Funkcja SealCheck ułatwia wykrywanie nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia
Brak	Funkcja obrazowania ran ułatwiający rejestrowanie postępu leczenia
Funkcja trybu nocnego- wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min)	Funkcja trybu nocnego, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min)
Funkcja blokady ekranu	Funkcja blokady ekranu
Możliwość transportowania urządzenia w torbie dołączonej do urządzenia	Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka
Możliwość podłączenia zbiornika na wydzielinę o pojemności 300ml	Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml
Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis min. 36 miesięcy	Gwarancja min. 36 miesięcy, bezpłatny serwis min. 36 miesięcy

Zamawiający dopuszcza.
399. Czy Zamawiający zamieni zbiorniki z żelem 1000 ml - 10 szt. i 500 ml - 10 szt. na 20 szt. zbiorników 300 ml kompatybilnych z proponowanym urządzeniem ?
Zamawiający wyraża zgodę.
Zadanie nr 13
400. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec z wieloma znacznikami w części dystalnej i proksymalnej, szerokość rozwarcia szczęk min. 6,7 mm.
Zamawiający dopuszcza.
401. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy szczęk 2,8 mm, z wieloma znacznikami na końcu dystalnym i proksymalnym, szerokość rozwarcia szczęk minimum 8,5 mm, pojemność łyżeczek minimum 13,0 mm3.
Zamawiający dopuszcza.
402. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 20 i 30 mm.
Zamawiający dopuszcza.
403. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli 15 mm, 25 mm i 32 mm.
Zamawiający dopuszcza.
404. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 2,4 mm.
Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy zadania nr 26 „Maceratory do utylizacji basenów i kaczek”.

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi OPZ w/w zadaniu.

405. (pkt1)Czy Zamawiający dopuści do oceny macerator z bezdotykowym otwieraniem pokrywy za pomocą czujnika uruchomianego stopą?

Zamawiający dopuszcza.

406. (pkt.7) Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o nieznacznie wyższej wadze-55kG?

Zamawiający dopuszcza.

407. (pkt13).Czy Zamawiający dopuści do oceny macerator o wymiarach szer. 400 x gł.510 x wys. 970mm co nieznacznie odbiega od zadanych parametrów?

Zamawiający dopuszcza.

408. (pkt16.) Czy Zamawiający dopuści do oceny energooszczędne urządzenie z niskim zużyciem wody-do 9,5 litra/cykl?

Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy zadania nr 7 - pompy infuzyjne
409. Czy Zamawiający w opisie „Wymagania podstawowe” dopuści do postępowania pompy infuzyjne strzykawkowe do infuzji dożylnej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi?
Zamawiający dopuszcza.
410. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy strzykawkowe posiadające automatyczną funkcję antybolus -zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji z ograniczeniem bolusa < 0,35 ml?
Zamawiający dopuszcza.
411. Czy Zamawiający w opisie „Programowanie infuzji” dopuści do postępowania pompy z możliwością programowania infuzji w jednostkach :ng, μg, mg, g, mmol, mU, U, kcal, mEq, mL– na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę)?
Zamawiający dopuszcza.
412. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy strzykawkowe posiadające trzy rodzaje podaży bolusa:
- Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h
- Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 ml / 0,01-9999 jedn./1s-24 h
- Z ręki - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie?
  Zamawiajacy dopuszcza.
  413. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy z funkcją programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie 0,1-999 ml?
  Zamawiający dopuszcza.
  414. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy strzykawkowe z możliwością ustawienia dawki nasycającej/inicjującej:
Dawka/czas: 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h, automatyczne obliczanie szybkości?
Pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiajacy dopuszcza.
415. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów paragrafu 5
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną :
1) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w paragrafie 1 ust. 5, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
Zamawiający wyraża zgodę.
2) w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy określonej w w paragrafie 1 ust. 5, gdy Wykonawca odstapi od umowy z własnej winy lub woli,
Zamawiający wyraża zgodę.
3 ) w wysokosci 0,2 % wartości brutto części umowy, której dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki w dostawie lub w uruchomieniu urządzenia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto części umowy, której dotyczy zwłoka w dostawie lub uruchomieniu urzadzeania,
Zamawiający wyraża zgodę.
4) w wysokosci 0,5 % wartości nienależycie wykonanej części umowy, określonej w paragrafie 1 ust. 5, w przypadku nienależytego jej wykonania w zakresie innym niż zwłoka w dostawie urządzenia, w szczególności w zakresie realizowania uprawnień zamawiającego z tytułu gwarancji,

Zamawiający wyraża zgodę.
5) w wysokości 0,2 % ceny brutto wartości reklamowanej części umowy, okreslonej w paragrafie 1 ust. 5, za kazdy dzień zwłoki, w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji i niezapewnienia sprzętu zastępczego, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej części umowy,
Zamawiający wyraża zgodę na nastepującą zmianę "w wysokości 0,2 % ceny brutto wartości reklamowanej części umowy, okreslonej w paragrafie 1 ust. 5, za kazdy dzień zwłoki, w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji i niezapewnienia sprzętu zastępczego, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej części umowy."
Zadanie nr 7 – Pompa infuzyjna
416. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z dwoma rodzajami bolusa : ręczny – szybkość podaży 0,1 – 2000 ml/h, programowany – dawka lub objętość /czas : 0,1-50 jednostek/01-2000 ml, automatyczne wyliczanie czasu ?

Zamawiający dopuszcza.

417. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie gdzie dawka inicjująca : dawka lub objętość / czs : 01-2000 jednostek/ 1-200 godzin, automatyczne obliczanie infuzji ?

Zamawiający dopuszcza.

418. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością ustawienia poziomu ciśnienia okluzji na 12 poziomach ?

Zamawiający dopuszcza.

419. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie ze zróżnicowaną prędkością KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 0,5 ml/h ?

Zamawiający dopuszcza.

420. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające funkcję – przerwa ( standby ) w zakresie od 1 min. do 23 godzin 59 min. programowany co 1 minutę bez funkcji automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie ? Automatyczny start po długim okresie przerwy stwarza ryzyko ( na przestrzeni 20 godzin mogły się zmienić zalecenia, pacjent itd. ). Oferowane przez nas pompy pop przerwie wywołują alarm. Należy skontrolować sytuację i uruchomić zaprogramowaną wcześniej infuzję po przerwie.

Zamawiający dopuszcza.
421. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia urzadzenia w klawiaturę numeryczną umożliwiającą szybkie i bezpieczne programowanie pompy ?
Zamawiający dopuszcza.
422. Czy Zamawiający wymaga wyposażenia urządzenia w ekran dotykowy, przyśpieszający wybór funkcji pompy ?
Zamawiający dopuszcza.