Augustów, dn. 06 listopada 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy
postępowania przetargowego 10/ZP/2019

Dotyczy : postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na " Zakup sprzętu medycznego do centralnej sterylizatorni wraz z pracami budowlano – instalacyjnymi praz zakup sprzętu i aparatury medycznej w SPZOZ w Augustowie" nr referencyjny 10/ZP/2019

Odpowiadając na zapytania Wykonawców Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające możliwość łaczenia w moduły po 2 sztuki z wykorzystaniem uchwytu ? Brak możliwości łączenia 3 pomp.
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Zamawiający w punkcie 60 opisał zapotrzebowanie na akcesoria do diatermi :
Elektroda artroskopowa bipolarna do waporyzacji typu Phazer, wypukła, zagięcie 70stopni, śr. kulki 2,4mm., długość 115mm., z nierozłącznym kablem długość 3m. wtyczka z systemem rozpoznawania narzędzi,
czy zamawiający wymaga aby urządzenie do którego podłącza się tego typu narzędzie, miało wbudowaną funkcje waporyzacji bipolarnej – jako osobną procedurę - w trybie cięcia i koagulacji.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 od punkt 1 do 50
Czy zamawiający dopuści równoważną koagulację z argonem o parametrach:
Lp.	Parametry techniczne/opis
1.	Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 roku, nie powystawowy
2.	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym
3.	Odporność aparatu na impuls defibrylacji
4.	Interaktywny ekran dotykowy PCT - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości.
5.	System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień
6.	Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm (do wyboru) bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej
7.	Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych
8.	Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów.
9.	Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów.
10.	Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora.
11.	Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody.
12.	Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej
13.	Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego.
14.	Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej
15.	Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim
16.	Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej
17.	Regulacja mocy cięcia w programach standartowych do min. 400W ± 5%
18.	Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego
19.	Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standartowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętlą i nożem - GastroCut - Cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna / - cięcie w osłonie argonu
20.	Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250W±5%
21.	Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mammaria) - gastro-polipektomia, EPCW, ESD, POEM - laparoskopia / - argon - laparotomia, laparoskopia, gastro
22.	Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie
23.	Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej
24.	Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200W / W trybach: / Nożyczki bipolarne / Laparoskopia / Cięcie w środowisku płynnym (NaCl) / Waporyzacja w NaCl
25.	Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120W
26.	Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna, koagulacja w środowisku płynnym NaCl, waporyzacja w NaCl)
27.	Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W
28.	Możliwość aktywowania blokady ekranu dotykowego w celu uniknięcia przypadkowej zmiany nastaw
29.	Możliwość stosowania dwóch kompletów nastaw dla jednego gniazda. Przełączanie między nastawami za pomocą włącznika nożnego lub z uchwytu
30.	Możliwość dokupienia funkcji- jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu
31.	Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s
32.	Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm
33.	Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia
34.	Aktywacja narzędzi do ligacji (systemu zamykania naczyń) tylko przez wyłącznik nożny
35.	Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji (systemu zamykania naczyń) do dowolnego gniazda bipolarnego
36.	Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń
37.	Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich
38.	Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (np.do zamykania naczyń) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich.
39.	Możliwość aktualizacji oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe
40.	Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych
41.	Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej
42.	Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa
43.	Możliwość współpracy ze zintegrawanymi systemami sali operacyjnej: OR1, Tegris.
	Przystawka argonowa
Lp.	Parametry techniczne/opis
1.	Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 roku, nie powystawowy
2.	Aparat wyposażony w ekran dotykowy
3.	Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych
4.	Wszystkie parametry regulowane z ekranu generatora
5.	Automatyczne dobieranie parametrów mocy i przepływu w zależności od wybranego programu argonowego
5.	Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem
6.	Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem
7.	Wskaźniki napełnienia butli na ekranie generatora
8.	Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną
9.	Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji na ekranie generatora
10.	Regulacja przepływu w zakresie 0,1-10,0 l/min z krogiem co 0,1 l/min.
11.	Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W
12.	System ciągłego monitorowania przepływu argonu
13.	Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody
14.	Wykrywanie niedrożności sondy
15.	Wyświetlanie błędów, ostrzeżeń i komunikatów na ekranie generatora

 Zamawiający dopuszcza.