/h Załącznik nr 2
PAKIET 1
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki	Producent/nr katalogowy
1	Igły do iniekcji jedn. użytku muszą pochodzić od jednego producenta, pakowane po 100 szt., jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, na opakowaniu jedn. informacja o rodzaju ścięcia ostrza, sterylne
a	Igły j.u. 0,5 x 25 (opak. = 100 szt.)	opak.	400
b	Igły j.u. 0,6 x 30 (opak. = 100 szt.)	opak.	600					1 szt.
c	Igły j.u. 0,7 x 30 (opak. = 100 szt.)	opak.	300
d	Igły j.u. 0,8 x 40 (opak. = 100 szt.)	opak.	600					1 szt.
e	Igły j.u. 0,9 x 40 (opak. = 100 szt.)	opak.	1000
f	Igły j.u. 1,1 x 40 (opak. = 100 szt.)	opak.	1200
g	Igły j.u. 1,2 x 40 (opak. = 100 szt.)	opak.	1200
2	Strzykawka do tuberkuliny j.u.1 ml. (op. = 100 szt.)	opak.	100
	Strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący mleczny umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) - opis dotyczy pozycji 22a – 22d.
2a	Strzykawka j.u. 2 ml, skala do 3 ml (op.= 100 szt.)	opak	860
2b	Strzykawka j.u. 5 ml, skala do 6 ml (op = 100 szt.)	opak	620					1 szt.
2c	Strzykawka j.u. 10 ml, skala do 12 ml (op.= 100 szt.)	opak	560					1 szt.
2d	Strzykawka j.u. 20 ml, skala do 24 ml (op = 100 szt.)	opak.	900					1 szt.
23	Łącznik międzystrzykawkowy do leków służący do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia leków między strzykawkami	Szt.	500
3	Strzykawka 50 ml z rozszerzoną skalą do 60 ml, trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych (muszą być wpisane w program pompy producenta B.Braun), wykonana z polipropylenu, nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, dokładna czytelna niebieska skala, sterylna, typu Omnifix	szt.	10000
4	Strzykawka 100ml. (Janeta) z dwustronną skalą pomiarową	szt.	2100					1 szt.
5	Strzykawka 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych, do leków światłoczułych, bursztynowa. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej.	szt	400
6	Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z bardzo przezroczystego materiału - górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, wydłużony kroplomierz (20 kropli = 1 ml), 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 180cm zakończona końcówką lock; posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, posiadający zastawkę bezzwrotną, zawór BCV zapobiegający "cofaniu się krwi", odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, nie zawierający DEHP.	szt.	1000					1 szt.
7	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP wolna od PVC o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.	szt.	130000					1 szt
8	Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	szt.	10000					1 szt
9	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm o poj. 3000ml, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	Szt.	1000					1 szt
	Do oferty załączyć oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. Karta” ta musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora.
10	Przedłużacz do pompy infuzyjnej (czarny) dł. 150 cm Luer – Lock pakowany w rękaw papierowo-foliowy, bez zawartości ftalanów, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, sterylny.	szt.	200					1 szt
11	Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, wykonany z medycznego PVC bez zawartości ftalanów, pakowany w rękaw foliowo-papierowy, napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane), sterylny. Informacja o pojemności resztkowej na opakowaniu jednostkowym.	szt.	3000					1 szt
12	Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną (zatrzymujący bakterie, endotoksyny i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem luer lock, o wielkości przepływu>10 ml/min. oraz efektywnej powierzchni filtrującej>4cm2 i wytrzymałości ciśnieniowej 3,1 bara, możliwość stosowania do 96 godz. bez utraty jakości terapii.	szt.	200					1 szt
13	Kaniula do długotrwałego podawania płynów i leków, wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180° aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, sterylizowana EO, sterylna; rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne	szt.	50000
14	Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku, sterylny (ten sam producent co kaniule z poz. 34 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń).	szt.	50000					1 szt
15	Bezigłowa zastawka dostępu żylnego zbudowana z polikarbonatu i silikonu, redukująca przypadkowe zakażenie przez dotyk, nie wymaga stosowania koreczka, bez zawartości PVC lateksu i DEHP, bez elementów mechanicznych, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aspiracji, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,09 ml, przepływ 360ml/min (bezigłowy system ma pochodzić od tego samego producenta co kaniule z poz. 34 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń), sterylna.	szt.	100					1 szt
16	Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków, z pokrętłem w kolorze niebieskim (lub białym). Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika o 45°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Na jednym z ramion kranika musi znajdować się zamocowana na stałe zastawka dostępu bezigłowego, umożliwiająca swobodny dostęp strzykawką z końcówką luer lub luer lock. Drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny (ten sam producent co kaniule z poz. 34 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń).	szt.	3000					1 szt
17	Zestaw do wkłuć centralnych z z cewnikiem posiadającym powłoką p/ bakteryjną / 1 światłowy rozmiar 7F ( 14G ) dł. 16cm / 20cm – / 2 światłowy 7F (16G / 16G) dł. 16cm /20cm – . / 3 światłowy 7F (14G / 18G /18G ) dł. 10cm/16cm/20cm – 5 / Cewnik z opisem na delcie ( producent , rozmiar , średnica ) oraz na każdym z ramion ( śr. światła ) dla pełnej identyfikacji , zaciski ślizgowe , porty iniekcyjne w różnych kolorach. / W zestawie : / Cewnik / Y – kaniula z zastawką hemostatyczną ( wprowadzenie prowadnika bez rozłączania strzykawki) / Prowadnik niklowo – tytanowy typ „ J „ w podajniku obsługiwanym 1 – ręką , z oznaczeniami długości / Rozszerzacz 8Fr. / Strzykawka 3 – częściowa poj. 5ml. / Ostrze typ skalpel rozm. 11( zabezpieczony osłoną ) / Skrzydełka mocujące cewnik ( 1 – miękkie , elastyczne , 1 plastikowe ) / porty iniekcyjne ( ilość adekwatna do il. świateł ) – fabrycznie połączone z wkłuciem – z możliwością odłączenia w miarę potrzeby / Korek piankowy – do zabezpieczenia igły lub Y – kaniuli po wprowadzeniu prowadnika.	szt. / szt. / szt.	70 / 70 / 70
18	Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm posiadający ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną, uniemożliwiającą przypadkowe wydostawanie się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku, zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami, dla wszystkich opakowań o pojemności 3 – 1000ml, sterylny.	szt.	10000					1 szt
19 / 20	Opaska identyfikacyjna dla noworodków, opakowanie 100 szt. Materiał PCV, zastosowanie szpitale, prosektorium. Zapis danych na kartoniku wkładowym do środka bransoletki . Kolor różowy, niebieski / Opaska identyfikacyjna do zwłok. Materiał PCV, opakowanie 100 szt.	Op / op	10 / 50

PAKIET 2
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki	Producent/nr katalogowy
1.	Kanki doodbytnicze dla dorosłych	Szt.	500
2.	Kieliszki do leków j.u. (opak. = 80 szt)	opak.	800
3.	Łopatki drewniane do języka (opak. = 800 szt)	opak.	40					1 szt
4.	Plastikowe kapturki do termometrów dousznych (BRAUN)	Szt.	5000					1 szt
5.	Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 1800 ml., rozm. 75 x 90 cm. (opak. = 30 szt.)	Opak.	700					1 szt
6.	Skalpel - ostrze ze stali węglowej, sterylne nr od 10 do 24. 100szt/op / jednorazowe ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, / Każde ostrze pakowane jest sterylnie.	opak.	150					1szt
7.	Myjki (chusty) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 33cm x 22 cm, zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow 10 szt.	opak.	6000					1szt
8.	Myjka do mycia ciała pacjenta nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania - zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna: podkłady watolinowe; wykonana z włókniny 100g/m2 o wymiarach: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm, opak. a'20 szt.	opak.	15000					1 szt
9.	Maska do tlenu z drenem , jednorazowa	Szt.	3000
10	Maska do podawania tlenu z workiem, jednorazowa	Szt.	3000
11	Maska do podawania tlenu z nebulizatorem, jednorazowa, rozmiar XL- szt. 2000,L – szt. 500, M – szt. 100 ,S – szt. 100	Szt.	2700
12	Nebulizator z ustnikiem, dren 200 cm – szt. 500	Szt.	1000
13	Przedłużacz do tlenu dl. około 2,1 m szt. - 3000	Szt.	2000
14.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dł. 200 cm +/- 5%	Szt.	2000
15.	Żel do usg poj. 500 ml	Szt.	400
16.	Żel do ekg poj. 500ml	Szt.	200
17.	Rurki do rektoskopu	Szt.	300
18.	Rurka intubacyjna zbrojona nr 7, 8, 9	szt.	30
19.	Rurka intubacyjna silikonowana z mankietem niskociśnieniowym
	śr. 9 mm	szt.	300
	śr. 8 mm	szt.	300
	śr. 7 mm	szt.	300
20.	Rurka intubacyjna silikonowana bez mankietu niskociśnieniowego
	śr. 9 mm	szt.	300
	śr. 8 mm	szt.	300
	śr. 7 mm	szt.	300
21.	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym
	śr. 9 mm	szt.	100
	śr. 8 mm	szt.	100
	śr. 7 mm	szt.	100
22.	Rurka tracheostomijna bez mankietu niskociśnieniowego
	śr. 9 mm	szt.	100
	śr. 8 mm	szt.	100
	śr. 7 mm	szt.	100
23.	Rurka ustnogardłowa
	śr. 11 mm	szt.	60
	śr. 9 mm	szt.	100
	śr. 7 mm	szt.	100
	śr. 4 mm	szt.	100
24.	Rurka intubacyjna do trudnych intubacji z ruchomą końcówką umożliwiającą intubację bez prowadnicy.	szt.	100
25.	Elektrody do badań Holtera z żelem (opak. 50 szt.)	opak	400					1 szt
26.	Elektrody 50 z żelem do ekg wielofunkcyjne (opak. 50 szt.)	opak.	600					1 szt
27.	Papier Sony UPP 110 HD	szt.	400					1 szt
28.	Papier rejestrujący do farum E – 30G, rozmiar 80 mmx 25 m, rolka, nadruk czerwona kratka	szt.	2000					1 szt
29.	Papier rejestrujący do Ascard A- 4 , rozmiar 112 mm mmx 25 m, rolka, rolka szerokość 112 mm, długość 25 m	szt.	2000					1 szt
30.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych od CH-12 do CH-20, długość 60cm, bez kontroli ssania, wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76 st. ShA, z otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzeciwległymi, powierzchnia satynowa "zmrożona", kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, konektor półprzeźroczysty, sterylny	szt.	8000					1 szt
31.	Butelki do odsysania ran sterylne poj. 200 ml.	szt.	4000					1 szt
32.	Kateter do karmienia dł. 40 cm. rozm.F 5,6,8	szt.	400
33.	Zgłębnik żołądkowy dł.800, 1000 mm (roz. 14,16,18,20)	szt.	400
34.	Cewnik Foleya od CH-12 do CH-26 silikonowany, zastawka wykonana z lateksu możliwość napełniania strzykawką Luer. Pakowany podwójnie wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowo-papierowy, sterylizowany tlenkiem etylenu	szt.	5000
35.	Podkład higieniczny - jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający, na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, przeszyć, pikowania) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l.	szt.	500
35.	Chłonna mata na podłogę (1,5L/m2) z możliwością przytwierdzania do podłogi. O wymiarach 81 cm na 121cm Produkt pakowany po 25 sztuk.	szt.	1000
36.	Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 51cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm	szt.	1000
37.	Worek do moczu z odpływem poj. 2000 ml.	szt.	10000					1 szt
38	Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, z nadrukiem perforacji, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, grubość zgrzewanej folii min 20um, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 38cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm.	szt.	700
39	Pojemniki na zużyty sprzęt j.u, pojemność 1 litra	szt.	600					1 szt
40	Pojemniki na zużyty sprzęt j.u.,pojemność 2 litry	szt.	6000					1 szt
41	Pojemnik na zuzyty sprzęt i.u., pojemność 5 litry	szt.	3000					1 szt
42	Pojemniki na zużyty sprzęt j.u, pojemność 10 litrów	Szt.	3000					1 szt
43	Pojemniki na zużytu sprzęt j.u, pojemność 20 l	szt.	3000					1 szt.
	W/w pojemniki w poz. 39 - 42 na zużyty sprzęt jednorazowego użytku muszą być przystosowane do różnego rodzaju igieł j.u. , chirurgicznych ostrzy wymiennych i kaniul, średnica otworu powyżej 2 cm
44	Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,15 litra	szt.	1200					1 szt
45	Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,25 litra	szt.	500					1 szt
46	Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,5 litra	szt.	400					1 szt
47	Pojemniki na wycinki do badań Histopatologicznych 0,03 litra	szt.	1400					1 szt
48	Podkłady zbudowane są z nieprzemakalnej folii polietylenowej (od strony spodniej), wkładu z rozdrobnionej pulpy celulozowej i miękkiej włókniny (od strony wierzchniej), przyklejonej do wsadu chłonnego, co zapobiega nierównomiernemu rozprzestrzenianiu się pulpy. Rozmiary: 75 x 90 cm; Wersja podkładu w rozmiarze 75 x 90 cm posiada dwie taśmy samoprzylepne, co ułatwia właściwe umieszczenie podkładu i zapobiega jego przesuwaniu.	szt.	500					1 szt
49	Włókninowa koszula dla pacjenta, z szerokim rękawem i wycięciem na szyję. Szeroki rękaw ułatwia dostęp do całej ręki pacjenta. Koszula jest zakładana przez głowę. Rozmiar M/L, długość 110 cm, szerokość 140 cm, materiał – włóknina typu SMS.	szt.	5000					1 szt.
50	Nakłuwacz: igła, średnica 0,8 mm (21G), ostrze trzy-płaszczowe, głębokość nakłucia: 1,8 mm, objętość próbki krwi: 10-20 µl. Zastosowanie: dzieci i dorośli delikatnej skórze, badanie poziomu cukru we krwi, opakowanie, ilość w opakowaniu 200 szt.	opak.	1000
51	Prześcieradło jednorazowego użytku, nieprzemakalne, wykonane z laminatu celulozowo-foliowego. Posiada dodatkowe wzmocnienia wzdłuż prześcieradła. rozmiar: około 80x175cm. Kolor biały w niebieskie paski.	szt.	2500					1 szt.
52	Pościel jednorazowa 3 – częściowa (1 komplet) wykonany z włókniny polipropylenowej, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm, poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm. kolor: zielony, jednorazowego użytku, niejałowa.	kpl.	3000					1 szt.
53	Wkład jednorazowy do ssaka 1.5l - wkład jednorazowy o pojemności 1.5l do zbiorników posiadający dwa uchwyty przy wkładzie, zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny, ochronę przeciw bryzgową i łącznik kątowy, Środek żelujący w rozpuszczalnej saszetce utrzymującej go w postaci skondensowanej dopóki wkład nie jest używany. Dwa uchwyty przy wkładzie ułatwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne. Zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta. Zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe - filtr hydrofobowy i antybakteryjny. Ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra. Łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. Możliwość połączenia szeregowego pozwalającego na większą wydajność, przy większych ilościach wydzielin odsysanie jest możliwe bez wymiany wkładów. System jednorazowych wkładów składa się z dwóch elementów: zbiorników wielorazowych oraz wkładów jednorazowych. Oznakowanie kolorem ułatwia szybka identyfikację rozmiaru wkładów i zbiorników. Modułowy system gromadzenia wydzielin oferuje użytkownikom prostotę obsługi przy zachowaniu najwyższego bezpieczeństwa.	szt.	3000
54	Wkład jednorazowy 2.5l - wkład jednorazowy o pojemności 2.5l posiadający dwa uchwyty przy wkładzie, zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny ,ochronę przeciw bryzgową i łącznik kątowy. Dwa uchwyty przy wkładzie ułatwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne. Zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta, zintegrowane zabezpieczenie przeciw przelewowe - filtr hydrofobowy i antybakteryjny. Ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra. Łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta. Możliwość połączenia szeregowego pozwalającego na większą wydajność, przy większych ilościach wydzielin odsysanie jest możliwe bez wymiany wkładów.	szt.	1500
55	Ustnik endoskopowy posiadający anatomiczną strefę zgryzu, z regulowanym umocowaniem, bezlateksowy, jednorazowego użytku, przeznaczony dla dorosłych. Jeden otwór główny na endoskop, dwa otwory boczne oraz haczyki do mocowania opaski uciskowej (pasek z regulacją).	szt.	2000
56	Miska nerkowata - pojemność: 700ml, materiał: pulpa celulozowa, wymiary produktu: około dł. 250 x szer. 135 x wys. 40 mm, odporność na przeciekanie, stojąca ze względu na płaską powierzchnie dna, łatwe przechowywanie (produkt piętrowany), uniwersalny - może być stosowany do różnych funkcji, łatwa do przenoszenia, utylizacja - do maceracji.	szt.	3000
57	Miska 4,2 l - pojemność: 4 200 ml, materiał: pulpa celulozowa. Wymiary produktu: ok. średnica 300 x wys. 95 mm. Uniwersalna - może być używana do wielu funkcji, takich jak pielęgnacja pacjentów itp., stojąca ze względu na płaską powierzchnię dna, łatwe przechowywanie (produkt piętrowany), łatwa do przenoszenia, gdy jest pełna, produkt jednorazowego użytku.	szt.	5000
58	Kaczka tradycyjna stojąca ze względu na płaską powierzchnie dna, większy komfort pacjenta i łatwe nalewanie dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz gładkiemu wykończeniu otworu, rozmiar uniwersalny - indywidualne dozowanie, łatwa do przenoszenia, gdy jest pełna, produkt jednorazowego użytku zmniejszający ryzyko zakażania krzyżowego. Pojemność: 800 ml, materiał: pulpa celulozowa. Wymiary produktu: ok. dług. 250 x szer. 110 x wys. 120 mm, odporność na przeciekanie, utylizacja - do maceracji.	szt.	5000
59	Basen głęboki stojący ze względu na płaską powierzchnie dna, silna konstrukcja, rozmiar uniwersalny, łatwy do przechowywania (produkt piętrowany), łatwy do przenoszenia, gdy jest pełny. Pojemność: 1600ml, materiał: pulpa celulozowa. Wymiary produktu: ok. dł. 375 x szer. 285 x wys. 90 mm, odporność na przeciekanie, utylizacja – do maceracji.	szt.	5000
60	Podstawka pod basen głęboki służy do poprawy trwałości basenów z pulpy celulozowej, lekka, mocna i trwała, gładka powierzchnia materiału zapewnia komfort użytkowania oraz łatwość czyszczenia, może być czyszczona w automatycznej myjni lub ręcznie, kompatybilna z basenem głębokim z poz. 62.	szt.	20
61	Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-zielony; 1-różowy; 2-czerwony; 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-przezroczysty), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu.	szt.	20
62	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, polipropylenu i poliwęglanu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski na końcu rurki powietrznej. Produkt sterylny. Rozmiar 1,0 - 5,0.	szt.	20
63	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary #00-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja).Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od Producenta załączyć do oferty.	szt.	100
64	Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiar CH14, CH12	szt.	200
65	Filtr oddechowy elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - czysty mikrobiologicznie, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy Vt=1000ml, min. 32,4 mg/l.	szt.	2000
66	Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia. Dwie gałęzie, rozciągliwe, długość 90-300 cm. Trzecia gałąź 150 cm z workiem oddechowym 2l.	szt.	500
67	Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, utrata wilgoci 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty.	szt.	100
68	Obwód oddechowy do respiratora. Długość układu min. 180 cm. Czas użycia do 7 dni. Średnica wewnętrzna obwodu 22 mm.	szt.	1000
69	Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatowy do rurek intubacyjnych, sterylny, Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18, długość 54-56 cm dla systemów CH12-18 oraz 62 cm dla systemów CH12-16 oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów.	szt.	2000
70	.Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem i rurką 100/800 z mankietem: / a)rozm. 7 – szt …100 / b) rozm. 8 – szt.....100 / Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z rurka100/800 z mankietem bez peana: / a)rozm. 7 – szt …...100.. / b) rozm. 8 – szt........100......... / Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym: / a)rozm. 7 – szt …....100...... / b) rozm. 8 – szt........100..................... / Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej, z wodną regulacją siły ssania i odłączanym drenem, 2100 ml..- 100 szt. / Miękka szeroka opaska do rurki tracheostomijnej szt..-100	szt.
71	Zestaw do przetoczeń z portem igłowym, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. Materiał PVC, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15 µm. Całkowita długość zestawu 285 cm, objętość napełniania 22 ml, okres przydatności min. 3 lata.	szt.	200
72	Zestaw do podaży krwi oraz preparatów krwiopodobnych z portem igłowym, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. Materiał PVC, komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 200 µm. Całkowita długość zestawu 250 cm, objętość napełniania 22 ml, okres przydatności min. 3 lata.	szt.	100
73	Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym - wymagane potwierdzenie od producenta - załączyć do oferty.	szt.	100
74	. Gąbeczki do czyszczenia jamy ustnej, umożliwiające odsysanie. pakowane po 3 szt.	szt.	3000
75	Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone przez Producenta (wymagane potwierdzenie od producenta - załączyć do oferty). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. Opakowanie folia - folia:papier.	szt.	2000
76	Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci lub dorosłych. W skład zestawu wchodzą : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H2O, dzieci – 40 cm H2O, noworodki – 40 cm H2O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml (+/- 1 ml)) i 5 (188 ml (+/- 1 ml)), dzieci – 2 (73 ml (+/- 1 ml)) i 3 (96 ml (+/- 1 ml)), noworodki – 0 (19 ml (+/- 1 ml)) i 1 (30 ml (+/- 1 ml)).	szt.	50
77	Przedłużacz do obwodów oddechowych, długość 15cm z portem do odsysania i bronchoskopii, złącze respiratora 15M, złącze pacjenta 22M/15F, rozciągliwy	szt.	800

PAKIET 3
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	Serweta jałowa z włókniny polipropylenowej o gramaturze / 35 g/m², rozmiar 40×45cm z otworem 5 cm× 5 cm	szt	5000					1
2	Serweta jałowa z włókniny o gramaturze 43g/m², 90 cm×75	szt	6000
3	Serweta ginekologiczna jałowa pod pośladki z kieszenią na płyny wykonana z włókniny ofoliowanej o gramaturze 56-60 g/m² w rozmiarze 113x90 cm	szt	1000
4	Pakiet do znieczulenia podpajeczynówkowego jednorazowego użytku w którego skład wchodzą : kompresy gazowe 10 x 10 8 warstwowe 13 nitkowe 10 sztuk, serweta z włókniny ofoliowanej polipropylenowo – polietylenowej o gramaturze 56-60 g/m2 roz 75-80 x 90 1 sztuka bez przylepca, pęseta plastikowa 1 sztuka , serweta do zawinięcia zestawu z włókniny polipropylenowej – polietylenowej 90x75-80 1 szt. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo – foliową opatrzoną dwiema metkami samoprzylepnymi z informacjami : indeks wyrobu, LOT, data ważności, data ważności, identyfikacja wytwórcy	szt	1500					1
5	SETON Z GAZY Z NITKĄ RADIACYJNĄ 2M X 5 CM, OPAKOWANIE KARTON 50 SZT.	Kar.	10					1

PAKIET 4
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartośc netto	VAT	Numer katalogowy	Wartość brutto	Nazwa producenta
1	Rękawice latex pudrowane rozmiar S a’100 szt.	opak.	200
2	Rękawice latex pudrowane rozmiar M a’100 szt.	opak.	500
3	Rękawice latex pudrowane rozmiar L a’100 szt.	opak.	500
4	Rękawice latex pudrowane rozmiar XL a 100 szt.	opak.	500
Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein < 60 µg/g. Poziom AQL≤1,5. O grubości w części palca min. 0,11mm i długości min. 240 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. I. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL.
5	Rękawice chir.sterylne rozm.6	para	1000
6	Rękawice chir.sterylne rozm.6,5	para	2000
7	Rękawice chir.sterylne rozm.7	para	1000
8	Rękawice chir.sterylne rozm.7,5	para	7000
9	Rękawice chir.sterylne rozm.8	para	5000
10	Rękawice chir.sterylne rozm.8,5	para	2000
11	Rękawice chir.sterylne rozm. 9	para	4000
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4.; niska zawartość pudru, poziom protein lateksowych ≤50 μg/g , kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palca 0,21-0,23mm i długości całkowitej min. 285mm; AQL 0,65 – oznaczone na opakowaniu jednostkowym, rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; posiadające badania jednostki akredytowanej na przenikanie wirusów oraz odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374. Pakowane w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6.
12	Rękawice nitrylowe rozmiar XS a’100 szt.	opak.	2500
13	Rękawice nitrylowe rozmiar S a’100 szt.	opak.	5000
14	Rękawice nitrylowe rozmiar M a’100 szt.	opak.	8000
15	Rękawice nitrylowe rozmiar L a’100 szt.	opak.	5000
16	Rękawice nitrylowe rozmiar XL a’100 szt.	opak.	2500
Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzna warstwą polimerową, mankiet rolowany, w kolorze niebieskim. Lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość rękawic w palcach min. 0,10 mm, na dłoni min. 0,06mm. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374 potwierdzone przez niezależne badania przynajmniej 4 związków chemicznych (kwasy organiczne, nieorganiczne, zasady, aldehydy i alkohole w tym izopropanol 70% z czasem przenikania min.60 minut) dołączonymi do oferty. Rękawice odporne na przenikanie wirusów potwierdzone protokołem badań wydanym przez jednostkę niezależną, Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie rozmiarów od XS do XL zawierające 100 szt. rękawic.,
17	Rękawice nitrylowe rozmiar S	para	2000
18	Rękawice nitrylowe rozmiar M	para	2000
19	Rękawice nitrylowe rozmiar L	para	2000
20	Rękawice nitrylowe rozmiar XL	para	2000
Rękawice diagnostyczne sterylne nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową / widoczną teksturą na końcach palców. W kolorze niebieskim. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. Pozbawione tiuramów. Poziom szczelności: AQL 1,0. Długość rękawicy: min. 240mm. Grubość rękawicy (ścianka pojedyncza): palec 0,10mm-0,12mm, dłoń 0,07mm-0,08mm, mankiet 0,06mm-0,07mm Siła zrywania przed starzeniem: min.8,0N.. Zgodne z PN/EN 455-1, 2, 3,4, potwierdzone przez raport z badań producenta. / Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie zbiorcze zawierające 50par rękawic.

21	Rękawice chir.sterylne lateksowe do zabiegów ortopedycznych	kpl.	2000
Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne , sterylne, bezpudrowe, lateksowe, pokryte polimerem, z rolowanym mankietem, o grubszych ściankach, w komplecie o zróżnicowanej kolorystyce (wewnętrzna: zielona, zewnętrzna: brązowa). Zawartość protein ≤ 50 µg/g. AQL 0,65. Zgodnych z normą EN 455, odpornych na wirusy ASTMF 1671, dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6

.

PAKIET 5
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki	Producent/nr katalogowy
1.	Jałowa rękawica chirurgiczna chroniąca przed działaniem promieni rentgenowskich. Lateksowa, bezpudrowa. Miękki materiał rękawicy zapewniący swobodę ruchów i optymalne odczuwanie dotyku. Środek ochrony indywidualnej zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC (znak CE). Spełnione wymagania normy EN 455, dotyczące rękawiczek chirurgicznych.
	Rękawice rozm.7,5	Para	30
	Rękawice rozm.8	Para	30
	Rękawice rozm 8,5	Para	30					1 para
	Rękawice rozm 9	Para	30

PAKIET 6
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki	Producent/nr katalogowy
1.	Zestaw do operacji kończyny górnej w składzie: / - 1 szt. serweta chirurgiczna z elastycznym otworem na dłoń (Ø 6 cm), otoczonym warstwą chłonną 150/370x280, konstrukcja serwety zabezpiecza pacjenta oraz stolik pod kończynę górną / - 1 szt. osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm / - 1 szt. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm / Materiał podstawowy obłożenia składający się z min. 3 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze min. 50 g/m2, folii PE 15-40 mikronów, oraz dodatkowej warstwyw strefie krytycznej min. 20 g/m2. / Zestaw musi spełniac wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3	szt.	300					1
2	Jednorazowy fartuch higieniczny z mankietem: Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla cząstek, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone elastycznymi poliestrowymi mankietami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący.	szt.	25000					1
3	Sterylny Zestaw Uniwersalny w składzie: a) 1 x serweta górna o wymiarach 300 x 175 cm, z taśmą samoprzylepną i dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej, b) 2 x serwety boczne o wymiarach 90 x 75 cm, z taśmą samoprzylepną na całej długości serwety, oraz dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej c) 1 x serweta dolna o wymiarach 175 x 175 cm, z taśmą samoprzylepną i dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej Serwety na brzegach lepnych zintegrowane są z samoprzylepną elastyczną folią chirurgiczną o wymiarach 5 x 38-40cm, usytuowaną w strefie krytycznej wyrobu, która dzięki swoim właściwościom pozwala na precyzyjne zabezpieczenie pola operacyjnego Serwety wykonane z z laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna), jedną z warstw stanowi folia PE, gramatura laminatu > 125 g/m2 (strefa krytyczna), wysoka odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwety >850cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) > 280 kPa, niski poziom pylenia ≤ 2,6 log10 (liczby cząstek) d) 1 x nieprzemakalna taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 49 cm (jedną z warstw stanowi folia PE) e) 4 x ręczniki chłonne 18 x 25 cm f) 1 x osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm g) 1 x serweta na stolik (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm	szt.	1000					1
4	Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii. Przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk o roz. 81x140	szt.	4000
5	Sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS / SMMS o gramaturze min 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach ( rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, min. 1 celulozowy ręczniczek. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Rozmiar L, XL.	szt.	12000					1
6	Zestaw do zabiegów na obu kończynach w składzie: Serweta chirurgiczna do zabiegów na obu kończynach o wymiarach 200x300cm, posiadająca dwa samouszczelniające się otwory o średnicy 7cm. Serweta wykonana z laminatu (włóknina spunbond 30g/m2, folia PE 15 µm i włóknina PP 20g/m2) posiadająca dodatkową warstwę chłonna 90x140cm o grubości 50g/m2. Serweta musi spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795 przy jednoczesnej odporności na przenikanie płynów wynoszącej >150cm H2O i odporności na rozerwanie (na sucho/mokro) wynoszącej 190/102kPa – 1szt. serweta na stolik – (owinięcie zestawu) w rozmiarze 150x190cm – 1szt. ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt. taśmy samoprzylepne 9x49cm – 2szt.	szt.	400					1

PAKIET 7
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1.	Maska chirurgiczna pelnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włoknin o gramaturze min 17 g/m2( jedna warstwa )Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana ,nie powodująca uczulen ,wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie do kształtu twarzy ,wiązana na troki o długości min 40 cm ,barierowość na poziomie 98,8% kolor zielony lub niebieski pakowana w kartoniki po min 50 sztuk .Udokumentować filtrację bakteryjną maski)	szt.	10000					1 kartonik
2.	Maska chirurgiczna pelnobarierowa wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włoknin o gramaturze min 17 g/m2( jedna warstwa )Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana ,nie powodująca uczulen ,wyposażona w sztywnik zapewniajacy łatwe dopasowanie do kszałtu twarzy ,wiązana za pomoca gumki ,barierowość na poziomie 98,8% kolor zielony lub niebieski pakowana w kartoniki po min 50 sztuk .( udokumentować filtrację bakteryjną maski)	szt.	500000					1 kartonik
3.	Czepek chirurgiczny z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17 g/m2 w kszałcie beretu ,ściągniety lekką nieściskajacą gumką Pakowany w opakowaniu po 100 sztuk kartonik w formie podajnika kolor niebieski lub zielony	szt.	70000					1 kartonik
4	## Czepek z włókniny polipropylenowej złożony w harmonijkę. Włosy są zabezpieczone przed przedostaniem się na zewnątrz czepka. Przepuszcza powietrze. / Wykonany z 100% polipropylenu, / Idealnie trzyma się na głowie, włosy są zabezpieczone przed przedostaniem się na zewnątrz czepka. / Przepuszcza powietrze, dzięki czemu skóra głowy "oddycha". / Jest pakowany po 50 szt. w opakowaniu. / Włóknina 12 g/m², z podwójną gumką.	szt.	50000					1
5.	Czepek chirurgiczny o kroju furazerki z włokniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2, sciągnięty z tułu gumką bez napotnika zapakowany w worek foliowy	szt.	20000
6.	Longeta sterylna z gazy 17 nitkowej 8 warstwowa 10 cm x 100 cm z nitką RTG i tasiemką sterylizowana parą wodną zapakowana w torebkę foliowo papierową opatrzona etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności , pakowana po 5 szt.	szt.	400					1
7.	Longeta sterylna z gazy 17 nitkowej 8 warstwowa 10 cm x 100 cm z nitką RTG i tasiemką sterylizowana parą wodną zapakowana w torebkę foliowo papierową opatrzona etykietą z dwoma metkami samoprzylepnymi informującymi o kodzie wyrobu, serii, dacie ważności , pakowana po 2 szt.	szt.	500					1
8.	Zestaw do artroskopii kolana w zestawie minimum: serweta z otworem elastycznym (okrąg rozm. 6 cm) i workiem z kształtką do zbierania płynów z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 320 x 240 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O i odporności na wypychanie w strefie krytycznej 150 kPa - 1 szt. / - Pokrowiec na nogę z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 75 x 37 cm – 1 szt. / - taśma medyczna rozm. 50 x 9 cm - 2 szt / -serweta na stół do instrumentarium rozm. 190 x 150 cm - 1 szt. / - serweta na stolik Mayo z warstwą chłonną 85 x 76 cm, folia piaskowana o grubości 45 mikrometrów rozm. całkowity 145 x 80 cm - 1 szt. / - serwetki do rąk z włókniny kompresowej rozm. 40 x 20 cm - 2 szt / Zestaw zgodny z wymaganiami normy PN EN 13795	szt.	300					1
9.	Zestaw do operacji ginekologicznych w którego wchodzi skład: / -serweta z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 265 cm x 180 cm cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O i odporności na wypychanie w strefie krytycznej 150 kPa z otworem w kszałcie trapezu 28 X 20 X 19 , przylepcem ,zintegrowanymi nogawicami i klapka przysłaniającą / - serweta na stół instrumentalny 190 cm x 150 cm 1 szt	Szt.	500
10.	Zestaw do operacji brzusznych w którego wchodzi w skład: / - serweta z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 240 x 150 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O - 1 szt. / - Serweta z przylepcem z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 180 x 170 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O - 1 szt. / - Serweta z przylepcem (przylepiec na szerszym boku) z laminatu dwuwarstwowego o gr. 56 gm/m2 w rozm. 90 x 75 cm i odporności na przenikanie cieczy 250 cm H2O - 2 szt. / - taśma medyczna rozm. 50 x 9 cm - 1 szt. / - serweta na stół do instrumentarium rozm. 190 x 150 cm - 1 szt. / - serweta na stolik Mayo rozm. całkowity 145 x 80cm - 1 szt. / - serwetki do rąk z włókniny kompresowej rozm. 40 x 20 cm - 2 szt. / Zestaw musi spełniać wymagania wg normy PN EN 13795 / Szerokość przylepca w serwetach min 5 cm.	szt.	500					1
11.	Foliowa osłona przewodów camera cover Wykonane są z przezroczystej folii polietylenowej o wymiarach około 15x250cm. Osłona posiada kolorową taśmę samoprzylepną oraz kartonik z wycięciami, dzięki którym może być w łatwy sposób zamocowana na urządzeniu. Materiał, z którego osłona została wykonana jest bardzo sprężysty i delikatny, dzięki czemu możliwa jest łatwa i bezpieczna manipulacja podczas zabiegu. Opakowanie jałowe, produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 20 szt.	szt.	300					1
12	Osłona na przewody i urządzenia medyczne na ramię C 1: Rozmiar: uniwersalny na ramię C 1-częściowy z trokami, jałowy. Osłona wykonana z włókniny odporna na zrywanie. Posiada elastyczną gumkę lub troki, które umożliwiają zamocowanie pokrowca na urządzeniu. Dotyczy modelu OEC 7600 Opakowanie: 50 szt.	Szt.	40 op

Pakiet 8

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1.	Port naczyniowy wraz z akcesoriami. Skład : komora i kaniula wykonane w całości z tytanu, obudowa wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do łezki, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 2 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, wysokość portu 10 -10,4 mm, średnica membrany 9,5 – 9,8 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik 6,5 Fr dołączany ( nie połączony trwale z komorą portu ) o dł. 45 – 50 cm, śr. zew. 2 – 2,2 mm i śr. wew. 1 – 1,05 mm. Oznaczenie długości co 1 cm trwale naniesione na cennik i opis co 5 cm. W zestawie : tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - „tępy” bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia, igła Hubera prosta, strzykawka 10 ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica umożliwiająca obsługę jedną ręką, igła wprowadzająca, karta pacjenta, etui na kartę pacjenta, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. Polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.	szt	100
2.	igła kompatybilna do portu system 20G x 17 mm	szt	200

Pakiet 9

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1.	Elastyczna siatka opatrunkowa 4 cm x 10 m niejałowa, siatka stosowana do podtrzymywania opatrunków w zastępstwie tradycyjnego bandaża lub plastra. używanie zapewnia komfort pacjentowi, pozwala na bieżącą obserwację procesu gojenia oraz na zachowanie pełnej swobody ruchu. wyrób jednorazowego użytku.	szt	1500
2.	elastyczna siatka opatrunkowa 8 cm x 10 m niejałowa elastyczna siatka opatrunkowa posiadająca szerokie zastosowanie m.in. jako zamiennik tradycyjnych bandaży do podtrzymywania opatrunków na ciele. cechy produktu: elastyczność, przędza poliamidowa, przędza poliuretanowa, niejałowa. rozmiar: 8 cm x 10 m. zastosowanie: na udo, głowę, biodro.	Szt.	2000

Pakiet 10

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1.	Aluminiowa szyna palcowa Zimmera – wodoodporna, z dwóch warstw materiału : zewnętrzna warstwa aluminium po uformowaniu przez lekarza poprzez odpowiednie wygięcie na dłoni do pożądanego kształtu, wewnętrzna warstwa miękkiej pianki polietylenowej o grubości 5 mm wykonana jest z materiału wodoodpornego. Produkt jednorazowy, niesterylny, wymiary 400 mm x 20 mm.	szt	500

Pakiet 11
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1.	Zgłębnik z łącznikiem przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bezpieczny, łatwy do założenia, cienki. / Części składowe: / a)Port żywieniowy z łącznikiem umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia lub/i strzykawką / b)Przezroczysty, poliuretanowy przewód zgłębnika, z trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG i centymetrową podziałką / c)Koniec dalszy zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym otworem centralnym / d)Prowadnica pokryta silikonem, z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem Pakowany pojedynczo wfolię / Opakowanie zbiorcze – 10 szt. Rozmiar 10/130 cm.	szt.	200
2.	Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. / Części składowe / a)Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik: / - Znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie) / - Trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą / Końcówką pokrytą Hydromerem®, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne / - 12-centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej / b)Płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika, dla maksymalnego komfortu pacjenta. / cNiebieski zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika / d)Skalpel / e)Punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem / f)Nić trakcyjna z pętlą, do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika / g)Łącznik do żywienia ENFit (CH 10 czarny, CH14 zielony, CH18 czerwony) / h )Zacisk do regulacji przepływu / Rozmiar Ch 18/40 cm, Pakowany pojedynczo w folięOpakowanie zbiorcze – 5 szt.	op.	200
3.	Strzykawka Enteralna przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. / Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku dla jednego pacjenta w celach żywienia enteralnego kompatybilna z zgłębnikiem. Końcówka centryczna Pojemność 60 ml. / Pakowany pojedynczo w opakowanie folia –papier.	szt.	500
4.	Strzykawka Enteralna przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. / Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku dla jednego pacjenta w celach żywienia enteralnego kompatybilna z zgłębnikiem. Końcówka centryczna Pojemność 100 ml. / Pakowany pojedynczo w opakowanie folia –papier.	szt.	500
5.	Złącze do połączenia zestawu do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej, kompatybilne ze z wyżej opisanym sprzętem. Opakowane po 5 szt. opakowanie zbiorcze – 10szt.	op.	500
6.	Zestaw do żywienia dojelitowego z adapterem do butelek, kompatybilny z pompą infuzyjną Medima. Materiał PVC, komora kroplowa 20 kropel/ml. Całkowita długość zestawu 285 cm, objętość napełniania 23 ml.	szt.	500

PAKIET 12

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	Ubranie medyczne materiał SMS 40g/m2 bez strzępień,3 kieszenie, spodnie wyposażone w gumkę, bluza z krótkim rękawem, dekolt V obszyty lamówką, antystatyczny, oddychający, odporny na penetrację cieczy, odporny na rozciąganie, dostępne rozmiary: S-XXL, Odzież medyczna jest pakowana pojedynczo w torebki foliowe, opakowanie zbiorcze zawiera 50- 60 szt.	szt.	40000					1

PAKIET 13
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	PÓŁMASKA Z FILTREM FFP3, klasa filtra: EN 149:2001 · z elastycznym z noskiem, 5-warstwowa z wkładką filtrującą meltblown, pakowana pojedynczo	Szt.	10000					1

PAKIET 14

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	Kombinezon ochronny EN 14126 - ochrona przeciw COVID–19 / Kombinezon ochronny EN 14126 to specjalistyczny rodzaj odzieży wierzchniej, przeznaczony do użytku profesjonalnego. Stanowi skuteczną ochronę dla personelu medycznego przed bakteriami, drobnoustrojami i wirusami, w tym przed wirusem COVID-19. / Kombinezon ochronny EN 14126 - ochrona przeciw COVID–19 jest produktem kategorii III Środków ochrony osobistej / posiada deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 / oraz oznakowanie CE, który jest gwarancją najwyższej jakości produktu; certyfikat kombinezonu został wydany przez jednostkę notyfikowaną posiadającą numer 2163. / Ponadto kombinezon spełnia następujące normy: / PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi / EN 14605 + A1 EN 13034 - Odzież ochronna przed substancjami ciekłymi (w postaci strumienia - typ 3, jak i rozpylonej - typ 4) / Kombinezon ochronny norma 14126 zgodny jest z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 w zakresie sprzętu ochronnego dla personelu (jest tym samym produktem kategorii III typ 3/4/5/6 środków ochrony osobistej). Kombinezon wykonany jest z materiału PP, a także zabezpieczony laminatem, który mimo dużej odporności na rozdarcia, umożliwia także wymianę powietrza. Strój ochronny zapewnia duży komfort, ponieważ dostępny jest w różnych rozmiarach, łatwo go włożyć a także ściągnąć - zapinany na zamek błyskawiczny i zakończony gumkami przy rękawach, kapturze i nogawkach. W pasie również posiada gumę, zapewniającą lepsze przyleganie. Kombinezon EN 14126 gwarantuje dobrą szczelność - jego szwy, zostały zabezpieczone dodatkowo taśmą. / zapinany na zamek błyskawiczny zakryty listwa dla większej ochrony i wygody użytkowania. / trójpanelowy kaptur obszyty i wykończony gumką / brzegi rękawów, nogawek wykończone gumkami ściągającymi, dzięki czemu kombinezon zapewnia większą SZCZELNOŚĆ / gumka w pasie zapewniająca wygodę użytkowania oraz dopasowanie kombinezonu / dostępne rozmiary: Rozmiar L, Rozmiar XL, Rozmiar XXL / kombinezon wykonany z materiału PP oraz oddychającej warstwy laminowanej wyjątkowo odpornej na rozdzieranie / szwy są dodatkowo klejone taśmą co zapewnia dodatkową ochronę i szczelność / kombinezony pakowane pojedynczo w folię ochronną	Szt.	15000					1

PAKIET 15
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1 / 2 / 3	Przeźroczysta, przylepna folia chirurgiczna, która zapewnia sterylność aż do brzegu rany. Serweta w pełni przylega do brzegów rany, redukując przy tym stopień zakażenia miejsca operowanego. Folia chirurgiczna dokładnie przylepiona do brzegów rany zmniejsza migrację bakterii. Niezawodna i bezpieczna przylepność. Folia jest elastyczna, co ułatwia aplikację, nawet w przypadku trudnych anatomicznych konturów Dostępna w rozmiarach 1040, 35 cm x 35 cm , 1040, 35 cm x 35 cm / Ostrze kompatybilne ze strzygarką z ruchomym ostrzem będąca na wyposażeniu szpitala., jednorazowe, ruchome, ergonomiczny kształt umożliwiające dokładne i szybkie usuwanie owłosienia nawet z trudno dostępnych okolic ciała, umożliwia strzyżenie z kierunkiem wzrostu włosów oraz w przeciwnym. szt 1000 / # Przezroczysty opatrunek foliowy 1684, 6x7cm, 100 szt./op / Umożliwia przepuszczalność pary wodnej oraz stałą obserwację miejsca wkłucia / Sterylna, przezroczysta, wodoodporna i oddychająca folia nie przepuszcza płynów, bakterii i wirusów. Dopasowuje się do kształtów ciała, "pracuje" razem z ruchem skóry pacjenta. Nie zawiera lateksu	Szt. / szt. / op	300 / 1500 / 100

Pakiet 16
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	Czepek medyczny jednorazowy, Włóknina PP spundbond 14g, Rozmiar: Uniwersalny, Kolor: zielony, niebieski, biały,	Szt.	10000					1

Pakiet 17
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	Ochraniacze na buty włókninowe krótkie, Włóknina PP spundbond 17g, Kolor: zielony, niebieski, biały,	Szt.	30000					1

Pakiet 18
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1. / 2.	Chirurgiczna maszynka do golenia z chirurgicznym ostrzem, pakowana pojedynczo / Jednorazowe maszynki do golenia z dwoma ostrzami , antypoślizgowa rączka, pasek nawilżający , system usuwania zarostu z pomiędzy ostrzy	Szt. / szt.	2000 / 1000

Pakiet 19
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	## Gogle ochronne, przezroczyste z medycznego silikonu Wykonane w 100% z silikonu klasy medycznej -hypoalergiczneg i biokompatybilnego.Elastyczne z miękką powierzchnią. Można zakładać na okulary.Wyposażone w elastyczną, regulowaną taśmę (gumkę) na głowę.Dwustronna powłoka zapobiegająca parowaniu (anti-fog).Zapewniają wyjątkowo szeroki kąt widzenia: 180 stopni bez zniekształceń optycznych. Niewielka waga i elastyczna struktura powoduje, że gogle są wyjątkowe wygodne do noszenia.Klasyfikacja: Wyrób medyczny Klasy I;Ochrona oczu EN 166:200	Szt.	2000					1

Pakiet 20
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	Przyłbica ochronna (osłona twarzy) wielokrotnego użytku, rozmiar uniwersalny, dostosowana do kształtu głowy za pomocą taśmy elastycznej, wysoka przejrzystość, nie matowieje na skutek dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, norma PN-EN 166:2005.	Szt.	1000					1

Pakiet 21
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	Fartuch medyczny SMS 35g niebieski, zielony, przy rękawach mankiet, przy szyi rzep, wiązany na dwa troki, właściwości barierowe, hydrofobowy	Szt.	2000					1

Pakiet 22
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	Fartuch medyczny 40 g polipropylenowy barierowy (podfoliowany na całości), zielony EN 13795 ze ściągaczem,	Szt.	40000					1

Pakiet 23
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Worek na zwłoki zamek czarny/biały zamykany na zamek błyskawiczny długości około 2 - 2,5 m	Szt.	1500

Pakiet 24
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	Wysokie ochraniacze foliowe na buty , rozmiar uniwersalny kolor biały, niebieski, zieolny	para	20000					1

Pakiet 25
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1.	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 27G/90 mm, igła prowadząca 22G	szt.	100
2	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 26G/90 mm, igła prowadząca 20G	szt.	600
3	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 25G/90 mm, igła prowadząca 20G	szt.	400
4	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 22G/90 mm	szt.	200
5	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z ostrzem Quincke 20G/90 mm	szt.	80
6	Igła do znieczulenia podpaęczynówkowego pencil – point 27G/90 mm, igła prowadząca 22G	szt.	200
7	Igła do znieczulenia podpaęczynówkowego pencil – point 26G/90 mm, igła prowadząca 20G	szt.	200
8	Igła do znieczulenia podpaęczynówkowego pencil – point 25G/90 mm, igła prowadząca 20G	szt.	400
9	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego pencil – point 22G/90 mm	szt.	100
10	Zestaw do drenażu 9F, 12F, 14F i 16F, z kateterem prostym i pigtail, jednokanałowym i dwukanałowym	szt.	200
11	Przedłużacz do zestawów do drenażu 12F/25 cm, z kranikiem jednodrożnym	szt.	200
12	Kateter do odsysania pola operacyjnego 27F/200 cm, z końcówką typu Yancauer 7.5 X 5.0 X 250	szt.	800
13	Kateter redon 10F, 12F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F/70 cm	szt.	2000
14	Butelka sterylna, płaska, z harmonijką, poj. 250 ml, skalowana co 25 ml, do połączenia z drenami od 6F do 32F	szt.	1000
15	Kateter do embolektomii i trombektomii termoplastyczny, 3F, 4F, 5F, 6F, dł. 80 cm	szt.	10
16	Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, 24F, 28F, 32F/40 cm	szt.	100
17	Kateter do drenażu klatki piersiowej z connectorem, pokryty powłoką hydrofilną, widoczny w Rtg, 24F, 26F, 28F, 30F, 32F, 34F 36F /50 cm	szt.	20
18	Sonda żołądkowa, 2 otwory boczne, zakończenie zamknięte 16 F, 18F, 20F, 22F/150 cm	szt.	600
19	Kateter do odsysania wydzieliny z górnych dróg oddechowych typu C, 16 F, 18 F, 20 F/60 cm	szt.	20000

Pakiet 26
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1.	Worki na filtrat 10l z zaworem spustowym	Szt.	50
2	Igły palstikowe typu Spike o długości 72 mm – opakowanie 100 szt.	op	1
3	Rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłaczenie 4 worków plynu do hemofiltracji z drenem substytutu/m dializatu	Szt.	10
4	Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltacji o serdnicy 11,5Fr o dłudościach : / 15 cm szyjne/ podobojczykowe – 20 szt / -24 cm udo – 10 szt.	szt
5	Dializat Ci-Ca, K4 Wodorowęglowy dializat o składzie : / potas 4 mmol/l / sód 133 mmolo/l / wapń 0 mmol/l / wodorowęglan 20 mmol/l / w dwukomorowych workach 5,0 l	szt	1500
6	Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową KIT – Ci- Ca EMIC2 składające się z jałowych, pakowanym osobno następujących elementów: / -zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów, tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu, roztworu wapnia / hemofiltra z polisulfonową błoną przepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 / drenu dializatu	szt	30
7	4% cytrynian sodu w workach 1500 ml	Szt.	150
8	Cita – Lock 46.7% opakowanie 20 szt po 5 ml	op	2

Pakiet 27
L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Próbki
1	Wziernik ginekologiczny typu francuski, jednorazowy, pakowany sterylnie, pojedynczo. / Rozmiar – XS – 600 szt. / Rozmiar L – 2000 szt. / Rozmiar XL – 600 szt. / Rozmiar M – 2000 szt.	Szt.						1