Augustów, dn. 09 czerwca 2021 r.

Nasz znak: SPZOZ L dz. 1668/2021

**Do wszystkich Wykonawców**

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA do postępowania 7/ZP/2021

„Dostawa wyposażenia i modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej oraz Działu Fizjoterapii

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie w ramach

projektu „Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych” LT-PL4R-291

Do zadanie nr 1

Dostawa cyfrowego aparatu RTG sztuk 1

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 3

Czy Zamawiający dopuści napięcie generatora 40-125 kV ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 5

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji 0,2-220 mAs ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 6

Czy Zamawiający dopuści brak możliwości wykonywania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 9

Czy Zamawiający dopuści zakres wysokości ogniska od podłogi 54,7 cm – 196 cm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 10

Czy Zamawiający dopuści szerokość aparatu 63,2 cm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 14

Czy Zamawiający dopuści rotację ramienia wokół osi pionowej -20 o/+105 o?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 19

Czy Zamawiający dopuści pojemność cieplną anody 107 kHU?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 21

Czy Zamawiający dopuści prędkość obrotów anody 3000 obr/min?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 23

Czy Zamawiający dopuści brak teleskopowego ramienia mocującego lampę?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 24

Czy Zamawiający dopuści wysokość aparatu złożonego do transportu 146 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 25

Czy Zamawiający dopuści brak zespołu napędowego zasilanego z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 28

Czy Zamawiający dopuści brak systemu zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 29

Czy Zamawiający dopuści brak sterowania przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 30

Czy Zamawiający dopuści brak systemu zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 35

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość 3,5 lp/mm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 38

Czy Zamawiający dopuści DQE przy 0,0 lp/mm 60%?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 44

Czy Zamawiający dopuści monitor o jasności 250 cd/mm2?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

1. Pytanie do Zadania nr 1, Przedmiot zamówienia: Aparat RTG przyłóżkowy, II Charakterystyka, Lp. 45

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość monitora 1280x768?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

*Sporządziła Joanna Walulik*