Augustów, dn. 13 października 2022 r.

Dotyczy: Dostawa aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
               Zdrowotnej w Augustowie, numer referencyjny 18/ZP/2022.

Odpowiadając na zapytania Wykonawców Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy, wieloczęstotliwościowy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, o poniższych parametrach:

| Lp | Parametr |
| --- | --- |
|  | JEDNOSTKA GŁOWNA |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany fabryczny akumulator pozwalający na pracę - dokończenie badania w przypadku zaniku napięcia przez okres min 20 minut oraz na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie w czasie do 30 sek. |
|  | Cztery koła skrętne z blokadą min 2 kół w pozycji parkingowej . Waga aparatu max. 100 Kg |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED o przekątnej ≥ 21cali i rozdzielczości monitora ≥ 1920x1080, kolorowy, bez przeplotu |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 10 cali |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. |
|  | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. |
|  | Płynna regulacja wysokości panelu sterowania. Regulacja Góra /dół min. 18 cm |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo +/- 30° |
|  | Monitorowanie sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury do zainstalowani po prawej lub lewej stronie konsoli operatora w zależności co od preferencji użytkownika. |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 000 000 kanałów procesowych |
|  | Maksymalna dynamika systemu min. 250 dB |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz |
|  | Ilość aktywnych, bezpinowych – równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych, ≥ 3 aktywne porty. Zasłaniane porty głowic w przypadku braku głowicy w porcie, |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE ≥ 40000 |
|  | Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospective), Min. 50 sek. |
|  | Dysk twardy SSD ≥500 GB |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |
|  | Tryb B |
|  | Głębokość penetracji ≥2-35 cm |
|  | Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-35 cm |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥2000 fps |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości liniowej i czasowej obrazu poprzez ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka, do lepszej diagnostyki |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |
|  | Obrazowanie harmoniczne, 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. |
|  | Tryb M |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym |
|  | Anatomiczny tryb M. |
|  | Tryb Doppler Kolorowy |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego min. od 0,1KHz do 18KHz |
|  | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego |
|  | Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera ≥ +/- 30° |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym |
|  | Tryb Spektralnego Dopplera Pulsacyjnego |
|  | Zakres PRF dla Dopplera Pulsacyjnego, min. od 1KHz do 22KHz |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,5-25 mm |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji |
|  | Tryb Dopplera fali ciągłej CW |
|  | INNE FUNKCJE |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex, min. 4 kroki |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. Technologia inna niż opisana w pkt 56. |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: - brzusznych - mięśniowoszkieletowych - pediatrycznych - małych narządów - kardiologicznych - ginekologicznych - położniczych - echo płodu |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego |
|  | Funkcja automatyzacji podstawowych pomiarów biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC, FL, z obrazu 2D, z możliwością wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum. |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. |
|  | Obrazowanie elastograficzne dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych |
|  | Obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex. |
|  | Aplikacja służąca do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a. |
|  | STRESS ECHO |
|  | Aplikacja STRAIN (z prezentacją wyniku w formie Bull’s Eye), służąca do automatycznej oceny kurczliwości mięśnia sercowego. |
|  | Aparat wyposażony w moduł komunikacji DICOM 3.0 |
|  | Głowice |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań ginekologiczno-położniczych, serca płodu oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - ilość elementów: min. 160 - kąt skanowania: min. 70° - możliwość pracy z przystawką biopsyjną |
|  | Głowica liniowa do badań piersi, tarczycy małych narządów, mięśniow-szkieletowych, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 3-14 MHz - ilość elementów: min. 250 - szerokość skanu: max 50 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych, brzusznych, naczyniowych, pediatrycznych - pracującą w zakresie min. 1-5 MHz, - kąt pola widzenia min. 90° - ilość elemtów: min. 80 |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert: |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną - pracującą w zakresie min. 5-9 MHz, - kąt pola widzenia min. 150°x 80° - ilość elemtów: min. 190 |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych pediatrycznych - zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz - ilość elementów: min. 80 - kąt skanowania: min. 90° |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 4-16 MHz -Ilość elementów: min. 190 -szerokość skanu: max 40 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 90° |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D pracy serca płodu bez sygnału synchronizacyjnego ( STIC) (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT i IT na obrazie bryłowym. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznej detekcji i obrysu pozwalającej na wyznaczania rzeczywistych wymiarów (min. wysokość, szerokość, grubość, objętość poszczególnych pęcherzyków w jajniku). (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) |
| V | Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |
|  | Gwarancja zapewniona przez autoryzowanego dystrybutora producenta min. 24 miesiące |
|  | Stacjonarne szkolenie USG dla 1 osoby w zakresie określonym przez Zamawiającego, rekomendowane przez PTU w wymiarze 20 godzin dydaktycznych. |

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Ad. Załącznik nr 5 do SWZ § 1 ust. 3 pkt. d) e)

Czy Zamawiający poprzez pojęcie dokumentacja serwisowa/techniczna uzna dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego; harmonogramu przeglądów technicznych; wykazu materiałów zużywalnych rekomendowanych przez producenta oraz instrukcji obsługi?

Tak.

Pytanie 3

Ad. Załącznik nr 5 do SWZ § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wykreśli zapis § 2 ust. 1 wzoru umowy dotyczący utylizacji starego urządzenia?

Zamawiający wykreśla powyższy zapis.

Pytanie 4

Ad. Załącznik nr 5 do SWZ § 2 ust. 4 pkt. d)

Czy Zamawiający pod pojęciem oświadczenie gwarancyjne rozumie kartę gwarancyjną? 
Jeżeli nie, prosimy o doprecyzowanie jak takie oświadczenie powinno wyglądać.

Tak – chodzi o kartę gwarancyjną.

Pytanie 5

Ad. Załącznik nr 5 do SWZ § 4 ust. 4

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Transport sprzętu w ramach gwarancji do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy.” „Transport sprzętu w ramach gwarancji do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba, nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy.”?
Na ogół urządzenia typu ultrasonograf w większości przypadków są naprawiane w miejscu instalacji.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Ad. Załącznik nr 5 do SWZ § 8 ust. 1

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor SPZOZ w Augustowie

Danuta Zawadzka