L.p	Nazwa	Ilość opakowań	Cena jednostkowa	Wartość netto	%Vat	Wartość brutto	Próbki	Producent/ Numer Katalogowy
1.	Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i formaldehydem zgodne z normą PN-EN 868-5 / EN 868-5, PN-EN ISO 11607-1 / ISO 11607-1 a) wykluczone umieszczenie testu między warstwami foli b) wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii c) minimum trzy wskaźniki sterylizacji do pary wodnej, tlenku etylenu i formaldehydu zgodne z normą PN-EN ISO 11140-1 / ISO 11140-1 d) jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania d) zgrzew fabryczny wielokrotny (min. 3 ścieżki) o wytrzymałości nie mniejszej niż 250 Nm 1.1 papier o gramaturze nominalnej 70 g/m2 (tolerancja wg PN-EN 868-3 / EN 868-3), e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4,2 kN/m d) wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 800 mN w obu kierunkach e) wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 440 kPa f) folia co najmniej sześciowarstwowa, g) grubość nie większa niż 52 μm c) zgrzewalna w temperaturze minimum 170 – 190 st. C
1	Rękaw papierowo – foliowy płaski
	50 mm / 200 m	20 rol.
	75 mm / 200 m	20 rol.
	100 mm / 200 m	20 rol.
	125 mm / 200 m	20 rol.
	150 mm / 200 m	20 rol.
	200 mm / 200 m	20 rol.
	250 mm / 200 m	20 rol.
	300 mm / 200 m	20 rol.
	350 mm / 200 m	20 rol.
	380 mm / 200 m	20 rol.
	400 mm / 200 m	20 rol.
	420 mm / 200 m	20 rol.
2	Rękaw papierowo – foliowy z fałdą
	75 x 25 mm / 100 m	20 rol.
	100 x 50 mm / 100 m	20 rol.
	150 x 50 mm / 100 m	20 rol.
	200 x 50 mm / 100 m	20 rol.
	250 x 50 mm / 100 m	20 rol.
	300 x 65 mm / 100 m	20 rol.
	380 x 80 mm / 100 m	20 rol.
	420 x 80 mm / 100 m	20 rol.
3	Papier opakowaniowy I generacja Papier sterylizacyjny, mikro krepowany, kolor niebieski i zielony Włókna celulozy - 100% Gramatura nominalna 60 g/m² (EN 868 – 2)Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 800 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN, Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa. Zgodne z normą EN ISO 11607-1 i EN 868-2. Spełniają wymagania / Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE.
	75 x 75 cm op. 250 ark.	10 op.
	90 x 90 cm op. 250 ark.	10 op.
	100 x 100 cm op. 250 ark.	10 op.
	120 x 120 cm op. 100 ark.	10 op.
4	Włóknina sterylizacyjna III generacja, mikro krepowana, kolor niebieski, zielony Gramatura nominalna 57 g/m² (EN 868 – 2) Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1100 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1500 mN. Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 190 kPa, na mokro nie mniej niż 150 kPa. Zgodne z normą EN ISO 11607-1 i EN 868-2. Spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów MedycznychMDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE.
	75 x 75 cm op. 250 ark.	4 op.
	90 x 90 cm op. 250 ark.	4 op.
	100 x 100 cm op. 250 ark.	4 op.
	120 x 120 cm op. 100 ark.	4 op.
Pakiet nr 9
1	Włóknina naprzemiennie pakowana zielona/niebieska. Kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej o gramaturze 57 g/m2 oraz niebieskiej włókniny opakowaniowej SMS o gramaturze 47 g/m2 (100% polipropylenu) Zgodne z normą EN ISO 11607-1 i EN 868-Spełniają wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadają znak CE.

	100 x 100 cm op. 200 ark.	2 op.
	120 x 120 cm op. 100 ark.	2 op.