## Arkusz1
Zadanie nr 13
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | Stapler okrężny uszczelniony o średnicy zewnętrznej kowadełka 25 mm i średnicy ostrza 17 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, o długości całkowitej 515mm i długości trzonu 234mm. Stapler wyposażony jest w: - zwiększoną pojemność głowy staplera 9ml przed wystrzałem i 8,2 ml po wystrzale, w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - wyraźny, charakterystyczny sygnał dźwiękowy po wystrzale, - 20 zszywek ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia. Stapler pakowany pojedynczo. | szt. | 2
2 | Stapler okrężny uszczelniony o średnicy zewnętrznej kowadełka 29 mm i średnicy ostrza 20,5 mm, zakrzywiony jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego, o długości całkowitej 515mm i długości trzonu 234mm. Stapler wyposażony jest w: - zwiększoną pojemność głowy staplera 12 ml przed wystrzałem i 10,9 ml po wystrzale, w celu eliminacji nadmiernej kompresji tkanki - zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, - wyraźny, charakterystyczny sygnał dźwiękowy po wystrzale, - 24 zszywki ze stopu tytanu w dwóch rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm do 2,5mm, wysokość otwartej zszywki 5mm - pokrętło regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową informującą o możliwości bezpiecznego wysunięcia staplera z miejsca zespolenia. Stapler pakowany pojedynczo. | szt. | 2
3 | Narzędzie przeznaczonym do zakładania czasowego szwu kapciuchowego podczas zabiegów chirurgicznych w obrębie jelita cienkiego, jelita grubego, przełyku i żołądka. APS umieszcza okrężnie pasmo nylonowego materiału szewnego 2-0 przytrzymywanego na miejscu przez zszywki typu HUG (końcówki zszywek po zamknięciu unoszą się ku górze). Zszywki ze stali nierdzewnej. Urządzenie uruchamia się poprzez ściśnięcie rączek kapciuchownicy. Rozmiary: APS45: Długość rączki: 310 mm Długość ładunku: 47 mm Długość szwu: 690 mm Liczba zszywek:18 | szt. | 2
Razem: