## Arkusz1
Zadanie nr 7
lp | nazwa produktu | cena netto | cena brutto | wartość brutto | szt
ACL
| Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszący, za pomocą 2 biowchłanialnych lub PEEK pinów o śr. 3,3 mm wykonanych z PLA, zapewniający 360º powierzchnię styku przeszczepuz kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13 mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania ponad 600N. |  |  |  | 60
| Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, długość implantu tytanowego 12,0mm, szerokość 3,75mm, wysokość 1,5mm. Implant pozwala na rekonstrukcję ACL i PCL poprzez zawieszenie przeszczepu w kanale udowym w technice przez portalowej. Siła mocowania min. 1 743N. System zaopatrzony w 3 nici, nić przeznaczoną do wciągania przeszczepu wraz z implantem, nić przeznaczoną do rotowania płytki implantu, nić dociągającą pętlę. Pętla nie zawiera żądnych metalowych elementów blokujących nici, a przy tym złożona jest z 4 niezależnych nici wykonanych z UHMWPE.System zawiera unikatowe pakowanie umożliwiające wstępne napięcie pętli implantu oraz oznaczenie na implancie najważniejszych wartości potrzebnych do prawidłowego wykonania zabiegu, Opcja implantu XL-20,0mm, szer. 5.5mm, wys. 1.5mm |  |  |  | 20
| Mocowanie przeszczepu za pomocą śruby interferencyjnej zdefiniowanej na nowo, o gładkim gwincie w różnych rozmiarach (7-10x23mm, 7-12x30mm, 9-12x35mm). Pełne wkręcenie śruby poniżej 7 obrotów śrubokręta, siła wyrwania 900 N. Śruba jest biowymienna, wykonana. z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersji, wchłanianie 2-4 lata lub PEEK, zapewnia mocowanie blisko linii stawu, silny press fit oraz przerastanie implantu kością. |  |  |  | 20
| Mocowanie w części piszczelowej – implant wchłanialny TCP/PLA dwuelementowy- śruba interferencyjna i osłonka chroniąca przeszczep przed uszkodzeniem , dająca kontakt przeszczepu z kanałem kostnym 360 st |  |  |  | 60
| Drut prowadzący 2,4mm x 15 cali z okiem |  |  |  | 5
SYSTEMY ŁĄKOTKOWE
| Zestaw dwóch implantów PEEK lub TCP/PLGA umieszczonych na podajniku pistoletowym zaopatrzonych w igłę o szerokości 1,7 mm i kątach zgięcia igły 0,12,24 stopnie, zaopatrzonych w nić ortopedyczną 2-0 w 38 % niewchłanialną oraz 62 % wchłanialną, z miarką głębokości wkłucia regulowaną z pistoletu oraz jednozaciskową pętlą mocującą implanty |  |  |  | 25
| System do szycia ląkotek składający się z igly nitinolowej z drucianym oczkiem o dlugosci 25 cm i posiadajacy 3 nitki o rozmiarze USP 2-0 lub system dwóch igieł połaczonych nicią ortopedyczną w 38% niewchłąnialna oraz 62% wchłanialną |  |  |  | 5
IMPLANTY BARKOWE
| Kotwica niewchłanialna (tytanowa) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr. - 5 mm & śr. – 6,5 mm; wytrzymałość 64 LBS & 86 LBS. Kotwica posiada cztery pełne obroty głębokiego gwintu, zaokrągloną główkę (zwiększającą wytrzymałość kotwicy podczas wkręcania oraz delikatną dla nici), dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego).Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach - 38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna. |  |  |  | 15
| Kotwica niewchłanialna (tytanowa) z dwoma elastycznymi ramionami (nitinol) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego obrąbka i mocowania wszelkich oderwanych tkanek miękkich do kości– rozmiary śr – 2,4 mm; dł – 8,8 mm; rozpiętość ramion – 7,8 mm; wytrzymałość 25 LBS. Kotwica osadzona na jednorazowym wprowadzaczu. Wprowadzacz posiada „stop” – uskok zapewniający implantację na odpowiedniej głębokości. Wiertło o wymiarach 2,40 mm x 14,2 mm równiż posiada „stop” co nie pozwala na zbyt głębokie wiercenie – instrumentarium nie wymaga mierzenia. Dostępna z nićmi: wchłanialną, niewchłanialną lub częściowo wchłanialną. |  |  |  | 5
| Taśma ortopedyczna o szerokości 2,5mm i długości 900 mm - 950 mm wykonana z wysokocząsteczkowego polietylenu UHMWPE dostępna w dwóch kolorach pakowana pojedynczo lub 6 sztuk |  |  |  | 15
IMPLANTY MAŁE STAWY
| Implant biowchłanialny (PLA) zaprojektowany specjalnie do małych kości (dloń, stopa, twarzoczaszka), do mocowania wszelkich oderwanych tkanek miekkich do kości– rozmiary śr – 1,6 mm; dł – 2,7 mm |  |  |  | 20
| Implant biowchłanialny (PLA) zaprojektowany specjalnie do małych kości (dloń, stopa, łokieć, staw skokowy), do mocowania wszelkich oderwanych tkanek miekkich do kości– rozmiary śr – 2,3 mm; dł – 5,0 mm |  |  |  | 20