## Arkusz1
Zadanie nr 12
L.p. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | 18 szt.
2. | Ładunek do staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową | 18 szt.
3. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rodzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, średnica ramienia 13,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni. Długość uszczelniania 36 mm, długość cięcia 34 mm pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki do szczęk, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym. Pakowane po 6 szt, w zestawie z płytką bierną. | 36 szt.
4. | Nakładka na wielorazową klemę rekomendowana do zabiegów histerektomi vaginalnych uszczelnia i zamyka naczynia do 7 mm włącznie. Długość uszczelniania 22,5 mm, długość cięcia 22,3 mm. | 18 szt.
Aktywacja ręczna
4. | Nakładka na wielorazową klemę rekomendowana do zabiegów histerektomi vaginalnych uszczelnia i zamyka naczynia do 7 mm włącznie. Długość uszczelniania 22,5 mm, długość cięcia 22,3 mm. Aktywacja ręczna | 18 szt.
5. | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rodzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie,długość elektrody 16,5mm, długość narzędzia 18,8 cm, szczęka zakrzywiona 28 stopni, aktywacja ręczna lub nożna. | 12 szt.
6. | Z 35 szerokimi zszywkami o wysokości 3,25 mm | 5 op.
7. | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu, minimalna liczba zszywek 39 szt. Średnica staplera 28mm lub 31mm , zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: przed zamknięciem: (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm). | 6 szt.
8. | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 22 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). | 3 szt.